Деноминация в весах.

1. ВР4149-10(-11, -02, -06, -13, -15)СЧ, программа «ВРv392а»(391).

Для изменения положения десятичной запятой в значении цены и стоимости надо войти в режим настройки, включив весы с нажатой кнопкой «Итог». При этом загорается «НАСТР» и затем параметры весов: вверху - тип интерфейсного протокола и нули с указанием положения десятичной запятой; внизу – скорость интерфейса и шкала весов (НПВ и дискретность через запятую). Настроить параметры:

- Кнопкой «Итог» перебором меняется положение десятичной запятой цены и стоимости.

- Кнопкой «Шт» изменяется тип протокола (по умолчанию установить «Р5»).

- Кнопкой «С» изменяется скорость обмена (по умолчанию установить «4800»).

- При необходимости установки начальных данных в ячейках памяти нажать кнопку «32».

- Кнопкой «Пр» установки запоминаются, и весы переходят в режим взвешивания.             Проходит тест, и выводятся нулевые показания режима взвешивания.

2. ВР4149-02(-06, -10, -11, -13), программы «401», «501», «409», «509», «409-08», «509-08».

При необходимости включить или выключить десятичный разделитель в цене и стоимости необходимо при включении весов во время прохождения теста нажать на кнопку «1 А» (без копеек) или «5 Д» (запятая с копейками).

3. ВР4149-01(-03, -07)БРА, программа «UEr-4.1» (400).

1. Настройка весов (режим программирования). Для входа в режим программирования включить весы при нажатой клавише «ИТОГ». На короткое время на индикаторе «МАССА» появится надпись «rEL 04» - подверсия программы (релиз). Затем на индикаторах появятся надписи:

-на индикаторе «МАССА» - «SL-OFF» («SL-on») – режим микропотребления (Sleep) выключен (включен);

-на индикаторе «ЦЕНА» - «T-OFF» («T-on») – режим многократного тарирования выключен (включен);

-на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - «Р1-0-4» - номер интерфейсного протокола обмена с ПК, бит четности и скорость обмена.

2. Режим микропотребления выключается (включается) кнопкой «ШТ». Режим используется для экономии заряда аккумулятора. При включенном режиме, если на весах не производилось никаких действий, то весы переходят в «сонный» режим (SLEEP). При этом генерируется звуковой сигнал и предупреждающая надпись: на индикаторе «МАССА» - «SLEEP», а на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - цифры – посекундный отсчёт обратного времени – «03» → «02» → «01» → «00». Затем индикаторы гаснут. Весы из «сонного» режима выводятся кнопкой «ВКЛ».

3. Режим многократного тарирования выключается (включается) кнопкой «Т». Режим включается для обеспечения взвешивания в одну тарную упаковку различных товаров. Максимальное значение веса тарирования ограничено техническими характеристиками  данного типа весов (при НПВ 6 кг – тара = 0,6 кг, а при НПВ 15 кг – тара = 1,5 кг).

4. Режим десятичного разделителя цены и стоимости включается (выключается) кнопкой «F1». При этом надпись «SL-OFF» («SL-on») означает, что десятичный разделитель выключен, а надпись «SL-O.FF» («SL-o.n») означает, что десятичный разделитель включен.

5. Параметры, установленные в режиме настройки, запоминаются кнопкой «С». При этом весы переходят в режим взвешивания.

4. ВР4149-15(-11), программа «Ver01.12» (010).

Настройка весов в режиме градуировки.

Клавиша «ИТОГ» - выбор положения десятичной точки последовательным перебором: «0,00», «0.», «0,0».

5. ВЭУ-150(200, 60)С, программы типа «2701» и «UCxxx».

В весах ВЭУ-С при необходимости включить или выключить десятичный разделитель в цене и стоимости необходимо при включении весов нажать на кнопку «F1» (без копеек) или «F5» (запятая с копейками).

6. ВЭУ-150(200, 60)С, программа типа «10С01».

Режим настройки. Вход в режим настройки по любой нажатой клавише при включении весов.  Горит «НАСtР». В этом режиме возможна коррекция скорости обмена, позиции десятичной точки и принудительная начальная установка памяти.

Выбор позиции десятичной точки. Вход по клавише Ц. Горит надпись tipdt (тип десятичной точки). Для выбора нажимая клавишу Т циклично выбрать нужную позицию десятичной точки. Выход из режима по клавише Итог, после чего индицируется сообщение EndЗ (конец выбора запятой).

Начальная установка памяти 8 ячеек. Вход по клавише F1. По окончании начальной установки индицируется сообщение End П.

7. ВНТР-15(-30)С, программы типа SKC.

1. Режим настройки.

2. При необходимости  войти  в режим настройки, включить весы при нажатой кнопке любой цифры (1…9) на индикаторе высветится «ПРОГ». Запоминание режима производится нажатием кнопки «С», при этом весы перейдут  в режим взвешивания.

3. Режим десятичного разделителя включается (отключается) нажатием кнопки «1».

При этом высвечивается:

ПРОГ                            ПРОГ

ЦЕНА                           ЦЕНА

0,00 – вкл.                     0 – выкл.

4. Режим автоматического отключения весов через 5 минут при неизменных показаниях  массы (экономный режим) включается (отключается) нажатием кнопки «2». При этом высветится:

ПРОГ                            ПРОГ

АВТО                            АВТО

1      – вкл. режим          0 –       отк. режим

5. Режим изменения контрастности индикатора включается кнопкой «3». При этом высвечивается:

ПРОГ                             ПРОГ

contr                               contr

1 – более сильная контрастность    2 – менее сильная контрастность

8. ВНТР(ВЭУ)-15(-30)С, программы типа 48VNTR  (с подсветкой).

Вход в режим НАСТРОЙКИ при включении весов с нажатой любой цифровой клавишей. При этом высвечивается: НАСТ, соbra и версия программы.

Выбор положения десятичной точки. Нажать кнопку «3». Высвечивается «tIп d» (тип десятичной точки) и текущее положение десятичной точки. Кнопкой «П+» циклично выбирается нужное положение десятичной точки. Запоминание по кнопке ИТОГ, после чего высвечивается  «End З».

Выбор яркости подсветки индикатора. Нажать кнопку «5». Высветится «ПОdСВ» и текущее значение цифры яркости. Максимальная яркость – 7, выключена подсветка – 0. Кнопкой «П+» циклично выбирается нужное значение яркости. Запоминание по кнопке ИТОГ,  высвечивается  «End П».

Настройка звука. Нажать кнопку «6». Высветится «Sound» и текущее значение «З on» (звук включен) или «З oFF» (звук выключен). Кнопкой «П+» выбирается нужное значение. Запоминание по кнопке ИТОГ,  высвечивается  «End З».

Настройка автоотключения. Нажать кнопку «7». Высветится «on oFF» и текущее значение «t on» (таймер автоотключения включен – это экономичный режим) или «t oFF» (таймер выключен). Кнопкой «П+» выбирается нужное значение. Запоминание по кнопке ИТОГ, после чего высвечивается  «End t».

Для выхода  из режима настройки в режим взвешивания после завершения любой конкретной настройки нажать ещё раз «ИТОГ». Пройдёт тест, и весы войдут в режим взвешивания.

9. Весы со штрих - кодированием ВШК (программа типа Vshkm3.04).

Для входа в режим настройки при включении весов во время прохождения теста нажать клавишу Т. Высветится corr dt (коррекция десятичной точки). Клавишей Итог установить нужное положение десятичной точки. Клавишей Пр положение десятичной точки запоминается и весы переходят в режим взвешивания.

10. ВР-05МС (ВР4149-А, ВЭУ с электроникой от ВР-05МС, версия программы «03»).

1. Включить весы с нажатой клавишей «0». На табло МАССА высвечивается одна цифра (0, 1, 2), соответствующая ранее установленному положению запятой. 2 – два знака в копейках, 1 – один знак, 0 – без копеек.

С клавиатуры набрать цифру, соответствующую требуемому положению запятой.

Весы выключить и вновь включить. Запятая на новом месте.

2. При включенных весах нажать 1 до писка, нажать С. Набор цены будет в рублях, но останется запятая и два нуля копеек. Если опять нажать, то всё вернётся в набор с рублями и копейками.