# 392511,  Россия,  Тамбовская область, с. Тулиновка, Позднякова, 3

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ПО УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ

к весам со встроенным принтером печати этикеток

с использованием штрихового кода

ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ, ВЭУ-15С-2/5- И-П-СТ,

ВЭУ-30С-5/10- И-П-СТ

# Тулиновка 2009

Оглавление

РАЗДЕЛ 1 Руководство программиста по управлению

базой данных с компьютера                                                       3

1 СОСТАВ И УСТАНОВКА ПО                                               3

2 РЕЖИМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ     4

2.10 НАСТРОЙКА ПОРТА                                                        6

3 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ БАЗЫ                              7

4 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ                                9

5 ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ                    15

6 ЧТЕНИЕ БДТ ИЗ ВЕСОВ                                                       21

7 ПРИЁМ ИТОГОВЫХ (ОТЧЁТНЫХ) ДАННЫХ

ИЗ ВЕСОВ                                                                                   23

РАЗДЕЛ 2 Руководство по программированию весов           26

1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ                                                                 27

2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ                      28

3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ БД                                                  34

4 РАБОТА С ИТОГОВЫМИ (ОТЧЁТНЫМИ) ДАННЫМИ   38

5 ОБНУЛЕНИЕ ТОВАРНОЙ БАЗЫ                                          39

7 ГРАДУИРОВКА И НАСТРОЙКА                                          40

8 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА КОМПЛЕКСА

С КОМПЬЮТЕРОМ                                                                 42

Приложение 1 (образцы этикеток)                                             44

РАЗДЕЛ 1

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ПО УПРАВЛЕНИЮ БАЗОЙ ДАННЫХ С КОМПЬЮТЕРА.

ВВЕДЕНИЕ

База данных ВШК-М предназначена для сопровождения весов типа ВШК-М и предусматривает наличие компьютера с установленными ОС Windows XP (Windows-7, VISTA), Microsoft  ACCESS и подключенными к компьютеру весами типа ВШК через RS232 или USB.

Если Microsoft  ACCESS не установлен на компьютере, то можно его не устанавливать, а использовать имеющийся в Windows драйвер Microsoft  ACCESS driver (смотри в п. 1.3.).

Для связи с базой данных  весы должны находиться в режиме взвешивания или штучном режиме. При этом питание принтера должно быть выключено.

Программирование принтера описано в руководстве по программированию «Термопринтер ТП-2».

Внимание: При программировании термопринтера с компьютера питание весов должно быть выключено.

При работе с весами и при программировании весов с ПК кабель «ПРИНТЕР -КОМПЬЮТЕР должен быть отключен.

1  СОСТАВ И УСТАНОВКА ПО

1.1 В состав программного обеспечения входят:

FormData.exe – программа управления базой данных товаров и связи с весами типа ВШК;

Fbdves.cfg, fd1.cfg …fdn.cfg – конфигурационные файлы;

Br_t.mdb – файл базы данных;

Br_t5000.mdb – файл базы данных, заполненный пустой информацией на 5000 товаров;

FD.cnt, FD.hlp - файлы помощи.

1.2 Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения состоит в копировании программного обеспечения на ПК с носителя в рабочий каталог программы. Предусматривается, что на компьютере установлена ОС Windows XP (Windows-7,VISTA), Microsoft  ACCESS и драйвер для работы через VCP USB FTDI. Драйвер прилагается  отдельно для <XP>, отдельно для <7, VISTA>.

1.3. Активизация драйвера <Microsoft  Access driver> в ОС  «Windows XP», «Windows 7».

Последовательно выбрать «Панель управления» - «Администрирование» - «Источники данных (ODBC)» - В пункте «Пользовательские DSN», нажть «Добавить», выбрать драйвер «Microsoft  Access driver (*mdb)» и задать имя  «База данных MS Access».

Если установлен «MS office 2007», то необходимо переименовать имя драйвера «MS Access Data Base» на  «База данных MS Access» или добавить «База данных MS Access».

2 ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Для управления программой предназначены пункты меню ФАЙЛ, НАСТРОЙКА ПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТ ДАННЫХ, ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ, ЧТЕНИЕ БД из ВЕСОВ, ПРИЁМ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ ИЗ ВЕСОВ, ?, ВЫХОД.

Также на панели находятся:

кнопочные переключатели ВЫБОР: ВСЯ БАЗА, ВЕС, ШТУКА, ПО ДАТЕ КОРР, ДО ДАТЫ КОРР, ПОСЛЕ ДАТЫ КОРР, ПО НОМЕРУ, ПО СРОКУ ГОДНОСТИ, ПРОСРОЧЕННЫЕ, ДЕЙСТВ, СРОК ГОДНОСТИ, ПО ПРЕФИКСУ, ПО НАИМЕНОВАНИЮ;

кнопка формирования данных СПИСОК;

календарь отображения и выбора даты;

окно отображения данных;

иконки ВСТАВИТЬ ЗАПИСЬ, УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ, УДАЛИТЬ ВСЕ ЗАПИСИ, ОЧИСТИТЬ ЗАПИСЬ, КОПИЯ ЗАПИСИ, ЗАМЕНА ЗАПИСИ,  ПЕЧАТЬ, снабжённые подсказками их назначения. Подсказки активируются при подведении мыши к соответствующей иконке.

Пример основного окна управления программы представлен на рисунке 2.1.

2.2 Пункт меню ФАЙЛ предназначен для импорта и экспорта содержимого базы данных, для чего предусмотрены подпункты меню ИМПОРТ БД и ЭКСПОРТ БД.

2.3 Пункт меню НАСТРОЙКА ПОРТА предназначен для настройки порта на нужные параметры обмена с весами типа ВШК-М.

Рисунок 2.1

2.4 Пункт меню ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ предназначен для управления общими данными весов, включающими номер весов, номер этикетки, номер отчётной  этикетки, наименование предприятия, раскладка клавиатуры для  весового режима, раскладка клавиатуры для  штучного режима.

Здесь заложены возможности записи, чтения, сохранения постоянных данных, а также управления встроенными в весы часами.

2.5 Пункт меню ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ предназначен для записи в весы выбранного списка товаров.

2.6 Пункт меню ЧТЕНИЕ БД ИЗ ВЕСОВ предназначен для чтения из базы данных весов заданного по номерам списка товаров.

2.7 Пункт меню ПРИЁМ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ ИЗ ВЕСОВ предназначен для приёма из весов ненулевых итоговых данных о товарах за отчётный период и работы с ними.

2.8 Пункт меню ? – помощь.

2.9 ВЫХОД. Корректный выход из программы.

2.10 НАСТРОЙКА ПОРТА

Для настройки порта на нужные параметры обмена с весами типа ВШК предназначен пункт меню НАСТРОЙКА ПОРТА. Пример окна настройки порта представлен на нижеприведённом рисунке 2.10

Рисунок 2.10

Порт компьютера всегда настраивается  на работу с 8-битными данными, без контроля с двумя стоп-битами.

Скорость обмена настраивается на 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400, по умолчанию - 115200 бит/сек.

После установки нужного порта нажать ВЫПОЛНИТЬ.  Должна появиться надпись: связь с весами установлена.

`Если в процессе работы оборвать связь с весами (высветится  надпись: связь с весами не установлена) и, затем, восстановить, то достаточно нажать НАСТРОЙКА ПОРТА и ВЫПОЛНИТЬ. Связь восстановится.

3 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ БАЗЫ

3.1 Для ввода и вывода данных в базы данных ВШК предназначен пункт меню ФАЙЛ с подпунктами ИМПОРТ БД и ЭКСПОРТ БД.

3.2 Подпункт меню ЭКСПОРТ БД предназначен для экспорта данных из базы в  текстовый файл, где первой строкой представлен список колонок через точку с запятой, а последующие строки сами данные также через точку с запятой. Пример на 4 товара представлен на рисунке 3.2.

N;SK5;Префикс;Цена;ГоденДо;Name;Name2;Name3;Name4;Name5;ТипТ;

1;1;24;195,1;09.12.20;БУЖЕНИНА ПРАЗДНИЧНАЯ        ;К/В  ВЫСШИЙ СОРТ            ;Мясо из Аргентины           ;ПРОВЕРЕНО                   ;Приятного аппетита!         ;0;

2;2;24;155,8;09.12.20;КОЛБАСА УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ  ;ВЫСШИЙ СОРТ                 ;Мясо из Приднестровья       ;Жупиков                     ;Приятного аппетита!         ;0;

3;40076;24;201,3;09.12.26;ГОВЯДИНА ДЕЛИКАТЕСНАЯ       ;К/В ВЫСШИЙ СОРТ             ;Говядина из Австралии       ;Жупиков                     ;Приятного аппетита!         ;0;

4;4;27;25;09.12.31;Конфеты "КРАСНАЯ ШАПОЧКА";ТАМБОВ фирка "ТАКФ";В 1 конфете 50г;Калорийность 1 конфеты 100ккал;Приятного аппетита!;0;

Рисунок 3.2

Пример выбора файла для экспорта данных представлен на рис. 3.3.

Полученный текстовый файл можно отредактировать, распечатать на внешнем принтере. Полученный документ можно использовать, например,  как подсказку по номерам товаров для продавцов (фасовщиков). В последней графе ТИП Т ноль соответствует весовому товару, а 1 – штучному.

3.3 На экспорт можно отправлять не всю базу, а сформированную кнопками ВЫБОР.

Рисунок 3.3

3.4 Подпункт меню ИМПОРТ БД предназначен для импорта данных в базу в соответствии со списком колонок базы, представленном в текстовом файле, предназначенном для ввода.

Файл для импорта должен быть полностью аналогичен файлам, получаемым при экспорте.

Пример представлен на рисунке 3.2.

При импорте БД заполняются пустые строки таблицы, а содержание заполненных строк сравнивается и, при отличии, меняется.

После импорта БД, перед дальнейшей работой по формированию общих данных и т.д., необходимо перезагрузить программу FD.

4 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ

4.1 Формирование общих данных

Пример окна формирования общих данных весов типа ВШК представлен на  рисунке 4.1.

Рис. 4.1

Это окно предназначено для формирования основных параметров и опознавательных данных весов. Это номер весов, номер этикетки, номер суммарной  этикетки, наименование предприятия, раскладка клавиатуры для  весового режима, раскладка клавиатуры для  штучного режима, установка даты и времени, автовывод этикетки.

Это окно также имеет своё меню управления, включающее пункты СОХРАНИТЬ, ЗАПИСЬ ОД, ЧТЕНИЕ ОД,  РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ВЕСОВОГО РЕЖИМА, РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ  ШТУЧНОГО РЕЖИМА, ВЫХОД, УСТ ДАТУ И ВРЕМЯ.

Представленные в окне данные могут быть отредактированы и сохранены для дальнейшего использования.

Данные, представленные в этом окне могут быть нажатием пункта меню СОХРАНИТЬ сохранены в конфигурационном файле для данного номера весов. Тогда при последующей загрузке программы это окно будет представлено с сохранёнными данными.

# 4.2 Данные режима формирования общей памяти

Номер весов – номер весов, с которыми происходит обмен. Для каждого номера весов имеется свой конфигурационный файл, в котором представлены особенности использования весов, например, свои таблицы индексов, наименование предприятия, номер этикетки.

Номер этикетки – номер этикетки для принтера.

Номер отчётной  этикетки - номер отчётной (суммарной) этикетки для принтера.

Наименование предприятия – наименование предприятия в символьном виде длиной 28 символов.

Раскладка весовых и раскладка штучных товаров – раскладка весовых и штучных товаров по 28 кнопкам (быстрого вызова) клавиатуры. Каждой из 28 кнопок соответствует 1 весовой и 1 штучный товары.

# 4.3 Запись общих данных. Пункт меню ЗАПИСЬ ОД предназначен для передачи в весы представленных в окне данных.

# Для передачи общих данных в весы:

- весы должны быть включены, находиться в режиме взвешивания или штучном, подключены к компьютеру;

- номер весов в верхнем (сером) окне (это номер подключенных к ПК весов) должен совпадать с выставленным номером весов;

- должны быть полностью заполнены таблицы раскладки как весовых, так и штучных товаров;

- должно быть выключено питание принтера.

Нажатие клавиши ЗАПИСЬ ОД приводит к запуску процедуры передачи данных, в окне появляется ползунок передачи (а на весах надпись ЗП ОП). После завершения операции ползунок скроется, а надпись на весах исчезнет. Общие данные в весы переданы.

# 4.4 Чтение общих данных из весов

Режим ЧТЕНИЕ ОД предназначен для приёма из весов общих данных для просмотра и коррекции. Пример окна, содержащего принятые из весов постоянные данные, представлен на  рисунке 4.4.

Введённые из весов данные могут быть в случае необходимости с помощью клавиши ВНЕСТИ ДАННЫЕ введены в окно общей памяти. Данные ТИП ВЕСОВ, ПОЗ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ, АВТОВЫВОД ЭТИКЕТКИ выводятся для сведения. При сохранении данных из окна общей памяти (по клавише СОХРАНИТЬ) они будут сохранены в конфигурационном файле с именем, учитывающим номер весов Fd[номер].cfg. Например, для весов с номером 5 они будут сохранены в файле fd5.cfg.

Рис. 4.4

# 4.5 Раскладка клавиатуры (таблица индексов).

Пункт меню РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ (отдельно весовых и отдельно штучных товаров) предназначен для формирования таблицы раскладки товаров по 28 ячейкам клавиатуры.  После запуска этого режима в левом окне программы появляется список всех товаров режима (весовых или штучных), представленных в базе данных (рис. 4.5). Для включения этих товаров в список раскладки клавиатуры достаточно отметить выбранные для списка товары и нажать клавишу ВЫПОЛНИТЬ.

Чтобы оперативно работать с клавишами быстрого вызова, создаётся таблица индексов (отдельно для весовых и штучных товаров), в которой указывается соответствие 28 выбранных товаров клавишам быстрого вызова. То есть каждой из 28 кнопок клавиатуры соответствует 1 весовой товар и 1 штучный.

Для передачи общих данных в весы таблицы раскладки должны быть полностью заполнены.

Если товаров менее 28, то сформировать нужное количество товаров и нажать ВЫПОЛНИТЬ. В общих данных сохранится эта раскладка, а незаполненные ячейки (кнопки) будут заполнены товаром, который выбран для ячейки №1 (смотри рис.4.1 для штучных товаров).

Если штучные товары не используются в конкретной базе данных, то выделить 1 номер товара (№5000) для штучного товара, заполнив в этой строке название товара (напр. ШТУКА), штрих-код (напр. 5000) и тип товара - ШТУКА. Нажать РАСКЛАДКА КЛАВ. ШтР. При этом окно раскладки штучного товара не выводится, а сразу все ячейки заполняются номером 5000.

Рис. 4.5

# 4.6 Установка даты и времени в весах

Пункт меню УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ предназначен для установки текущей даты и времени в весах типа ВШК с компьютера. После нажатия этой клавиши дата и время в весах будут установлены в соответствии с компьютерными часами

4.7 По кнопке ВЫХОД  переходим в общее окно базы данных.

.

5 ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ

5.1 Формирование базы данных товаров

После загрузки программы с включёнными и подключенными весами в рабочем окне программы отображается содержимое базы данных товаров, хранящейся в компьютере. Программа готова к работе с базой данных и весами. Если весы не подключены, то программа запустится, но с предупредительной надписью ВОЗМОЖНО НЕТ СВЯЗИ С ВЕСАМИ.

Для управления базой данных товаров предусмотрены кнопки выбора данных:

ВСЯ БАЗА;

ВЕС;

ШТУКА;

ПО НОМЕРУ;

ПО НАИМЕНОВАНИЮ;

ПО ДАТЕ КОРРЕКЦИИ;

ДО ДАТЫ КОРРЕКЦИИ;

ПОСЛЕ ДАТЫ КОРРЕКЦИИ;

ПО СРОКУ ГОДНОСТИ;

ПРОСРОЧЕННЫЕ;

ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ;

ПО ПРЕФИКСУ;

СПИСОК.

Кнопка ВСЯ БАЗА - основной режим работы - позволяет отобразить содержимое всей базы.

Кнопка ВЕС позволяет отобразить содержимое всей базы для весовых товаров.

Кнопка ШТУКА позволяет отобразить содержимое всей базы для штучных товаров.

Кнопка ПО НОМЕРУ позволяет отобразить содержимое БД для записей, номера которых содержатся в заданном интервале (по умолчанию с 1 по 5000 запись).

Кнопка ПО НАИМЕНОВАНИЮ позволяет отобразить содержимое БД для товаров, наименования которых включают заданную комбинацию символов.

Кнопка ПО ДАТЕ КОРРЕКЦИИ позволяет отобразить содержимое БД для заданной даты коррекции (создания) записи.

Кнопка ДО ДАТЫ КОРРЕКЦИИ позволяет отобразить содержимое БД до заданной даты коррекции (создания) записи.

Кнопка ПОСЛЕ ДАТЫ КОРРЕКЦИИ позволяет отобразить содержимое БД после заданной даты коррекции (создания) записи.

Кнопка ПО СРОКУ ГОДНОСТИ позволяет отобразить содержимое БД для заданной даты срока годности товара.

Кнопка ПРОСРОЧЕННЫЕ позволяет отобразить содержимое БД для товаров, срок годности которых просрочен на заданную дату.

Кнопка ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ позволяет отобразить содержимое БД для товаров, срок годности которых не истёк.

Кнопка ПО ПРЕФИКСУ позволяет отобразить содержимое БД для товаров с указанным префиксом.

При нажатии кнопки СПИСОК  появляется окно ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ТОВАРОВ ДЛЯ ВЕСОВ. В этом списке отмечаются товары для передачи в весы, нажимается кнопка ВЫПОЛНИТЬ. Появляется надпись, СПИСОК ТОВАРОВ СФОРМИРОВАН.

Запись товарной базы в весы. По кнопке Запись БДТ в весы  сформированный список товарной базы будет передан в весы.

# Для передачи товарной базы в весы:

- весы должны быть включены, находиться в режиме взвешивания или штучном, подключены к компьютеру;

- должно быть выключено питание принтера.

5.2  При работе с базой данных товаров есть 4 задачи: коррекция данных о товаре, ввод данных о новом товаре, удаление записи о товаре из БДТ, очистка записи о товаре в БДТ.

Коррекция данных о товаре. Для коррекции данных о товаре справа есть окно ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА, где в разделе НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА можно построчно изменить наименование товара или данные о товаре; - ПРЕФИКС – префикс товара; - ШТРИХ_КОД – штрих-код товара; - ЦЕНА – цена товара; - ТИП ТОВАРА – весовой или штучный тип товара; - ГОДЕН ДО – срок годности товара.

При установке курсора на ГОДЕН ДО выводится окно ГОДЕН ДО с календарём, где можно установить текущую дату и далее – необходимую. Нажав ВЫПОЛНИТЬ, сформированная дата появляется в окне ПАРАМЕТРОВ ТОВАРА.

Нажав кнопку ЗАПИСЬ под ПАРАМЕТРАМИ ТОВАРА,  все изменения о товаре будут зафиксированы в общей базе товаров. При этом в графе ОТКОРРЕКТИРОВАНО изменится автоматически дата и время на текущие.

Для вставки новой записи, удаления записи, копирования записей имеются кнопки: «+» - вставить запись, «-» - удалить запись, «←» - удалить всё,  «очистить запись», «копия записи», «замена записи».

По кнопке «+» вводится новая строка с номером товара. Для этого курсор надо установить на номер товара, за которым нет следующего по порядку номера, и нажать «+». Появится пустая строка со следующим по порядку номером товара.

По кнопке «-» удаляется вся строка, отмеченная курсором.

По кнопке  «←» происходит полная очистка базы товаров или части базы товаров, отмеченных каким-либо признаком (вес, штука, группа номеров, просроченные,…), после предварительного предупреждения.

По кнопке «очистить запись» остаётся пустая строка, отмеченная курсором, с номером товара.

По кнопке «копия записи» копируется в буфер информация о товаре (без штрих-кода), отмеченным курсором.

По кнопке «замена записи» происходит замена имеющейся записи (или на пустую строку) в товаре, отмеченным курсором, на предварительно скопированную запись.

5.3 Пример ввода новых товаров.

Необходимо ввести  новый товар.

1 вариант. Находим в базе товаров место с отсутствующим номером товара. Выделяем в базе предыдущий товар и нажимаем ВСТАВИТЬ ЗАПИСЬ. Установить курсор на близкую по содержанию запись и нажать КОПИЯ ЗАПИСИ. Установить курсор на вновь введённый номер товара и нажать ЗАМЕНА ЗАПИСИ. Затем в окне ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА откорректировать данные о товаре и нажать ЗАПИСЬ.

2 вариант. Находим в базе товаров товар, подлежащий удалению. Установить курсор на близкую по содержанию запись и нажать КОПИЯ ЗАПИСИ. Установить курсор на вновь введённый номер товара и нажать ЗАМЕНА ЗАПИСИ. Затем в окне ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА откорректировать данные о товаре и нажать ЗАПИСЬ.

3 вариант. Если нет близкой по содержанию записи, то копию записи не делать , а непосредственно во вновь введённой строке с номером товара (или подлежащим удалению) ввести новые данные о товаре.

5.4 Печать. Если необходимо вывести на печать всю или часть базы данных товаров, то нужно нажать клавишу ПЕЧАТЬ.  При этом отобразятся выбранные данные в окне просмотра. После нажатия на клавишу ПЕЧАТЬ имеющиеся в окне просмотра данные будут напечатаны на внешнем принтере. Если нажать на клавишу ВЫХОД, то произойдёт выход из окна просмотра без печати.

# 5.5 Запись базы данных товаров в весы

Для передачи данных в весы необходимо выбрать объём передаваемых данных с помощью кнопок управления (ВСЯ БАЗА, ВЕС, ШТУКА, …) или по списку и нажать клавишу меню  ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ. В ходе передачи в весы в рабочем окне программы будет бежать ползунок процента преданных данных, а на весах будет отображена надпись ЗП БД. После завершения операции ползунок скроется, а надпись на весах исчезнет.

Также предусмотрен режим загрузки в весы по списку (загрузка части отображённых товаров). Для этого предназначен «флажок» СПИСОК. При его «поднятии» появляется окно выбора со списком товаров (рисунок 5.5). Товары, отмеченные в этом списке, могут быть загружены в весы, если «флаг» останется «поднятым» при нажатии на клавишу меню ЗАПИСЬ БДТ В ВЕСЫ.

# Рисунок5.5.

6 ЧТЕНИЕ БДТ из ВЕСОВ

Пункт меню ЧТЕНИЕ БД из ВЕСОВ предназначен для чтения записей из весов типа ВШК в компьютер.

Данные, прочитанные из весов, отображаются в окне, представленном на рисунке 6.1.

# Рисунок 6.1

Это окно имеет свои органы управления: ПРОЧИТАТЬ БДТ  ИЗ ВЕСОВ С №… ПО №…, ЧТЕНИЕ, СОХРАНИТЬ В БДТ, ВЫХОД,  ОЧИСТКА ДАННЫХ О ТОВАРЕ, ОЧИСТКА ДАННЫХ О ТОВАРАХ С №,,, ПО №,,,.

Сочетание ПРОЧИТАТЬ БДТ  ИЗ ВЕСОВ С №… ПО №… и ЧТЕНИЕ позволяет прочитать из базы данных весов данные о товарах, записанных под заданными номерами.

По клавише ЧТЕНИЕ происходит собственно чтение заданных записей из весов. При этом из весов передаются и пустые строки с определённым кодом.

Для выделенного товара внизу высвечиваются 5 строк наименования товара.

Клавиша СОХРАНИТЬ В БД позволяет внести в базу данных компьютера введённые  с весов данные. При этом пустые и очищенные строки в БД не передаются

По клавише ОЧИСТКА ДАННЫХ О ТОВАРЕ  очищаются данные об отмеченном товаре в весах и данном окне.

По клавише ОЧИСТКА ДАННЫХ О ТОВАРЕАХ С №… ПО №… появляется дополнительное окно УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ О ТОВАРАХ, где необходимо указать строки С №,,, ПО №,,, для удаления. По нажатию ВЫПОЛНИТЬ очищаются данные об отмеченных товарах в весах.

Клавиша ВЫХОД – выход из окна ЧТЕНИЕ БДТ ИЗВЕСОВ.

7 ПРИЁМ ИТОГОВЫХ (ОТЧЁТНЫХ) ДАННЫХ

ИЗ ВЕСОВ

Пункт меню ПРИЁМ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ из ВЕСОВ предназначен для чтения итоговых данных из весов за отчётный период.

Для запуска этого режима необходимо нажать клавишу меню ПРИЁМ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ из ВЕСОВ. В ходе приёма данных из весов в рабочем окне программы будет бежать ползунок процента принятых данных, а на весах будет отображена надпись ЧТ БД. После завершения операции ползунок скроется, а надпись на весах исчезнет.

При этом из базы данных товаров весов типа ВШК вводятся  номер товара, суммарный вес/количество взвешанного товара, суммарная стоимость взвешанного товара, количество взвешиваний товара и наименование товара (1 строка) (см. рис. 7.1). И так для всех товаров, находящихся в базе данных весов, количество взвешиваний которых больше 0. Указывается количество товаров с итоговыми данными. Для весовых товаров в таблице представлен вес, а для штучных – количество товаров.

Рис. 7.1

Данная таблица может быть сохранена в текстовом файле, если нажать клавишу меню СОХР. ИД (итоговых данных). Текстовый файл можно распечатать на внешнем принтере.

Имеются в окне также клавиши ОЧИСТКА ВСЕХ ИД и ОЧИСТКА ИД  ТОВАРА.

Если есть необходимость удалить итоговые данные о конкретном товаре, то необходимо выбрать его мышью и нажать клавишу ОЧИСТКА ИД ТОВАРА. ИД для этого товара будут очищены, в том числе и в весах.

Если есть необходимость удалить итоговые данные обо всех взвешанных товарах, то нужно нажать клавишу ОЧИСТКА ВСЕХ ИД. ИД для всех проданных товаров будут очищены, в том числе и в весах.

Клавиша ВЫХОД – выход из окна ПРИЁМ ИТОГОВЫХ ДАННЫХ из ВЕСОВ.

8 ВЫХОД

Клавиша ВЫХОД – выход из программы. При этом, если была произведена перенастройка параметров порта, то запрашивается подтверждение на сохранение новых параметров настройки порта.

РАЗДЕЛ 2

# Руководство по программированию весов.

# Введение

Настоящее руководство предназначено для программирования ВЭУ-6С-1/2-И-П-СТ, ВЭУ-15С-2/5-И-П-СТ, ВЭУ-30С-5/10-И-П-СТ со встроенным принтером печати этикеток (в дальнейшем — весы). Настоящие весы предоставляют пользователю следующие возможности:

-  возможность работы весов в режимах взвешивания и штучном;

-  взвешивание товара с вычислением стоимости;

- печать самоклеющейся этикетки;

- возможность программирования в энергонезависимую память  с клавиатуры весов или по каналу связи с ПК текущей даты, названия предприятия (до 28 символов), данных о товаре,  выбор варианта оформления этикетки;

- возможность быстрого вызова из памяти 28 товаров.

- возможность вызова из памяти 5000 товаров по функциональному номеру  товара;

- возможность быстрого перепрограммирования товарной базы;

- накопление результатов взвешивания по номеру товара с печатью суммарной этикетки и с возможностью вывода этих данных на печать внешнего принтера через ПК.

# 1 Режимы работы.

При включении весы находятся в режиме взвешивания. При этом индицируются наименование весов, версия, шкала цены и стоимости, тип весов (6.1/2, 6.2, 15.1/2/5, 15.2/5, 15.5, 30,5/10). После этого производится проверка наличия градуировки и проверка работоспособности датчика.

Весы работают в следующих режимах:

- взвешивания

- штучный

- программирования

- градуировки и настройки

В связи с тем, что в данных весах для индикации применяется семисегментный индикатор, отображение наименования предприятия и наименований товаров производится специальными, но понятными знаками:

А – А; Б – Б; В – В; Г – Г; Д – d; Е – Е; Ж - ≡; З – З; И – I; Й – I, ;

К – Н, ; Л – L; М - ├┘, ; Н – Н; О – О; П – П;  Р – Р; С – С; Т - 7; У – У; Ф – F; Х -  h; Ц – ц, ; Ч – Ч; Ш – U;    Щ – U, ; Ъ – Ь, ;

Ы – ЬI ; Ь – Ь; Э – Э; Ю - □; Я – А, .

# 2 Программирование общей памяти

2.1 Описание режима просмотра и программирования общей памяти

Данный режим предназначен для просмотра и коррекции параметров общей памяти весов, включающих:

- автовывод этикетки;

- номер весов;

- номер этикетки;

- номер отчётной  этикетки;

- наименование предприятия;

- список индексов весового режима;

- список индексов штучного режима;

- дату и время.

Вход в  режим программирования осуществляется нажатием клавиши 32 из режима взвешивания.

При входе в режим в первой строке индикатора появляется сообщение ВВОД ПАРОЛЯ. После ввода пароля нажимая клавишу ШТ в этом режиме можно последовательно просматривать и корректировать числовые параметры, записанные в постоянной памяти (по клавише 29 обратная прокрутка). Значение каждого параметра сопровождается его аббревиатурой в 1 строке индикатора. Цифровыми клавишами программируются значения числовых параметров.

По клавише ТАРА программируются буквенные наименования,

по клавише 32 – значение пароля, по клавише П+ - текущее время.

Для выхода из режима без коррекции изменённых параметров – клавиша ИТОГ, а с записью откорректированных параметров –  ПР.

2.2 Программирование пароля

Входим в режим коррекции общей памяти по клавише 32.

Вводим существующий пароль (или пароль программиста 1906).

Входим в режим  коррекции пароля нажатием клавиши 32.

Вводим новый пароль: 4 цифры  или  буквы, или их сочетание.

Новый пароль установлен. Весы в режиме просмотра (коррекции) общей памяти.

После ввода неправильного пароля инициируется сообщение ОТКАЗ. Весы возвращаются в режим взвешивания.

При вводе правильного пароля (и при вводе нового пароля) коротко высвечивается ОБЩ  П (общая память) и затем, в режиме коррекции (просмотра) общей памяти,  признак автовывода этикетки.

2.3 Программирование признака автовывода этикетки.

После ввода пароля высвечивается значение признака автовывода этикетки, АВТО ЭТ.

Возможные значения Авто/неАвто.

На индикаторе высвечивается Авто/неАвто (AVTO/noA).

Цифровыми клавишами (любыми)  изменяем признак автовывода  этикетки. Коррекция выполнена.

Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.4 Программирование номера весов, НОМ ВЕС,

На индикаторе высвечивается текущее значение номера весов.

Цифровыми клавишами набираем новое значение. При ошибке нажимаем С и вводим нужное значение. Коррекция выполнена.

Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.5 Программирование номера этикетки, НО ЭТ.

На индикаторе высвечивается текущее значение номера этикетки.

Цифровыми клавишами набираем новое значение. При ошибке нажимаем С и вводим нужное значение. Коррекция выполнена.

Примечание. Образцы этикеток, заложенные в память принтера при продаже весов, показаны в приложении №1. Этикетки можно изменять потребителем согласно руководству по программированию термопринтера ТП-2.  Этикетка №6 демонстрационная, этикетка №7 – заготовка, остальные можно применять непосредственно.

Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.6 Программирование номера отчётной этикетки,  ОТЧЁТ ЭТ.

На индикаторе высвечивается текущее значение номера этикетки.

Цифровыми клавишами набираем новое значение. При ошибке нажимаем С и вводим нужное значение. Рекомендуемое значение - 10.

Коррекция выполнена.

Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.7 Программирование наименования предприятия (28 символов).

На индикаторе высвечивается текущее значение наименования предприятия.

Нажимаем клавишу Т (коррекция наименования). Алфавитно-цифровыми клавишами набираем новое наименование. При этом назначение клавиш при коррекции наименования:

С – курсор назад;

П+ - курсор вперёд;

0 … 9  -  клавиши ввода цифр;

1 … 32 (А … Я) – клавиши ввода букв;

ТАРА – пробел, delete,;

ШТ – delete c простановкой точки, точка ;

ИТОГ – выход без коррекции;

ПР – программирование и выход.

Выход из режима по клавише ПР, чтобы наша коррекция записалась в память. Если принято решение не сохранять изменения, то выход из режима коррекции по клавише ИТОГ.

Коррекция выполнена.  Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.8 Программирование таблицы индексов для весового режима (раскладки товаров по 28 кнопкам клавиатуры), ИНД ВЕС.

Устанавливаем номер товара, соответствующий каждой из 28 клавиш.

На индикаторе слева высвечивается индекс 1 (клавиша 1) и справа соответствующий номер товара. Нажимая на одну из 28 клавиш, выбираем нужный индекс.

Цифровыми клавишами набираем номер товара для соответствующей клавиши. При ошибке нажимаем С  и вводим новый номер товара.

Коррекция выполнена. Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

2.9 Программирование таблицы индексов для штучного режима (раскладки клавиатуры по 28 кнопкам), ИНД ШТ.

Устанавливаем номер товара, соответствующий каждой из 28 клавиш.

На индикаторе слева высвечивается индекс 1 (клавиша 1) и справа соответствующий номер товара. Нажимая на одну из 28 клавиш, выбираем нужный индекс.

Цифровыми клавишами набираем номер товара для соответствующей клавиши. При ошибке нажимаем  С  и вводим новый номер товара.

Коррекция выполнена.

2.10  Программирование  даты.

Входим в режим просмотра и коррекции ОП по клавише 32.

Вход в настройку часов осуществляется из режима программирования ОП нажатием клавиши П+.

На верхнем индикаторе высвечивается дата в формате: день, месяц, год и первая буква параметра для коррекции; на нижнем время в формате: часы, минуты, секунды.

Нажатие клавиши 0 позволяет корректировать значение часов,

клавиши 1 – значение минут,

клавиши 2 – значения секунд,

клавиши 3 – значения дня,

клавиши 4 – значения месяца,

клавиши 5 – значение года.

Справа вверху появляется соответствующая буква подсказка.

Коррекция производится клавишей П+ в сторону увеличения и клавишей С – в сторону уменьшения.

Клавишей ПР скорректированные значения фиксируются, по клавише ИТОГ значения остаются без изменений, настройка часов заканчивается..

Для перехода в режим взвешивания нажать ПР. Коротко загорится  ЖДИТЕ. Весы переходят в режим взвешивания.

По клавише ИТОГ коррекция заканчивается, а значения остаются без изменений.

# 3 Программирование базы данных товаров.

# 3.1 Вход в данный режим осуществляется нажатием клавиши ПР.

При входе в режим появляется приглашение к вводу пароля. После ввода пароля коротко высвечивается надпись БАЗА d (база данных). Нажимая клавишу ШТ (29 – обратная прокрутка), в этом режиме можно последовательно просматривать и корректировать параметры товара (номер товара, штрих-код, цену, префикс товара, 1…5 строки наименования товара, срок годности, дату и время последней коррекции параметров товара, итоговые данные).

Цифровыми клавишами значения числовых параметров могут быть скорректированы, по клавише ТАРА может быть скорректировано наименование товара.

Для выхода из режима без коррекции параметров – клавиша ИТОГ, а с записью откорректированных параметров – клавиша ПР. и затем ИТОГ.

Назначение клавиш при программировании наименования товара:

С – курсор назад;

П+ - курсор вперёд;

0 … 9  -  клавиши ввода цифр;

1 … 32 (А … Я) – клавиши ввода букв;

ТАРА – пробел, delete;

ШТ – delete c простановкой точки, точка;

ИТОГ – выход без изменения введённой коррекции;

ПР – запись откорректированных параметров.

# 3.2 Номер товара (PLU), НОМ ТОВ.

После введения пароля автоматически входим в определение номера товара (НОМ ТОВ). При этом, если перед входом в режим был установлен какой-либо товар, то этот номер товара и высветится на нижнем индикаторе. При необходимости просмотра и коррекции другого товара, ввести цифровыми клавишами или нажав нужную из 28 клавиш. При ошибке ввода, нажать С и набрать нужный номер товара.

Нажимая далее Шт, можно просматривать и корректировать данные на установленный номер товара.

# 3.3 Проcмотр  и коррекция штрих-кода товара ШК-5 (5 знаков штрих-кода).

После установки номера товара и нажатия клавиши Шт на индикаторе высвечивается ШК-5 и текущее значение штрих-кода товара.

При программировании базы данных с весов щтрих-код автоматически соответствует номеру товара.

Коррекцию штрих-кода необходимо проводить из программы ввода базы данных с компьютера. Но при необходимости можно откорректировать штрих-код и на весах. Для этого надо набрать новое значение штрих-кода или, сбросив ошибочное значение, ввести новое значение. Но все действия по изменению штрих-кода сопровождаются предупредительной надписью corr SK5 (коррекция штрих-кода -5 знаков) призывая быть внимательными, так как в весах не отслеживается дублирование штрих-кодов.

Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

# 3.4 Программирование  цены товара ЦЕНА.

# На индикаторе высвечивается ЦЕНА и текущая цена товара. Цифровыми клавишами набираем новую цену товара. При ошибке, нажать С и набрать нужное значение цены.

Коррекция выполнена. Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

# 3.5 Программирование типа товара (весовой/штучный), ТИП ТОВ.

На индикаторе высвечивается tIП tOB и текущее значение типа товара.

Любой цифровой клавишей вводим  новое значение типа товара (возможные значения - ВЕС/ШТУКА).

Коррекция выполнена. Для перехода к следующему параметру нажимаем ШТ.

# 3.6 Программирование наименования товара.

Клавишей ШТ устанавливаем индикацию нужной строки наименования товара. На индикаторе высвечивается текущее значение n-й строки наименования товара (при последующем нажатии клавиши ШТ высветится n+1-я строка наименования товара).

Нажимаем клавишу Т (коррекция наименования).

Алфавитно-цифровыми клавишами набираем новое наименование. При этом назначение клавиш при коррекции, как наименования товара, так и наименования предприятия смотри в п. 3.1:

После нажатия ИТОГ или ПР, содержание строки соответственно остаётся старым или запоминаются изменения. Клавишей ШТ устанавливаем следующую строку или параметр.

Коррекция выполнена.

# 3.7 Программирование параметра ГОДЕН ДО.

На индикаторе высвечивается ГОДЕН ДО и дата в формате: число, месяц, год.

Нажимаем клавишу Т (коррекция даты).

Аналогично коррекции наименования товара корректируем дату и выходим из коррекции.

# 3.8 Просмотр даты коррекции параметров товара ДАТА КОРР.

Дата коррекции устанавливается автоматически при любой коррекции параметров товара. Вручную не корректируется.

3.9 Программирование параметра товара префикс, ПРЕФИКС.

На индикаторе высвечивается ПРЕFIKC  и текущее значение префикса. С цифровой клавиатуры вводим двузначное значение нового префикса. При ошибке нажимаем С и вводим нужное значение.

Коррекция закончена.

3.10 Клавишей ПР скорректированные значения фиксируются и при дальнейшем нажатии на ИТОГ настройка  заканчивается и весы переходят в режим взвешивания.

По клавише ИТОГ (без предварительного нажатия на ПР) коррекция заканчивается, а значения остаются без изменений.

3.11 Очистка данных о товаре в БДТ.

Входим в режим коррекции БДТ  по клавише ПР.

# Нажимаем клавишу 30 – данные о товаре в БДТ очищаются

4 Работа с отчётными (итоговыми) данными

# 4.1 Просмотр отчётных (итоговых) данных о товаре.

# Входим в режим коррекции БДТ  по клавише ПР (смотри п. 3.1).

Клавишей ШТ устанавливаем индикацию итоговых данных о товаре. На индикаторе высвечивается СУМ ДАНН (суммарные данные), а затем итоговая денежная сумма (вверху), суммарный вес (внизу слева

в кг) и количество взвешиваний (внизу справа).

Выход из режима по клавише ИТОГ.

Операция выполнена.

# 4.2 Вывод отчёта по товару.

Входим в режим коррекции БДТ  по клавише ПР.

Клавишей ШТ устанавливаем индикацию итоговых данных о товаре.

# Нажимаем клавишу 32 – отчёт по товару выводится на принтер.

# На этикетке печатается итоговая сумма, суммарный вес, цена, количество взвешиваний, номер товара, первая строка названия товара, название фирмы. Образец этикетки смотри в приложении №1.

Выход из режима  по клавише ИТОГ.

Операция  выполнена.

  - Очистка отчётных (итоговых) данных о товаре.

Очистка итоговых данных производится из режима просмотра этих

данных на конкретный товар.

Нажимаем клавишу С - очистка. После подтверждения, итоговые данные о товаре очищаются и на индикаторе появляются нули..

Выход из режима  по клавише ИТОГ.

# 5 Обнуление товарной базы

Обнуление товарной базы осуществляется в режиме градуировки и настройки по клавише 0. При этом очищается вся товарная база.

# Время операции около  3 минут.

# 6 Режимы программирования весов с компьютера

Для программирования весов с компьютера необходимо, чтобы весы находились в режимах взвешивания или штучном. При этом они становятся доступными для общения с компьютером.

С компьютера, подключенного к весам, могут быть запрограммированы общая память, база данных товаров, а также прочитаны и очищены итоговые данные о товаре.

# 7 Градуировка и настройка весов

7.1 Градуировка.

Для входа в режим градуировки необходимо включить весы с нажатой кнопкой ГРАДУИРОВКА.

При входе в режим градуировки индицируются наименование весов, версия программы, затем, шкала цены и стоимости, тип весов (6.1/2, 6.2, 15.1/2/5, 15.2/5, 15.5, 30,5/10).

Выбор типа весов осуществляется цикличным нажатием клавиши П+.

Нажатием клавиши ИТОГ циклично выбирается шкала цены и стоимости (0., 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000).

Внимание! По клавише 0 в начале работы (при первом включении для новой микросхемы процессора) производится форматирование микросхемы. Без этого она не работоспособна. Время форматирования около 3 минут.

Завершается выбор параметров настройки нажатием клавиши ПР, после чего происходит вход в градуировку.

Если нет необходимости в настройке, её можно пропустить сразу нажав клавишу ПР и перейти к градуировке.

Градуировка производится по указанию индикатора весов, продвигаясь вперёд по нажатию клавиши ТАРА, после выполнения шага.

Сначала индицируется необходимость установить определённый вес (первый вес нулевой), что сопровождается буквой У (установить). На это сообщение нужно устанавливать требуемый вес и нажимать клавишу ТАРА. После записи очередной реперной точки появляется следующий вес. И так до завершения градуировки.

7.2  Настройка положения десятичной точки вне режима градуировки.

Для входа в режим настройки при включении весов во время прохождения теста нажать клавишу Т. Высветится corr dt (коррекция десятичной точки). Клавишей Итог установить нужное положение десятичной точки. Клавишей Пр положение десятичной точки запоминается и весы переходят в режим взвешивания.

# 8 Протокол обмена комплекса с компьютером

Скорость обмена с компьютером настраиваемая, 8 бит, без контроля, 2 стоп-бита.

Предусмотрены команды для работы с весами по инициативе компьютера.

Команды  001 – тара, 002 – цена, 003 - 0-цена.

Протокол для команд 1 – 3 такой же, как и для весов типа ВР.

Команда 004 - чтение данных из общей памяти, в которой находятся наименование предприятия, значение даты (число, месяц, год), номер весов, номер варианта этикетки, список индексов (28) быстрого вызова товаров, некоторые

параметры весов.

От компьютера команда 4.

В ответ от весов 512 байт данных общей памяти.

Команда 005 - запись данных в общую память.

От компьютера команда 5.

А затем от компьютера для записи в общую память 512-4-14*4 байт данных.

Команда 006 - чтение данных из памяти товаров (5000), в которой находятся штрих-код, префикс товара вес/штука,  номер товара, цена товара, данные о товаре до 6 строк по 28 символов.

От компьютера команда 6.

В ответ от весов 5000*256 байт данных.

Команда 007 - запись данных в память товаров.

От компьютера команда 7.

От компьютера 2 байта данных – количество записей, которое будет передано.

В ответ – 2 байта данных (повтор).

От компьютера 2 байта данных – номер записи, которое будет передано.

В ответ – 2 байта данных (повтор).

От компьютера 256 байта данных.

В ответ – 1 байт данных (1).

Номер записи и данные повторяются столько раз, сколько передаётся записей из компьютера.

Команда 008- команда идентификации устройства. Не реализована.

Команда 009 - чтение итоговых данных из весов.

От компьютера команда 9.

В ответ от весов 600*256 байт данных.

Команда 00a - чтение данных из весов по номеру товара.

От компьютера команда 10, младший байт номера товара, старший байт номера товара.

В ответ от весов 256 байт данных о товаре.

Команда 00b - очистка итоговых данных о товаре.

От компьютера команда 11, младший байт номера товара, старший байт номера товара.

Ответа нет.

Команда 00c – не реализована.

Команда 00d - Проверка связи с весами.

Ответ 1 о выполнении команды.

Команда 00e – запрос веса, цены и стоимости взвешиваемого товара.

Ответа нет.

Команда 00f – установка даты и времени в весах.

От компьютера 8 байт даты и времени в двоично-десятичном коде.

Ответа нет.

Приложение №1

Образцы этикеток.

Этикетка №0                                                Этикетка №3

Этикетка №1                                           Этикетка №2

Этикетка №4                                        Этикетка №8

Этикетка №5                                       Этикетка №6

Этикетка №7

Этикетка штучная

Этикетка итоговая (отчётная)