Руководство по ремонту весов

типа ВЭУ, ВМЭН, ВЭНд(МАЛЫШ)

St008

St006

Тамбов

2005

-2-

# ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВЭУ-2, -6, -15, -30, -60, -150, -200, ВЭУ-30С, -60С, -150С, -200С, ВЭУ-2СЧ, -6СЧ, -15СЧ, -30СЧ, ВМЭН 150 (200), ВЭНд-01 («МАЛЫШ»), ВНТР-15-1/2/5-М-И (почтовые).  Это современные весы, построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТ89С52 (С51) на процессорных блоках St008.01 в весах ВЭУ, ВМЭН, ВЭНд-01; St006.01 в весах ВНТР-15-М-И.  Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретности;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- выборка массы тары в весах с НПВ 15 кг (и более) и компенсация массы тары в весах с НПВ   6 кг и 2 кг;

- память цен продуктов (8  ячеек в ВЭУ-С и 2000 ячеек в ВЭУ-СЧ);

- встроенный калькулятор (для ВЭУ-С, ВЭУ-СЧ);

- звуковая сигнализация при работе с клавиатурой весов и при переключении режимов работ;

- интерфейсная связь с компьютером или ККМ;

- сигнализация перегрузки:

- сигнализация переполнения стоимости (для ВЭУ-С).

Весы ВМЭН 150 (200) в настоящее время не выпускаются. Вместо них выпускаются весы ВЭУ-150-Д (200-Д).

Пример обозначения весов типа ВЭУ:

ВЭУ 30С-5/10-И-Д-СЧ

ВЭУ – название конструктивного ряда весов;

30 – НПВ весов в кг;

С – наличие сервисных функций весов (цена, стоимость, калькулятор, память цен). Отсутствие буквы – нет сервисных функций;

5/10 – дискретность весов в г;

И – наличие интерфейсного выхода RS232 (отсутствие буквы – нет интерфейса);

Д – расположение электронных блоков в двух корпусах (весовая платформа и пульт управления). Отсутствие буквы – один корпус;

СЧ – наличие счётного режима и сервисных функций.

Весы типа ВЭУ-150(С)-Д,  ВЭУ-200(С)-Д могут работать при температурах -15°С и даже до -20°С.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- субблок самовозбуждения (усилитель) (Ус);

- процессорный блок (ПБ);

- блок индикации (БИ);

- трансформатор (Тр);

- клавиатура (Кл);

-интерфейсный блок (Инт);

-сетевой фильтр (СФ).

1.3.   ПСВВ, Ус, СФ и трансформатор расположены внутри корпуса весов. ПБ St008.01 в весах ВЭУ-2, -6, -15 и в ВЭУ-30-И-СЧ расположены также внутри корпуса. В большегрузных весах (30, 60, 150, 200 кг) процессорный блок расположен в выносном пульте управления, а в весовой платформе расположены только ПСВВ и Ус. Весовая платформа во всех современных большегрузных весах соединена с выносным пультом экранированным кабелем Аа6.644.012.

Весовые платформы бывают низкие квадратные (300х300) и большие прямоугольные (под мешки, ящики).

1.4.   Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в микросхеме памяти при градуировке с выдачей результата на табло индикации.

1.5.   Процессорный блок St008.01 включает устройство питания, процессорное устройство и устройство индикации. Схема ПБ St006.01 аналогична схеме блока St008.01, но в интерфейсных весах в блоке St006.01 расположена схема интерфейсного выхода.

1.5.1. Устройство питания вырабатывает набор напряжений, необходимых для функционирования весов. Для питания микросхем выдаётся стабилизированное напряжение 5В, 300 мА (AD1, AD4, C3, C5…C8). С выхода выпрямительного моста снимается также напряжение для подпора средней точки обмоток  трансформатора, питающих накалы индикаторных ламп.                                                                                                Накал индикаторов осуществляется переменным напряжением 2,5В, 300мА (две обмотки со средней точкой).

Анодное напряжение индикаторов формируется выпрямителем 40В, 30 мА (AD2, C4, R5, R4).

Для блоков, работающих с интерфейсом, вырабатывается дополнительно постоянное напряжение +12В (AD3, C9).

1.5.2. Процессорное устройство выполнено на микропроцессоре АТ89С52-24 (АТ89С51). Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, он управляет функционированием остальных элементов.

Оперативное запоминающее устройство выполнено на микросхеме АТ24С04 (АТ24С128 в счётных весах). В нём хранится градуировочная характеристика и цены до 32 продуктов, задаваемые продавцом. Микросхема обеспечивает многократную  перезапись хранящихся в ней данных.

-4-

С выхода усилителя сигнал датчика поступает на предделитель с коэффициентом деления 2048, реализованный на микросхемах К561ИЕ16, К1554ТЛ3 (IN74AC132N) (D4, D3). С выхода предделителя импульсы поступают на вход INT1 микропроцессора, для измерения периода следования импульсов на выходе предделителя. Опорную частоту 11,0592 МГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах BQ1, С1, С2.

Опрос  клавиатуры осуществляется с процессора по цепям INK1…INK5, OUTK1…OUTK5 (для весов с клавиатурой ВЭУ-С, ВЭУ-СЧ).

1.5.3. Схема индикации выполнена на индикаторе ИЛЦ12-6/8Л-Р и контроллере D5 UCN5812. В блоке St006.01 вместо контроллера используются 2 буферных элемента D5, D6 на К1109КН2.

1.5.4. В весах ВЭУ-С и ВЭУ-СЧ имеется дополнительная светодиодная индикация VD1…VD3. Светодиоды в весах ВЭУ-С указывают о том, что высвечивается на основном индикаторе: масса, цена, стоимость.

Комбинации состояний индикаторов определяют режимы работы весов в соответствии с таблицей (+ - светодиод включен, – - светодиод выключен):

| Светодиоды | Состояние весов |
| --- | --- |
| Масса | Цена | Счет |  |
| + | – | – | Режим взвешивания товара. На дисплее – вес товара. |
| + | + | – | На дисплее стоимость взвешенного товара. |
| – | – | + | Режим подсчета штучного товара. На дисплее – количество товара установленного на платформе. |
| – | + | + | На дисплее стоимость штучного товара установленного на платформе. |
| – | + | – | На дисплее цена товара, введенная с клавиатуры. |
| – | – | – | Режим ввода с клавиатуры |
| + | – | + | Режим калькулятора |
| + | + | + | Режим просмотра переменных |

1.5.5. Интерфейсная схема в почтовых весах ВНТР-15-М-И (ПБ St006.01) выполнена на оптопаре АОТ110А и двух транзисторах КТ3102 (канал TxD). Канал выборки массы тары выполнен на транзисторе КТ315Б. Интерфейсная схема служит для согласования процессорного блока весов с портом компьютера. Интерфейсная связь реализована через интерфейсный стандарт RS232.

1.6. Интерфейсный блок St001.02 выполнен на микросхеме АОТ128, транзисторах КТ3102 и служит для согласования процессорного блока весов с портом компьютера. Интерфейсная связь реализована через интерфейсный стандарт RS232.

1.7. Протоколы интерфейсного обмена весов ВЭУ.

1.7.1. Протокол интерфейсного обмена весов ВЭУ-С.

Параметры обмена:

-скорость -  4800 бод;

-количество байт – 8;

-контроль чётности – чётность;

-стоп-бит – 1;

-пауза между байтами – 0,1...1 сек.

-5-

Описание протокола.

Обмен инициируется внешним устройством (ВУ):

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «Т».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>       - 6 байт стоимости.

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                    <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                       <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                             <0> <0> <0> <0> <0> <0>                        - 6 байт нулевой стоимости.

Передача информации на ВУ по инициативе весов.

При нажатии на весах клавиши «ИТОГ» и при наличии успокоения весов и показаний цены и стоимости (при пустом сумматоре) весы инициируют передачу на ВУ посылку:                                                                                                                                         <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5> - 6 байт массы,                                                             <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>               - 5 байт цены,                                                              <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>      - 6 байт стоимости.

1.7.2. Протокол интерфейсного обмена весов ВЭУ-СЧ.

Параметры обмена:

- Скорость обмена – 4800 бит/сек.

- Количество информационных бит – 8

- Контроль по четности

- Стоп бит – 1

Описание протокола.

Существует три режима обмена весов с ВУ, в которых обмен инициализируется ВУ:

Режим 1 – ВУ передает в весы посылку <0> <0> <1>, где 1- код команды

«ТАРА» соответствует нажатию клавиши «ТАРА» на весах.

Режим 2 – ВУ передает в весы посылку:                                                                                 <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>, где 2 – код команды, Ц0…Ц4 – значение цены 5 байт в 2/10 коде. Старшая тетрада равна нулю. Весы принимают значение цены и при наличии успокоения весов передают на ВУ посылку:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>

<С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5+Р>, где М0…М5 – шесть байт веса (количества в счетном режиме), Ц0…Ц4 – пять байт цены за килограмм (за 1 шт. в счетном режиме), С0…С5 – шесть байт стоимости. Р – признак режима: Р=0 в режиме весов, Р=80h в счетном режиме.

-6-

Режим 3 – ВУ передает в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>,

где 3 – код команды, и 5 байт нулевой цены в 2/10 коде. Весы принимают значение цены и при наличии успокоения весов передают на ВУ посылку:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<0> <0> <0> <0> <0>

<0> <0> <0> <0> <0> <P>, где М0…М5 – шесть байт веса (количества в счетном режиме), <0>  – бать байт нулевой цены, шесть байт стоимости нулевой стоимости. Р – признак режима: Р=0 в режиме весов, Р=80h в счетном режиме.

Режим передачи информации с весов на ВУ по инициативе весов.

Нажатие на весах клавиши «ИТОГ», при наличии стабилизации не нулевого веса инициализирует передачу на ВУ следующей посылки:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>

<С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5+Р>, где М0…М5 – шесть байт веса (количества в счетном режиме), Ц0…Ц4 – пять байт цены за килограмм (за 1 шт. в счетном режиме), С0…С5 – шесть байт стоимости. Р – признак режима: Р=0 в режиме весов, Р=80h в счетном режиме.

1.7.3. Протокол современных весов ВЭУ-И-(Д) без клавиатуры,                ВНТР-15-М-И $00/66 (почтовые, ПБ St008.01) и ВЭНд (МАЛЫШ) (процессорные программы типа «u-ХХХХ»)  соответствует протоколу ВЭУ-…-С, но в нём нет передачи информации по инициативе весов.

В интерфейсных весах ВЭУ и «МАЛЫШ» с программами типа «1600», «1100» нет и   режима 2 .

1.7.4. Протокол весов ВНТР-15-М-И (почтовые, ПБ St006.01, выпуск до 4 квартала 2005года).

Весы передают информацию двумя посылками по 5 байт: 1-й байт – АА16, 2-й байт – 5516, 3-й байт – (двоичное) младший байт веса в граммах, 4-й байт – (двоичное) старший байт веса в граммах, 5-й байт – знак: 0 – «+», 80 – «-».

Сигнал «Тара» вырабатывается 500 мсек. импульсом, открытым коллектором транзистора КТ-315Б, управляется сигналом RTS.

Настройки порта: скорость 4800 бод, без паритета, стоповых 1.

1.8. Блок самовозбуждения St001.06, собранный на микросхеме LM324N, возбуждает колебания чувствительного элемента датчика на его резонансной частоте, а также усиливает и формирует сигнал от капсюля ПСВВ.

1.9. Весы ВЭУ-СЧ и ВНТР-15-М-И имеют дополнительно индикацию покупателя, соединённую паяным шлейфом с процессорным блоком.

1.10.  Трансформатор 4У5.700.044  установлен в весах ВЭУ без интерфейса.

Он имеет вторичные обмотки для питания стабилизатора 5В, выпрямителя 40В, две обмотки по 2,5 В со средней точкой для питания накалов индикаторов. В весах с интерфейсом устанавливается трансформатор 4У5.700.045. В этом трансформаторе

имеется дополнительная обмотка для работы выпрямителя 12В, питающего интерфейсный блок.

1.10.1. Обмоточные данные трансформатора 4У5.700.044.

Обмотка 1. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 2860. Номера выводов - 1-2. Напряжение 220 В.

Обмотка экранная. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 130. Номер вывода -12.

Обмотка 3. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 470. Номера выводов - 7-8. Напряжение х.х. 36,2 ±2В.

-7-

Обмотка 4. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,28. Число витков – 130. Номера выводов - 5-6. Напряжение х.х. 10 ±0,5В.

Обмотка 5 и 6. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,5. Число витков – 2х26 с общей средней точкой. Номера выводов - 9-10 (общий) - 11. Напряжение х.х. 2х2В ±0,2 В.

1.10.2. Обмоточные данные трансформатора 4У5.700.045 полностью соответствуют трансформатору 4У5.700.044, но имеется дополнительная обмотка.

Обмотка 2. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 130. Номера выводов - 3-4. Напряжение х.х. 10 ±0,5 В.

1.10.3. Соответствие выводов трансформатора контактам разъёма    HU-10.

Вывод 3 -----------Контакт 1 разъёма

Вывод 4----------- Контакт 9 разъёма

Вывод 5----------- Контакт 2 разъёма

Вывод 6----------- Контакт 8 разъёма

Вывод 7----------- Контакт 3 разъёма

Вывод 8----------- Контакт 7 разъёма

Вывод 9----------- Контакт 4 разъёма

Вывод 10----------Контакт 5 разъёма

Вывод 11----------Контакт 6 разъёма

1.10.3. Исполнения трансформаторов отличаются длиной выводов.

4У5.700.044(045)   - длина выводов обмотки 1 и экранной обмотки из провода 0,35мм2  =150мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =210мм. Разъём HU-10.  Для весов ВЭУ-…-С (-И), ВЭУ-…(-И) –Д (с корпусом пульта управления от ВЭУ-…-С).

4У5.700.044-01 (045-01)  - длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =150мм, а экранной 120мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =390мм. Разъём HU-10.  Для весов ВЭУ-2, -6, -15 (-И, -СЧ), -30-СЧ, ВНТР-15-М-И.

4У5.700.044-02 (045-02)  - длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =220мм, без экранной обмотки, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =170мм. Разъёма нет.  Для весов типа ВМЭН-150, -200.

1.11. Клавиатура ВЭУ-С  Аа6.065.003 весов содержит 25 кнопок.

1.11.1. В весах ВЭУ-С кнопки имеют следующее назначение:

Кнопки «0...9» служат для ввода цены товара.

Кнопка «С» обнуляет цену продукта.

Кнопка «Т» предназначена для выборки (компенсации) массы тары.

Кнопки «F1…F8» соответствуют 8-ми ячейкам памяти для записи цен продуктов.

Кнопка «П»  для входа в режим программирования цены или градуировки.

Кнопка «М» для перевода индикатора на показание массы продукта.

Кнопка «Ц» для режима установки цены продукта.

Кнопка «К» для перевода весов в режим калькулятора.

Кнопки «+», «-», «:», «х» для выполнения арифметических действий в режиме калькулятора.

Кнопка «ИТОГ» выводит на индикатор  стоимость  товаров. В интерфейсных весах  выдаёт данные о весе, цене и стоимости.

1.11.2. В весах ВЭУ-СЧ кнопки этой клавиатуры имеют следующее назначение:

-8-

Назначение клавиш в режиме ввода с клавиатуры и программирования.

| Клавиша | Назначение |
| --- | --- |
| 0…9 | Ввод числового значения |
| С | Сброс набранного числового значения. Если был «0», то выход в режим взвешивания. |
| Т | Фиксация значения тары, значение веса которой было введено с клавиатуры. |
| К | Зафиксировать количество товара введенного с клавиатуры и привязать его к весу, зафиксированному по F3 в режиме взвешивания. |
| П | Чтение параметров (значения цены за 1кГ/1шт. товара; калибровочных данных /вес, количество/ для счетного режима; веса тары) из ячейки памяти, номер которой был введен с клавиатуры. |
| F3 | Зафиксировать вес товара введенного с клавиатуры и привязать его к количеству. |
| F1,F8 | Запись веса тары в заданную ячейку памяти тары. |
| F1,П | Запись параметров (значение цены за 1кГ/1шт. товара; калибровочных данных /вес, количество/ для счетного режима) в заданную ячейку памяти товаров. |
| F8 | Чтение значения веса тары из ячейки памяти, номер которой был введен с клавиатуры. |

Назначение клавиш во всех режимах кроме режимов ввода с клавиатуры, просмотра переменных и калькулятора.

| Клавиша | Назначение |
| --- | --- |
| 0…9 | Перевод весов в режим ввода числа с клавиатуры |
| С | Не используется |
| Т | Фиксация значения тары |
| К | Индикация количества товара на платформе (счетный режим). |
| М | Индикация массы товара (режим взвешивания). |
| Ц | Индикация/изменение цены товара. Если установлен режим взвешивания, то это цена за 1кГ товара. Если установлен режим счета товара, то это цена за 1шт. товара. |
| Итог | Индикация стоимости товара, выдача данных по интерфейсной линии на ПК. |
| F2 | Перевод весов в режим просмотра переменных |
| F3 | Фиксация массы N шт. товара установленного на платформу для калибровки весов в счетном режиме. |
| F4 | Перевод весов в режим калькулятора |

Назначение клавиш в режиме калькулятора.

| 0…9 | Ввод числового значения |
| --- | --- |
| С | Сброс набранного числового значения. Если был «0», то сброс 1-го операнда. |
| F4 | Выход из режима калькулятора |
| + | Сложение |
| – | Вычитание |
| : | Деление |
| X | Умножение |
| T | Десятичная точка |

Назначение клавиш в режиме просмотра переменных.

| Т | Индикация зафиксированной тары |
| --- | --- |
| К | Индикация количества товара при калибровке счетного режима |
| F3 | Индикация веса товара при калибровке счетного режима |
| Ц | Индикация цены товара |

-9-

1.12. Сетевой фильтр установлен в весах ВЭУ-2, -6, -15. СФ  выполнен на дросселе и конденсаторах.

1.13. Типы ПСВВ, применяемые в настоящее время.

В весах ВЭУ-2 применяется ПСВВ Аа5.127.038.

В весах ВЭУ-6, -15, ВЭУ-30-СЧ, ВНТР-15-М-И применяется ПСВВ Аа5.127.035.

В весах ВЭУ-30, -60 применяется ПСВВ Аа5.127.037.

В весах ВЭУ-150, -200 применяется ПСВВ Аа5.127.030.

В весах ВЭУ-60С применяется ПСВВ Аа5.127.017.

В весах ВЭУ 150С, -200С применяется ПСВВ Аа5.127.009.

В весах ВЭНд-01-15-1/2/5 применяется ПСВВ Аа5.127.035-02.

1.14. Процессорные программы.

1.14.1. В весах ВЭУ-2-0,5/1 применена программа «u-1700». Ранее применялась «У02-1.1», а ещё ранее «1200». Программа «u-1700» полностью меняет «У02-1.1». При  замене программы «1200» на «u-1700» необходимо вновь произвести градуировку. При этом программа «u-1700» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

1.14.2. В весах ВЭУ-6-1/2 применена программа «u-2100». Ранее применялась «У06-1», а ещё ранее «1300». Программа «u-2100» полностью меняет «У06-1». При  замене программы «1300» на «u-2100» необходимо вновь произвести градуировку. При этом программа «u-2100» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

1.14.3. В весах ВЭУ-15-2/5 применена программа «u-3400». Ранее применялась «У15-2», а ещё ранее «1101». Программа «u-3400» полностью меняет «У15-2». При  замене программы «1101» на «u-3400» необходимо вновь произвести градуировку. При этом программа «u-3400» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

1.14.4. В весах ВЭУ-15-1/2/5 применена программа «u-3200».  При этом программа «u-3200» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

1.14.5. В весах ВЭУ-30-5/10-Д (низкая квадратная весовая платформа, датчик типа «паук») применена программа «u-4700».  При этом программа «u-4700» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

В ранее выпускавшихся весах ВЭУ-30-5/10 с высокой квадратной весовой платформой и соединением через 25-ти контактный разъём применялась программа «1900». Эти программы не взаимозаменяемы.

1.14.6. В весах ВЭУ-30-10-Д (низкая квадратная весовая платформа, датчик типа «паук») применена программа «u-4000».  При этом программа «u-4000» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

В ранее выпускавшихся весах ВЭУ-30-10 с высокой квадратной весовой платформой и соединением через 25-ти контактный разъём применялась программа «1901». Эти программы не взаимозаменяемы.

1.14.7. В весах ВЭУ-60-5/10/20-Д (низкая квадратная весовая платформа, датчик типа «паук») применена программа «u-5800».  При этом программа «u-5800» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

В ранее выпускавшихся весах ВЭУ-60-5/10/20 с высокой квадратной весовой платформой и соединением через 25-ти контактный разъём применялась программа «1600». Эти программы не взаимозаменяемы.

-10-

В весах ВЭУ-60-5/10/20-И-Д с большой весовой платформой применена программа

«u-5810».

1.14.8. В весах ВЭУ-150-100-Д (низкая квадратная весовая платформа, датчик типа «паук») применена программа «u-7000».  При этом программа «u-7000» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

В ранее выпускавшихся весах ВЭУ-150-100 с высокой квадратной весовой платформой и соединением через 25-ти контактный разъём применялась программа «1700» затем  «У150-3.1».  Эти программы не взаимозаменяемы с программой «u-7000».  Программа «У150-3.1» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «1700» на «У150-3.1» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.9. В весах ВЭУ-200-100-Д (низкая квадратная весовая платформа, датчик типа «паук») применена программа «u-8000».  При этом программа «u-8000» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

В ранее выпускавшихся весах ВЭУ-200-100 с высокой квадратной весовой платформой и соединением через 25-ти контактный разъём применялась программа «1800» затем  «У200-3.1».  Эти программы не взаимозаменяемы с программой «u-8000».  Программа «У200-3.1» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «1800» на «У200-3.1» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.10. В весах ВЭУ-30С-5/10-Д с большой весовой платформой применена программа «2900».

1.14.11. В весах ВЭУ-30С-10-Д с большой весовой платформой применена программа «2901».

1.14.12. В весах ВЭУ-60С-20-Д с большой весовой платформой применена программа «Uc5302». Ранее применялась программа «2601». Программа «Uc5302» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «2601» на «Uc5302» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.13. В весах ВЭУ-150С-50/100-Д с большой весовой платформой применена программа «Uc7700». Ранее применялась программа «2701». Программа «Uc7700» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «2701» на «Uc7700» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.14. В весах ВЭУ-150С-100-Д с большой весовой платформой применена программа «Uc7000». Ранее применялась программа «2700». Программа «Uc7000» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «2700» на «Uc7000» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.15. В весах ВЭУ-200С-100-Д с большой весовой платформой применена программа «Uc8000». Ранее применялась программа «2800». Программа «Uc8000» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «2800» на «Uc8000» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.16. В весах ВЭУ-2-0,5/1-И-СЧ применена программа «UC1720». Ранее применялась программа «У02.1С.1». Программы взаимозаменяемы.

1.14.17. В весах ВЭУ-6-1/2-И-СЧ применена программа «UС2120». Ранее применялась программа «У06.1С.1». Программы взаимозаменяемы.

1.14.18. В весах ВЭУ-15-2/5-И-СЧ применена программа «UС3420».

-11-

1.14.19. В весах ВЭУ-30-5/10-И-СЧ (И-Д-СЧ) применена программа «UС4720». Ранее применялась программа «У30.1С.1». Программы взаимозаменяемы.

1.14.20. В весах ВЭНд-01-15-1/2/5 (-И) применена программа «u-3210». Ранее применялась программа «1100». Программа «u-3210» обеспечивает градуировку прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек. При замене программы «1100» на «u-3210» обязательно производить переградуировку весов.

1.14.21. в весах ВНТР-15-1/2/5-М-И$00/66 применена программа «u-3220». В весах ВНТР-15-1/2/5-М-И выпуска до 4 квартала 2005 года применялась программа «110».

1.14.22. Программы типа «u-ХХХХ», «UCXXXX», «2ХХХ», «УХХХ-ХХ.Х» эаписываются на микросхеме АТ89С52…  Программы остальных типов можно записывать как на АТ89С52…, так и на АТ89С51…

1.14.23. . Все вышеперечисленные программы одинаковы как для интерфейсных весов, так и для неинтерфейсных.

1.15. Некоторые особенности работы весов.

1.15.1. В современных весах ВЭУ-СЧ, ВЭУ с программами типа «u-ХХХХ» на индикаторе символы левого технологического разряда имеют следующее значение:

ШШШ  --- Признак стабилизации веса.

ш         ш

Вес меньше НмПВ. ----      ш         ш

ш         ш

ШШШ   --- Признак отрицательного веса.

ш        ш

ш        ш

ш        ш

ШШШ   --- Признак введённой тары.

При отсутствии сигнала от датчика на табло весов высвечивается надпись «no F».

1.15.2. Режим калькулятора в весах ВЭУ-СЧ.

Клавишей «F4» весы переводятся в режим калькулятора. Калькулятор выполняет четыре арифметических действия (сложение, вычитание, деление, умножение) в формате с «плавающей точкой». Для ввода «точки» используется клавиша «Т». Для отмены текущего набора используется клавиша «С». Повторное нажатие клавиши «С» очищает сумматор (предыдущий набор или результат выполненной операции). В калькуляторе реализован «цепочный» алгоритм выполнения операций: вычисления производятся при нажатии любой операционной клавиши без получения промежуточного результата (в «цепочных» операциях клавишу «=» нажимать не обязательно). Выход из режима калькулятора – по клавише «F4».

1.15.3. Режим калькулятора в весах ВЭУ-С с программой типа «UCXXXX» аналогичен калькулятору весов ВЭУ-С, но вводится клавишей «К». Для ввода дробного числа надо сначала ввести «0», затем «Т» (запятая), затем дробное число. В весах с программой типа «2ХХХ» калькулятор без десятичной точки и, в случае получения дробного результата, дальнейшие «цепочные» действия невозможны.

1.15.4. Работа со счётными весами.

Режим взвешивания.

В режим взвешивания весы переводятся нажатием клавиши «М». При этом индицирует светодиод «Масса».

Тара может быть задана тремя способами:

- Методом взвешивания: на платформу установить тару и нажать клавишу «Т».

- Вручную: ввести с клавиатуры вес тары, нажать клавишу «Т».

- Набрать на клавиатуре номер ячейки памяти тары, нажать клавишу «F8».

-12-

Цена товара может быть задана двумя способами:

- Вручную. Для этого нажать на клавишу «Ц». На индикаторе будет индицироваться ранее введенная цена, либо знаки «сссссс», если уже введена цена штучного товара. При необходимости изменить цену, нажать клавишу «С», ввести новое значение цены с помощью цифровой клавиатуры в формате с фиксированной запятой (до 4-х знаков до запятой и 2 знака после запятой). Ввод закончить нажатием клавиши «Ц». Цена фиксируется в ячейке ЦЕНА. Цена может быть введена только для одного режима (либо для взвешивания, либо для счета).

- Из памяти товаров. Набрать на клавиатуре номер ячейки памяти товаров, нажать клавишу «П». При этом из памяти товаров будут прочитаны цена товара, калибровочные значения веса и количества для счетного режима.

Для определения стоимости товара нажать клавишу «Итог».

Режим счета количества товара.

Перед переходом в режим счета количества товара необходимо либо произвести калибровку весов для счетного режима, либо прочитать калибровочные данные из памяти данных.

- Калибровка счетного режима методом взвешивания:

  - перевести весы в режим взвешивания.

  - установить на платформу N (N=0…99) штук товара.

  - зафиксировать вес нажатием клавиши F3 в ячейке ВЕС. Если при этом прозвучит длинный сигнал (вес не стабилизирован), повторно нажать клавишу F3.

  - Набрать на цифровой на клавиатуре значение N (количество товара на платформе).

  - Нажать клавишу «К».

- Калибровка счетного режима вручную:

  - перевести весы в режим взвешивания.

  - Ввести с клавиатуры вес N-ного количества товара.

  - Зафиксировать этот вес нажатием клавиши F3 в ячейке ВЕС.

  - Набрать на цифровой на клавиатуре значение N (количество товара).

  - Нажать клавишу «К».

- Чтение калибровочных данные из памяти:

- Набрать на клавиатуре номер ячейки памяти товаров.

- Нажать клавишу «П». При этом из памяти товаров будут прочитаны цена товара, калибровочные значения веса и количества для счетного режима.

- Для перехода в счетный режим нажать клавишу «К».

При необходимости можно ввести цену товара за штуку, для чего необходимо нажать на клавишу «Ц». На индикаторе будет индицироваться ранее введенная цена, либо знаки «пппппп», если уже введена цена за килограмм товара. Если необходимо изменить цену, нажать клавишу «С», ввести новое значение цены с помощью цифровой клавиатуры в формате с фиксированной запятой (до 4-х знаков до запятой и 2 знака после запятой). Ввод закончить нажатием клавиши «Ц». Цена фиксируется в ячейке ЦЕНА. Цена может быть введена только для одного режима (либо для взвешивания, либо для счета).

Для определения стоимости товара нажать клавишу «Итог».

-13-

Режим программирования.

В этом режиме вначале вводится число с клавиатуры, затем нажимаются одна или две функциональные клавиши.

Общий алгоритм работы:

- Для операции записи в память  <набор цифрового значения>, <F1>, <функциональная клавиша>.

- Для остальных операций  <набор цифрового значения>,  <функциональная клавиша>.

После нажатия любой функциональной клавиши (кроме F1) весы возвращаются в режим «весов – счета».

Кнопки 0…9 используются для набора необходимого цифрового значения.

Клавиша «С» сбрасывает набранное число. Если на индикаторе индицировался «0», то весы возвращаются в режим «весов – счета».

Клавиша «К» запоминает значение набранного на клавиатуре количества штучного товара в ячейке КОЛИЧЕСТВО.

Клавиша «F3» запоминает значение набранного на клавиатуре веса в ячейке ВЕС.

Клавиша «П» читает данные из заданной ячейки памяти товаров в рабочие ячейки ВЕС, КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА,

Клавиша «F8» читает данные из заданной ячейки памяти тары в рабочую ячейку ТАРА.

Клавиша «Т» заносит значение набранного на клавиатуре веса тары в ячейку ТАРА.

Клавиша «F1» разрешает запись данных в заданную набором ячейку памяти. После нажатия F1 нажать «П»  для занесения в память товаров из ячеек ВЕС, КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА, или «F8» для занесения в память тары значения из ячейки ТАРА.

Пояснения к калибровке.

При калибровке необходимо учитывать вес одной детали. Если вес одной детали на порядок выше дискретности, то можно для калибровки взять партию из 10…20 деталей. Если вес одной детали больше дискретности в 3…5 раз, то калибровочную партию надо брать больше (50…70 деталей). Если вес одной детали сравним с дискретностью, то необходимо считать детали парами и калибровочную партию увеличить до максимума (90…99 пар).

Чем больше вес одной детали, тем точнее результат.

Чем больше калибровочная партия (но не более 99 штук), тем точнее результат.

1.15.5. Весы ВЭНд-01-15 «МАЛЫШ» с программой «u-3210» обеспечивают запоминание последнего взвешивания. Для этого, при стабилизации на весах нужного веса, необходимо нажать на кнопку «ФИКС». Вес зафиксирован. Весы можно выключать. При следующем включении на индикаторе после теста высветится зафиксированный ранее вес с символом в левом технологическом разряде. Кнопкой «Т» весы переводятся в режим взвешивания и можно фиксировать новый вес.

-14-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы данной серии изготавливаются с НПВ 2, 6, 15, 30, 60, 150, 200кг. В обозначении весов указаны НПВ и дискретность.

2.2. Весы ВЭУ-2, -6, -15, ВЭУ-30-СЧ, ВНТР-15-М-И выпускаются в одном типовом прямоугольном корпусе. Весы ВЭУ-С и ВЭУ-60-И-Д выпускаются с большой весовой платформой. Остальные весы ВЭУ выпускаются с малой квадратной весрвой платформой.

2.3. Датчики (ПСВВ) в весах ВЭУ-2, -6, -15, ВЭУ-30-СЧ, ВНТР-15-М-И одного типоразмера. Конструкция датчиков различается только по времени выпуска. До 1999г выпускались сборные датчики. Затем конструкция датчиков стала сварной. И с 2002г датчики сварной конструкции стали выпускаться уменьшенных габаритов («питерские» датчики – по названию весов ВР4149-12, -13БР, где они впервые были применены).

2.3.1. До 2005 года ПСВВ выпускались с винтом изолира, который фиксировал положение датчика при транспортировке. Недостатком данной конструкции является то, что при длительном хранении весов с закрученным изолиром, возможен уход метрологических показателей весов. Поэтому пользоваться изолиром нужно только при транспортировке весов.

2.3.2. С 2005 года налажен выпуск ПСВВ со специально выставленными упорами, которые предохраняют датчик от перегруза и ударов. Для весов ВЭУ-2 выпускается ПСВВ Аа5.127.038, для  весов ВЭУ -6, -15, ВЭУ-30-СЧ, ВНТР-15-М-И выпускается ПСВВ Аа5.127.035, для весов ВЭНд-01-15-1/2/5 выпускается ПСВВ Аа5.127.035-02..

2.3.3. В указанных ПСВВ необходимо проверить установку предохранительного упора. В весах с НПВ 2 кг зазор упора должен быть 0,1мм. Зазор должен выбраться при установке на весы гири 5 кг. В весах с НПВ 6 кг зазор упора должен быть 0,3мм. Зазор должен выбраться при установке гири 10 кг. В весах с НПВ 15 кг зазор упора должен быть 0,5мм и он должен выбраться при установке гири 20 кг. В весах ВЭУ-30-СЧ зазор упора должен быть 0,7мм и он должен выбраться при установке гири 40 кг.

2.4. В весах ВЭУ-30-Д, -60-Д, -150-Д, -200-Д применён низкий ПСВВ с приваренными 4-мя нижними и 4-мя верхними кронштейнами (типа «паук»). В весах ВЭУ-30-Д, -60-Д устанавливается ПСВВ Аа5.127.037. В весах ВЭУ-150-Д, -200-Д устанавливается ПСВВ Аа5.127.030. Данные датчики отличаются малыми габаритами, малым весом, устойчивостью к случайным ударам.

Ранее подобные весы выпускались с высокими датчиками с приваренными мощными кронштейнами. В весах ВЭУ-30-Д, -60-Д устанавливался ПСВВ Аа5.127.022. В этих ПСВВ применялся транспортировочный винт изолира.  В весах ВЭУ-150-Д, -200-Д устанавливался ПСВВ Ат5.127.040. Данные ПСВВ не взаимозаменяемы с ПСВВ типа «паук».

2.5. В весах типа ВЭУ-С и ВЭУ-60-И-Д с большой весовой платформой устанавливаются более мощные высокие сварные датчики с мощными кронштейнами.

2.5.1. В весах с НПВ 60кг устанавливается ПСВВ Аа5.127.017, а в весах с НПВ 150 и 200кг – Аа5.127.009. Эти весовые платформы выпускаются со специально выставленными упорами по 4-м углам, которые предохраняют датчик от перегруза и ударов.

2.5.2. В данных весовых платформах необходимо проверить установку 4-х предохранительных упоров. Зазор каждого упора должен выбираться при установке на угол весовой платформы гири: 20 кг (НПВ весов 60 кг), 60 кг (НПВ весов 150 кг), 80 кг (НПВ весов 200 кг).

-15-

2.6. . Весы ВЭУ с процессорным блоком St008.01 начали выпускать с 1999 года. Ранее подобные весы выпускались с процессорным блоком St006.01.

Весы ВЭУ-С и ВЭУ-СЧ выпускались только с процессорным блоком St008.01.

2.6.1. Блок St008.01 выпускается для весов без клавиатуры в неинтерфейсном и интерфесном исполнениях, а также для весов с клавиатурой в неинтерфейсном и интерфесном исполнениях.

2.6.2. В блоке St008.01 в 2001 году изменилось расположение разъёма под клавиатуру Х5 (для более надёжного и удобного соединения). В связи с этим было изменено расположение некоторых других элементов.

Затем была изменена схема включения микродинамика (увеличение надёжности).

2.6.3. До 2004 года в блоках St008.01 устанавливался индикатор УИ-26. Качество свечения современных индикаторов  ИЛЦ12-6/8Л-Р выше.

2.7. Блоки самовозбуждения St001.06 до 2000г выпускались с двумя двухконтактными разъёмами под капсюли, а ещё ранее без разъёмов.

2.8. Первые блоки индикации выпускались на серийной плате St008.01.01. Затем была выпущена специальная плата индикации St008.02.01.

2.9. Схема блока интерфейса  St001.02 серийная и не изменялась, но в весах более раннего выпуска блок соединялся через разъём, а сейчас в весах ВЭУ-СЧ и «МАЛЫШ»  паяным шлейфом.

2.10. В схеме сетевого фильтра была изменена печатная плата на более надёжную в части сетевого пробоя. В схеме был исключен шунтирующий резистор по выходу.

2.11. В схеме почтовых весов ВНТР-15-М-И первого выпуска интерфейсная схема введения тары на транзисторе КТ315Б располагалась в разъёме интерфейсного кабеля Аа6.644.024.

С 4-го квартала 2005 года весы ВНТР-15-М-И$00/66 выпускаются с серийным блоком St008.01 и изменённым протоколом интерфейсного обмена (см. п. 1.7).

-16-

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, интерфейсного, клавиатуры, трансформатора, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке. При замене процессорного блока желательно использовать микросхему памяти от неисправного блока с имющейся в ней градуировочной характеристикой.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь в виду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёмах. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз или в современных весах сигнал «no F»).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

-универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 мГц,

-тестер, позволяющий мерить сопротивление, напряжение и ток,

-блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током до     1 А,

-набор аттестованных гирь 4-го разряда от 0,5 до 16 кг,

-стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы ВЭУ в заведомо рабочем состоянии.

3.4. Ремонт блока процессорного St001.01.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, то есть проверить правильность работы трансформатора, диодных мостов, конденсаторов, стабилизатора.

3.4.2. Измерить напряжение 5 В на выводах 40 и 20 микропроцессора. Если напряжение выходит из диапазона ±0,3 В или имеет пульсации более   0,5 В необходимо отыскать неисправность по цепи питания 5 В.

Проконтролировать переменное напряжение 8...12 В на выходе трансформатора (контакты 2 и 8 разъёма питания).

Проконтролировать выпрямленное напряжение 10...15 В на входе КР142ЕН5А (7805С) и стабилизированное напряжение 5 В на выходе.

Прозвонить цепи стабильного напряжения 5 В на отсутствие коротких замыканий или обнаружения сгоревших микросхем.

После устранения неисправностей проверить правильность питания 5 В.

3.4.3. Проконтролировать постоянное напряжение 40 В питания анодов ламп. Измерить переменное напряжение 46 В на контактах 3, 7 питающего разъёма. Проверить выпрямленное напряжение 40 В на выходе диодного моста (конденсаторе С4) и на резисторе R5. Резистор R5 выполняет роль предохранителя.

Необходимо иметь в ввиду, что после отключения питания на конденсаторе С4 долго сохраняется напряжение. Проверить напряжение 40 В на выводе 1 контроллера D5.

3.4.4. Проконтролировать переменное напряжение 5 В между контактами 1, 2

на Х4 и между выводами 1, 16 индикатора L1.

3.4.5. В интерфейсных весах проконтролировать переменное напряжение10 В на контактах 1, 9 разъёма Х1 и постоянное напряжение 10...12 В на выходе диодного моста AD3 (конденсатораС9) и на контактах 1, 5 Х4.

-17-

3.4.6. На выводах 18, 19 микропроцессора должна быть опорная частота           11059 МГц; на выводе 31 – 5 В; на выводе 9 в момент включения и выключения напряжения должен быть короткий (1 сек) импульс напряжения, амплитудой 5 В;             на выводах 29 и 30 должны наблюдаться импульсы, частотой 1,1...1,5 МГц.

3.5. Подключить блок индикации и убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть замыкание внутри баллона индикатора, нарушение контакта в разъёме, выход из строя контроллера. При плохом свечении индикатора УИ-26 его надо менять на ИЛЦ12-6/8Л-Р.

3.6. Проверить работу блока самовозбуждения (усилителя). Для этого проверить сопротивление капсюлей в ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3...0,5мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары  между усилителем и капсюлями должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён.

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук.     Проконтролировать частоту датчика  на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов  частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При отсутствии реакции весов на груз возможен выход из строя LM324N.

3.7. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо клавиш, то виновата или сама клавиатура (можно по схеме омметром проверить срабатывают ли эти клавиши) или процессор (D1).

3.8. Отсутствие звукового сигнала может быть вызвано дефектом VT1 или самого микродинамика.

3.9. Требования к подключению весов в сеть 220В.

3.9.1. При наличии сбоев программы, градуировки весов, сгоранию микросхемы DS1833-5, предохранителей, сетевого фильтра необходимо обратить внимание, как включаются весы у потребителя.

3.9.2. Весы должны включаться в сеть 220В через трёхполюсную розетку (поставляется с весами) с обязательным проводом заземления на заземляющим контакте розетки.

3.9.3. В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты, микроволновые печи и т. д.).

3.9.4. Весы не включать в сеть большой мощности.

3.9.5. При невозможности выполнить все требования по подключению весов у потребителя рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

-18-

3.10. Таблица возможных неисправностей.

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы на горят | ПСВВ не свистит Накал не горит | Предохранитель Тумблер Обрыв в цепи 220 В |
|  | ПСВВ свистит Накал не горит | Обрыв в цепи накала |
|  | ПСВВ не свистит Нить накала горит | Дефект стабилизатора Обрыв в цепи 5 В |
|  | ПСВВ свистит Нить накала горит | Обрыв управления индикации Дефект процессора, БИ |
| На индикаторе неразборчивая информация | На фоне подсветки угадывается правильная информация | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | На клавиатуру не реагирует | Дефект процессора, буферов |
| На индикаторах искаженные цифры |  | Дефект индикаторов, микросхем БИ |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки или ряды | Дефект клавиатуры или процессора |
| Нет звукового сигнала |  | Дефект транзистора, динамика |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит Работает перегруз | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей, затянут винт изолира |
| Погрешность показаний несколько выходит за допуск |  | Дефект ПСВВ Переградуировка |

3.11. Ремонт весов с блоком St006.01 полностью аналогичен ремонту весов с блоком St008.01. Отличие только в управлении индикатором (вместо контроллера -  буферные элементы), схеме интерфейса и конструктивном исполнением платы.

-19-

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ И НАСТРОЙКЕ ВЕСОВ.

4.1. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок не ограничено.

4.2. Условия градуировки:

-в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

-температура 20±3˚С;

-атмосферное давление 750±20 мм. рт. ст.;

-весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3-х часов;

-изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

-на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации.

4.3. Для градуировки необходимо подготовить набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82 для обеспечения нагружения весов в каждой реперной точке.

Реперные точки:

Для весов ВЭУ-2:

0 - 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2,0 – 2,2 – 2,4 – 2,6 кг.

Для весов ВЭУ-6:

0 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 кг.

Для весов ВЭУ-15, ВЭНд-01-15:

0 - 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 кг.

Для весов ВЭУ-30:

0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 кг.

Для весов ВЭУ-30-СЧ:

0 - 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2 - 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 кг.

Для весов ВЭУ-60:

0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 кг.

Для весов ВЭУ-150:

0 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 кг.

Для весов ВЭУ-200:

0 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 220 кг.

Значения реперных точек в разных процессорных программах могут отличаться. Например, в некоторых программах весов с НПВ 15 кг может не быть  точек 0,5 и 1,5 кг, а в весах с НПВ 30 кг может не быть точек 25 и 35 кг, в некоторых программах с НПВ 60 кг могут быть дополнительные реперные точки 25, 35, 45, 55, 65 кг. Необходимо внимательно следить за показаниями очередных реперных точек на табло и устанавливать на платформу весов строго тот вес реперной точки, который указан на табло.

4.4.   При градуировке необходимо в течение 2...5 сек. устанавливать в центр грузоприёмной площадки требуемый груз и снимать его. Если в указанное время не удалось установить нужные гири, то надо не допустить фиксации успокоения, легко нажимая рукой на грузоприёмную площадку.

Если весы зафиксировали  точку с неправильным весом, то весы необходимо выключить и начать градуировку вновь.

-20-

4.5. Градуировка весов ВЭУ-2, -6, -15, ВЭНд-01-15 (МАЛЫШ), ВНТР-15-М-И.

4.5.1. Весы с программами типа «u-ХХХХ».

Нажать шилом на кнопку градуировки, расположенную под пломбой на корпусе весов справа. Включить весы (на индикаторе после теста или без теста высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и отпустить кнопку градуировки. Стартует программа автоматической градуировки. На индикаторе «У 0,00». Прогреть весы 5 минут. Нажать на  кнопку «Т». На индикаторе «Г 0,00». В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается значение следующей реперной точки (например «У 0,500»). Вновь нажать на кнопку «Т». Высветится «Г 0,500». В весах производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки (например  «У 1,000»). Символ «У» означает, что необходимо установить на платформу весов требуемый на индикаторе вес (набор гирь); символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на весы запрещено.

Градуировка производится прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать в двух местах: кнопку градуировки и крестовину.

4.5.2. Градуировка весов с программами типа «У-ХХ.Х» производится аналогично    п. 4.5.1.

4.5.3. Весы с программами типа «1101» … «1300», «110».

Включить весы и прогреть 10 минут. Выключить.

Нажать шилом на кнопку градуировки, расположенную под пломбой на корпусе весов справа. Включить весы (на индикаторе высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и, не отпуская кнопку градуировки, нажать на кнопку «Т». Стартует программа автоматической градуировки.

В весах  первых выпусков вместо кнопки градуировки устанавливался микропереключатель под опломбированной крышкой.

На индикаторе выводятся нули. В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки.

После установки гирь, соответствующих следующей реперной точке, происходит измерение частоты датчика в этой реперной точке и запись квадрата этой частоты. Затем выводится нулевая реперная точка. После её записи запрашивается следующая ненулевая реперная точка, затем опять нулевая, затем следующая ненулевая и т. д.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать в двух местах: кнопку градуировки и крестовину.

-21-

4.6.Градуировка весов ВЭУ-30, -60, -150, -200.

4.6.1. Весы с программами типа «u-XXXX».

Нажать шилом на кнопку градуировки, расположенную под пломбой на корпусе выносного пульта весов сзади. Включить весы (на индикаторе после теста или без теста высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и отпустить кнопку градуировки. Стартует программа автоматической градуировки. На индикаторе «У 0,00». Прогреть весы 5 минут. Нажать на  кнопку «Т». На индикаторе «Г 0,00». В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки (например «У 5,00»). Вновь нажать на кнопку «Т». Высветится «Г 5,00». В весах производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается значение следующей реперной точки (например  «У 10,00»). Символ «У» означает, что необходимо установить на платформу весов требуемый на индикаторе вес (набор гирь); символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на весы запрещено.

Градуировка производится прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать (кнопку градуировки на выносном пульте).

4.6.2. Градуировка весов с программами типа «У-ХХ.Х» производится аналогично п.4.6.1. с той разницей, что кнопка градуировки расположена внутри плоского выносного пульта. Необходимо удалить пломбу, вскрыть пульт и нажать кнопку градуировки.

4.6.3. Весы с программами типа «1ХХХ».

Включить весы и прогреть 5…10 минут. Выключить. Удалить пломбу на выносном пульте и вскрыть пульт. Нажать на кнопку градуировки внутри пульта и включить весы (на индикаторе высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и, не отпуская кнопку градуировки, нажать на кнопку «Т». Стартует программа автоматической градуировки.

На индикаторе выводятся нули. В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом на индикаторе  высвечивается значение этой нулевой  реперной точки с точкой (.0,0). Нажать «Т». Высветится значение следующей реперной точки.

После установки гирь, соответствующих следующей реперной точке, происходит измерение частоты датчика в этой реперной точке и запись квадрата этой частоты. На индикаторе выводится значение этой реперной точки с точкой (например «.5,0»). Нажать «Т». Выводится нулевая реперная точка. После её записи и нажатия «Т» запрашивается следующая ненулевая реперная точка, затем опять нулевая, затем следующая ненулевая и т. д.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать (винт, скрепляющий пульт управления).

-22-

4.6.4. Весы ВЭУ-С с программами типа «UCXXXX».

Нажать шилом на кнопку градуировки, расположенную под пломбой на корпусе выносного пульта весов сзади. Включить весы (на индикаторе высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и отпустить кнопку градуировки. Стартует программа автоматической градуировки. На индикаторе «У 0,00». Прогреть весы 3… 5 минут. Нажать на  кнопку «Т» клавиатуры. На индикаторе «Г 0,00». В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки (например «У 5,00»). Вновь нажать на кнопку «Т». Высветится «Г 5,00». В весах производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки (например  «У 10,00»). Символ «У» означает, что необходимо установить на платформу весов требуемый на индикаторе вес (набор гирь); символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на весы запрещено.

Градуировка производится прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать (кнопку градуировки на выносном пульте).

4.6.5. Весы ВЭУ-С с программами типа «2XXX» (например 2701).

Включить весы и прогреть 5 минут. Выключить. Удалить пломбу на выносном пульте и шилом нажать кнопку градуировки сзади выносного пульта. Включить весы (на индикаторе высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и, не отпуская кнопку градуировки, нажать на кнопку «П». Стартует программа автоматической градуировки.

На индикаторе выводятся нули. В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом на индикаторе  высвечивается значение этой нулевой  реперной точки с точкой (.0,0). Нажать «Т». Высветится значение следующей реперной точки.

После установки гирь, соответствующих следующей реперной точке, происходит измерение частоты датчика в этой реперной точке и запись квадрата этой частоты. На индикаторе выводится значение этой реперной точки с точкой (например «.20,0»). Нажать «Т». Выводится нулевая реперная точка. После её записи и нажатия «Т» запрашивается следующая ненулевая реперная точка, затем опять нулевая, затем следующая ненулевая и т. д.

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «--------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать (кнопку градуировки).

4.6.6. В весах ВЭУ-С при необходимости включить или выключить десятичный разделитель в цене и стоимости необходимо при включении весов нажать на кнопку «F1» (без копеек) или «F5» (запятая с копейками).

-23-

5.СХЕМЫ БЛОКОВ  НА  ВЕСЫ  ВЭУ, ВЭНд-01-15,                 ВНТР-15-М-И, ВМЭН.

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков: St008.01, St006.01, St001.06, St001.02, 4У6.103.211, клавиатура Аа6.065.003, кабели, блок – схемы весов, монтаж выносного пульта.

5.2. Обозначения весов к схемам блочным:

-St008-6 – весы без интерфейса и без клавиатуры в одном корпусе ВЭУ-6, -15;

-St008-2 – весы без интерфейса и без клавиатуры в одном корпусе ВЭУ-2;

-St008-ВЭНд - весы без интерфейса и без клавиатуры в одном корпусе ВЭНд-15;

-St008-6-И – весы с интерфейсом и без клавиатуры в одном корпусе ВЭУ-6, -15-И;

-St008-2-И – весы с интерфейсом и без клавиатуры в одном корпусе ВЭУ-2-И;

-St008-ВЭНд-И - весы с интерфейсом и без клавиатуры в одном корпусе         ВЭНд-15-И;

-St008-60-Д – весы без интерфейса и без клавиатуры в двойном корпусе                  ВЭУ-30, -60-Д;

-St008-150-Д – весы без интерфейса и без клавиатуры в двойном корпусе                  ВЭУ-150, -200-Д;

-St008-60-И-Д – весы с интерфейсом и без клавиатуры в двойном корпусе                  ВЭУ-30, -60-И-Д;

-St008-150-И-Д – весы с интерфейса и без клавиатуры в двойном корпусе                  ВЭУ-150, -200-И-Д;

-St008-60-С – весы без интерфейса и с клавиатурой в двойном корпусе                   ВЭУ-30, -60-С-Д;

-St008-150-С – весы без интерфейса и с клавиатурой в двойном корпусе                   ВЭУ-150, -200-С-Д;

-St008-СЧ – весы с интерфейсом и с клавиатурой в двойном корпусе                  ВЭУ-30, -60, -150, -200-И-СЧ;

-St008-ВМЭН – весы без интерфейса и без клавиатуры в двойном корпусе и с соединением через 25-и контактный разъём ВМЭН-150, -200;

-St008-М-И – весы почтовые, интерфейсные в одном корпусе без клавиатуры с ПБ St008.01  ВНТР-15-М-И$00/66;

-St006-М-И – весы с почтовым интерфейсом в одном корпусе без клавиатуры  с ПБ St006.01-01  ВНТР-15-М-И.

5.3. Процессорный блок St008.01 имеет следующие исполнения:

-St008.01 – для весов без интерфейса и без клавиатуры;

-St008.01-01 – для весов с интерфейсом и без клавиатуры;

-St008.01-02 – для весов без интерфейса и с клавиатурой;

-St008.01-03 – для весов с интерфейсом и с клавиатурой;

-St008.01-04 – для счетных весов с интерфейсом и с клавиатурой.

5.4. Процессорный блок St006.01 имеет следующие исполнения:

-St006.01 – для весов без интерфейса;

-St006.01-01 – для весов с почтовым интерфейсом.

5.5. Блок самовозбуждения (усилитель) St001.06 имеет следующие модификации в данных типах весов:

-St001.06-01 - с одним разъёмом на плате и разъёмом к процессорному блоку на проводах;

-St001.06-03 - с одним разъёмом на плате и контактными площадками вместо разъёма к процессорному блоку.

-24-

Выпускаемые ранее блоки самовозбуждения с двумя двухконтактными разъёмами под капсюли и без разъёмов имеют схему современного блока, но другое расположение выводов, которое приведено.

5.6. Интерфейсный блок St001.02 имеет два исполнения:

-St001.02 с соединением через разъём;

-St001.02-01 с паяным соединением без разъёма.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St008 ВЕСОВ ВЭУ-2, -6, -15 (-И), ВЭНд-01-15 (МАЛЫШ)(-И).

| Блок | Обозначение | Количество в St008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -6 | -6-И | -2 | -2-И | -ВЭНд | -ВЭНд-И |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Аа5.127.038 | А1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Блок самовозбуждения St001.06-01 | А2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок процессорный St008.01 | А3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| St008.01-01 | А3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Трансформатор 4У5.700.044-01 | А4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4У5.700.045-01 | А4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Блок интерфейсный St001.02-01 | А5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Сетевой фильтр 4У6.103.211 | А6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель Аа6.644.004 | А7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2,S3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кнопка TSQA | S4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Шнур с литой вилкой ПВС-В7 3х0,75 250 1 10 | X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вилка DB-9M | X2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

-25-

Блок-схема St008 весов ВЭУ-2, -6, -15 (-И), ВЭНд-01-15 «МАЛЫШ» (-И).

-26-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St008-Д ВЕСОВ ВЭУ-30, -60, -150, -200(-С)(-И)-Д.

| Блок | Обозначен. | Количество в St008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -60-Д | -60-И-Д | -150-Д | -150-И-Д | -60-С | -150-С |
| ПСВВ Аа5.127.037 | А1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Аа5.127.030 | А1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Аа5.127.017 | А1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Аа5.127.009 | А1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Блок самовозбуждения St001.06-03 | А2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок процессорный St008.01 | А3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| St008.01-01 | А3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| St008.01-02 | А3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Трансформатор 4У5.700.044-01 | А4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 4У5.700.045-01 | А4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Блок интерфейсный St001.02 | А5 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Клавиатура ВЭУ-С Аа6.065.003 | А6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Кабель Аа6.644.032 | А7 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Аа6.644.012 | А8 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2,S3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шнур с литой вилкой ПВС-В7 3х0,75 250 1 10 | X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розетка ТЛФ Tj5 6P4C | X2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

-27-

Пунктирной линией обведены блоки в «стакане» весовой платформы. Остальные блоки (кроме кабеля А7) расположены в выносном пульте.

Блок-схема St008-(С)-(И)-Д весов ВЭУ-30, -60, -150, -200 (-С) (-И)-Д.

-28-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St008-ВМЭН ВЕСОВ ВМЭН-150, -200.

| Блок | Обознач. | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПСВВ Ат5.127.040 | А1 | 1 |
| Блок самовозбуждения St001.06-03 | А2 | 1 |
| Блок процессорный St008.01 | А3 | 1 |
| Трансформатор 4У5.700.044-01 | А4 | 1 |
| Кабель К 25-ти контактному разъёму | А5 | 1 |
| Тумблер ПТ73-2-2 | S1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2,S3 | 2 |
| Шнур с литой вилкой ШВВП-ВП 2х0,75-250-18-6-1,7 | X1 | 1 |
| Розетка DB-25M | X2 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |

-29-

Пунктирной линией обведены блоки и узлы, расположенные в весовой платформе. Остальные блоки  расположены в выносном пульте.

Блок-схема St008-ВМЭН весов ВЭУ-150, -200.

-30-

Схема распайки кабеля  А5 к 25-ти контактному разъёму.

Контакт разъёма вилки DB 25F                                 Контакты присоединения

другого конца кабеля.

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/2      12В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/10    12В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/3      10В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/9      10В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/4      45В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/8      45В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/5      2,5В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/7      2,5В

    - ---------------------------------------------  ПБ-Х2/6      2,5/2,5В

11  ---------------------------------------------  ПБ-Х1/3      +5В

12  ---------------------------------------------  ПБ-Х1/2      GND

13  ---------------------------------------------  ПБ-Х1/1      Fdat

18  ---------------------------------------------  S1/1             220В  вход

20  ---------------------------------------------  S1/4             220В  вход

22  ---------------------------------------------  S1/2             220В  выход

24  ---------------------------------------------  S1/5             220В  выход

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St008-CЧ ВЕСОВ ВЭУ-…-СЧ.

| Блок | Обознач. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А1 | 1 |  |
| Аа5.127.038 | А1 | 1 | ВЭУ-2-СЧ |
| Блок самовозбуждения St001.06-01 | А2 | 1 |  |
| Блок процессорный St008.01-04 | А3 | 1 |  |
| Трансформатор 4У5.700.045-01 | А4 | 1 |  |
| Блок индикации Аа5.043.013 | А5 | 1 |  |
| Сетевой фильтр 4У6.103.211 | А6 | 1 |  |
| Блок интерфейса St001.02-01 | А7 | 1 |  |
| Клавиатура ВЭУ-С Аа6.065.003 | А8 | 1 |  |
| Кабель интерфейсный Аа6.644.004 | А9 | 1 |  |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 |  |
| Шнур с литой вилкой ПВС-В7 3х0,75 250 1 10 | X1 | 1 |  |
| Вилка DB-9M | X2 | 1 |  |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |  |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |  |

-31-

Блок-схема St008-СЧ весов ВЭУ-…-СЧ.

-32-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St008-М-И ВЕСОВ ВЭУ-15-М-И$00/66.

| Блок | Обознач. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А1 | 1 |  |
| Блок самовозбуждения St001.06-01 | А2 | 1 |  |
| Блок процессорный St008.01-01 | А3 | 1 |  |
| Трансформатор 4У5.700.045-01 | А4 | 1 |  |
| Блок индикации Аа5.043.012 | А5 | 1 |  |
| Сетевой фильтр 4У6.103.211 | А6 | 1 |  |
| Блок интерфейса St001.02-01 | А7 | 1 |  |
| Кабель интерфейсный Аа6.644.004 | А9 | 1 |  |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S2,S2 | 2 |  |
| Шнур с литой вилкой ПВС-В7 3х0,75 250 1 10 | X1 | 1 |  |
| Вилка DB-9M | X2 | 1 |  |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |  |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |  |

-33-

Блок-схема St008-М-И весов ВНТР-15-М-И$00/66.

-34-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ St008.01.

| Тип | Обозначение | St008.01 | St008.01-01 | St008.01-02 | St008.01-03 | St008.01-04 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |
| АТ89С52-24РС | D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| AT24C04B | D2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| AT24C128 | D2 | - | - | - | - | 1 |  |
| K561ИЕ16 | D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| K1554TЛ3 | D4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SN74AC132 |
| UCN5812 | D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UCQ5812 |
| КЦ407А | DA1-DA3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |
| Стабилизатор 7805СТ | DA4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КР142ЕН5А |
| DS1833-5 | DA5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| К73-10-27пФ | С1,С2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| К50-35 16В1000мкФ | С3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К50-35 63В220мкФ | С4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К50-35 6,3В100мкФ | С5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К73-10-0,1мкФ | С6,С8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| К50-35 16В220мкФ | С9 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,125 1кОм | R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 150Ом | R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 75Ом | R5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R6,R8,R10 | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| 0,125 1кОм | R7,R9,R11 | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| Резонатор |  |  |  |  |  |  |  |
| РК11059кГц | BQ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Транзистор |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ3102А | VT1…VT4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |
| Cветодиоды |  |  |  |  |  |  |  |
| L-9341D | VD1…VD3 | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| Индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЛЦ12-6/8Л-Р | L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |  |  |  |  |
| ТДК | ZP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DS203CP |
| Колодка SСL-40 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Под D1 |
| Разъёмы |  |  |  |  |  |  |  |
| WF-3 | X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вилка |
| WF-10 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вилка |
| WF4 | X3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| PLD-10 | X4 | - | 1 | - | 1 | - | Вилка |
| FB-10 | X5 | - | - | 1 | 1 | 1 | Розетка |
| Плата печатная St008.01.01/5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Примечание: В весах ВЭНд-01-15-…-И и ВЭУ-…-СЧ разъём Х4 не устанавливается, а блок St001.02-01 распаивается проводами.

-35-

Таблица исполнений

| Исполнения | DA3, C9 | VD1…VD3, VT2…VT4, R6. R8, R10, X5 | X4 |
| --- | --- | --- | --- |
| St008.01 | - | - | - |
| St008.01-01 | да | - | да |
| St008.01-02 | - | да | - |
| St008.01-03 | да | да | да |
| St008.01-04 | да | да | - |

Схема электрическая процессорного блока St008.01Э3.

-36-

16                                                                                               1

Процессорный блок St008.01 (вид со стороны индикатора).

Процессорный блок St008.01 на плате St008.01.01/5 (вид со стороны установки процессора).

-37-

Процессорный блок St008.01 на плате St008.01.01/3 (вид со стороны установки процессора).

-38-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) St001.06.

| Тип элемента | Обозначение | St001.06 | St001.06-01 | St001.06-03 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема LM324N | DA1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |
| К10-17-0,1мкФ | С1,С3,С4 | 3 | 3 | 3 |  |
| К10-17-1мкФ | С2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |  |
| 0,125 – 1,2Мом | R2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 10кОм | R3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 750кОм | R4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 620кОм | R5 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 6,8кОм | R6 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 300Ом | R7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1,1кОм | R8 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1кОм | R9 | 1 | 1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Вилка WF-3 | X2 | 1 | - | - |  |
| Розетка HU-3 | X2 | - | 1 | - | На проводах длиной 270мм |
| Конт. Площадки | X2 | - | - | 3 | Конт. 8, 9, 10 |
| Плата печатная St001.06.01/1 |  | 1 | 1 | 1 |  |

St001.06 Э3

-39-

Рис.2

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St001.06

-40-

Контакт 1 – контрольная точка.

Контакты 2 и 3 – один капсюль.

Контакты 4 и 5 – корпус.

Контакт 6 -  +5 В.

Контакты 7 и 8 – второй капсюль.

Контакт 9 – выход ПСВВ (усилителя).

Расположение выводов ранее выпускавшегося блока самовозбуждения на печатной плате St001.01.01 с двумя 2-х контактными разъёмами или без разъёмов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St001.02

| Тип элемента | Обозначение | Количество St001.02 | Количество St001.02-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1 | 1 | 1 |
| Транзистор КТ3102 А…Е | VT1…VT3 | 3 | 3 |
| Диод КД521А | VD1…VD5 | 5 | 5 |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 10кОм | R1,R3.R6 | 3 | 3 |
| 0,125 150Ом | R2 | 1 | 1 |
| 0,125 2,4кОм | R4,R7 | 2 | 2 |
| 0,125 100кОм | R5 | 1 | 1 |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 | 1 |
| Разъём |  |  |  |
| Вилка PBD-10 | X1 | 1 | - |
| Контактные площадки | Х1 | - | 10 |
| Плата печатная St001.02.01 |  | 1 |  |

-41-

St001.02Э3

Соединение в варианте блока St001.02-01Э3 контактов Х1                           с контактами Х4 процессорного блока St008.01.

Контакт Х1 St001.02-01                                              Контакт Х4 St008.01

- -----------------------------------------------------------  1

2    -----------------------------------------------------------  2

4    -----------------------------------------------------------  4

- -----------------------------------------------------------  6

- -----------------------------------------------------------  7

- -----------------------------------------------------------  8

Провод НВМ-0,2 длиной 100мм.

-42-

S1       S2      S3       S4

Установка разъёма Х1 PLD-10 с обратной стороны.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St 001.02.

Схема интерфейсного кабеля Аа6.644.004.

Розетка DB-9F                                                       Розетка DB-9F

- --------------------------------------------------------  3

- --------------------------------------------------------  2

5    --------------------------------------------------------  5

Кабель ТЛФ 4-х проводный длиной 2м.

Схема интерфейсного кабеля Аа6.644.032.

Вилка ТЛФ 6Р4С                                               Розетка DB-9F

- --------------------------------------------------------  3

- --------------------------------------------------------  2

5    --------------------------------------------------------  5

Кабель ТЛФ 4-х проводный длиной 2м.

-43-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 4У6.103.211.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конденсаторы |  |  |  |
| К78-2-5кВ-2200пФ | С1, С2 | 2 |  |
| К73-17в-630В-150пФ | С3 | 1 |  |
| Дроссель |  |  |  |
| ДФ-90Гц БТ4.759.075ТУ | L1 | 1 |  |
| Плата печатная 4У7.103.211/2 |  | 1 |  |

Схема электрическая фильтра сетевого 4У6.103.211Э3.

Расположение элементов сетевого фильтра 4У6.103.211.

-44-

Разъём Х2 для интерфейсных весов.

Два провода к контактам 1,2 разъёма процессорного блока Х3 только для весов без клавиатуры (к кнопке «ТАРА»).

Электромонтаж выносного пульта весов ВЭУ-(С)-(И)-Д.

Схема кабеля Аа6.644.012 к выносному пульту.

Вилка СШ-5                                      Контакты блока самовозбуждения

St001.06-03

- ---------------------------------------------------  8            Fdat

- ---------------------------------------------------  9            GND

- ---------------------------------------------------  10          +5B

- –---------------Экран кабеля-----------------  Винт заземления

- ---------------------------------------------------  1           Contr dat

Винт заземления -------  2

Кабель экранированный КММцх0,12 длиной 3м.

-45-

Схема электрическая клавиатуры ВЭУ-С Аа6.065.003.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОКИ ИНДИКАЦИИ    Аа5.043.012 (для ВНТР-15-М-И) И Аа5.043.013 (для ВЭУ-…-СЧ).

| Тип | Обозначение | Аа5.043.012 | Аа5.043.013 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикактор |  |  |  |  |
| ИЛЦ12-6/8Л-Р | L1 | 1 | 1 |  |
| Светодиоды |  |  |  |  |
| L-9341D | VD1…VD3 | - | 3 |  |
| Плата печатная |  |  |  |  |
| St008.02.01 |  | 1 | 1 |  |

-46-

Соединения в блоке индикации и размещение элементов и выводов на блоках индикации Аа5.043.012(013).

Номер контактного                                                      Контакт элемента

отверстия платы.

1   -----------------------------------------------------  VD3

2   -----------------------------------------------------  VD1

3   -----------------------------------------------------  L1/1

4   -----------------------------------------------------  L1/2

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

- ---------------------------------------------------  L1/15

- ---------------------------------------------------  L1/16

- ---------------------------------------------------  VD2

- ---------------------------------------------------  +5 B

16                                                                                               1

-47-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St006-М-И ВЕСОВ ВНТР-15-М-И.

| Блок | Обознач. | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А1 | 1 |
| Блок самовозбуждения St001.06-01 | А2 | 1 |
| Блок процессорный St006.01-01 | А3 | 1 |
| Трансформатор 4У5.700.045-01 | А4 | 1 |
| Блок индикации Аа5.043.012 | А5 | 1 |
| Сетевой фильтр 4У6.103.211 | А6 | 1 |
| Кабель интерфейса Аа6.644.025 | А7 | 1 |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2,S3 | 2 |
| Шнур с литой вилкой ПВС-В7 3х0,75 250 1 10 | X1 | 1 |
| Розетка DB-9F | X2 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |

Блок-схема St006-М-И весов ВНТР-15-М-И.

-48-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ St006.01.

| Тип | Обозначение | St006.01 | St006.01-01 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |  |
| АТ89С51-12РС | D1 | 1 | 1 | На колодке |
| AT24C04B | D2 | 1 | 1 | На колодке |
| K561ИЕ16 | D3 | 1 | 1 |  |
| K1554TЛ3 | D4 | 1 | 1 | SN74AC132 |
| К1109КН2 | D5, D6 | 2 | 2 |  |
| КЦ407А | DA1-DA3 | 3 | 3 |  |
| Стабилизатор 7805СТ | DA4 | 1 | 1 | КР142ЕН5А |
| Оптопара АОТ110А | DA5, DA6 | 2* | 1 |  |
| DS1833-5 | DA7 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| К73-10-27пФ | С1,С2 | 2 | 2 |  |
| К50-35 16В 1000мкФ | С4 | 1 | 1 |  |
| К50-35 63В 220мкФ | С5 | 1 | 1 |  |
| K50-35 6,3B 100мкФ | С6 | 1 | 1 |  |
| К73-10-0,1мкФ | С7,С8,С9 | 3 | 3 |  |
| К50-35 16В 220мкФ | С10 | 1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |
| 0,125 1кОм | R1,R3 | 2 | 2 |  |
| 0,125 10кОм | R2,R8,R9 | 3 | 3 |  |
| 0,125 150Ом | R4 | 1 | 1 |  |
| 0,125 2кОм | R5,R11 | 2 | 2 |  |
| 0,125 75Ом | R6 | 1 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R7 | 1 | 1 |  |
| 0,125 100Oм | R10 | 1 | 1 |  |
| 0,125 100кОм | R12 | 1 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R13 | 1 | - |  |
| 0,125 1кОм | R14 | 1 | - |  |
| 0,125 47кОм | R15 | 1 | - |  |
| 0,125 100кОм | R16 | 1 | - |  |
| 0,125 3,9 кОм | R17,R18 | - | 2 |  |
| Резонатор |  |  |  |  |
| РК11059кГц | BQ1 | 1 | 1 |  |
| Транзистор |  |  |  |  |
| КТ3102А | VT1,VT2 | 2* | 2 |  |
| КТ3102А | VT3 | 1* | - |  |
| КТ3102А | VT4 | 1 | 1 |  |
| КТ315Б | VT5 | - | 1 |  |
| Диоды |  |  |  |  |
| КД521А | VD1,VD2 | 2* | 2 |  |
| КД521А | VD3…VD6 | 4* | - |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ИЛЦ12-6/8Л-Р | L1 | 1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |  |
| ТДК | ZP1 | 1 | 1 | DS203CP |
| Колодка РС40-8 |  | 1 | 1 | Под D1 |
| Колодка РС8-8 |  | 1 | 1 | Под D2 |
| Разъёмы |  |  |  |  |
| Конт. площадки | Х1 | 9 | 9 |  |
| WF-10 | X2 | 1 | 1 | Вилка |
| WF4 | X3 | 1 | 1 | Вилка |
| WF3 | X4 | 1 | 1 | Вилка |
| Плата St006.01.01/1 |  | 1 | 1 |  |

-49-

Схема электрическая процессорного блока St006.01-01Э3.

-50-

Пунктирной линией показана перемычка из провода типа МГТФ 0,07 между D1/1 и Х1/4.

Ниже AD5 сплошными линиями показаны две короткие перемычки.

Индикатор устанавливается с обратной стороны:

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St 006.01-01.

-51-

Схема электрическая процессорного блока St006.01Э3.

-52-

Индикатор устанавливается с обратной стороны.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St 006.01.

-53-

Схема интерфейсного кабеля почтовых весов Аа6.644.025 (А7),

применяющегося с блоком St006.01-01.

Розетка DB 9F                                                       Вилка DB 9M

Схема интерфейсного кабеля почтовых весов Аа6.644.024 (А7), ранее применявшегося с блоком St006.01.

Розетка DB 9F                                                       Вилка DB 9M

Соединение интерфейсного разъёма на корпусе весов (Х2) с ранее применявшимся блоком St006.01 и кабелем Аа6.644.024.

Розетка DB-9F

- -------------------------------------------------  St006.01/X1/1

- -------------------------------------------------  S2 (ТАРА)  -----St006.01/X3/3

- -------------------------------------------------  St006.01/X1/3

-54-

Содержание.

Введение_______________________________________________2

1.Описание конструкции и принцип действия________________3

2.Модификации весов____________________________________14

3.Организация ремонта___________________________________16

4.Инструкция по градуировке и настройке___________________19

5.Схемы блоков на весы__________________________________23

Перечни элементов и блочные схемы на весы типа                                            St008__________________________________________________24

Перечни элементов и схемы блоков на весы ВЭУ – St008______34

Перечни элементов и схемы блоков на весы типа St006                                             (ВНТР-М-И и ВМЭН)____________________________________47

# Text boxes

А1       ПСВВ

А2   Х1

Ус

Х2

2

А3

ПБ               Х2

Х1               Х4

Х3       Х5

1  2  3  4      1  2

А4  Тр

Х1               1

2

12

А5    Х1

Инт

Х2

2  3  4

А6  СФ

4

5

1    2     3

S2 «Т»

S3 «ГРАД»

S4 «ФИКС»

Х1 «222В»

F1,F2

«0,25А»

S1 «ПИТ»

Х2 GND 5

TxD 3

RxD 2

А7

«ПК»

A1

ПСВВ

А2  Х1

Ус

2

Х2

А8

А6     Кл

А3     Х5

ПБ               Х2

Х4

Х3

Х1   1  2   3  4

А4   Тр

1

2

Х1     12

S1 «ПИТ»

F1,F2

«0,25А»

Х1 «220В»

S2

«Т»

S3

«ГРАД»

А5  Инт

Х1

Х2

2    3    4

Х2

2  RxD

3  TxD

5  GND

А7

«ПК»

Х3

Х1 «220В»

А1

ПСВВ

А2  Х1    1

Ус

8

9

2             10

А4            1

Тр            2

5

6

7

8

9

10

11

Х2

14 Contr

13 Fdat

12 GND

11 +5B

22 ~220B

24 ~220B

3  ~10B

4  ~10B

5  ~45B

6  ~45B

7  ~2,5B

9  ~2,5/~2,5B

8  ~2,5B

18 ~220B

20 ~220B

А5

А3  ПБ

Х2

Х1

Х3

1  2     3  4

S1 «ПИТ»

S2

«Т»

S3

«ГРАД»

F1,F2 «0,25А»

А1       ПСВВ

А2   Х1

Ус

Х2

2

А3         X5

ПБ                      Х2

X1                       X4

●1

●2

1   ׀

׀ L1         X3

16 ׀

●3  ●4     3  4

А4  Тр

Х1               1

2

12

А6  СФ

4

5

1    2     3

S1 «ПИТ»

F1,F2

«0,25А»

Х1 «222В»

1  2    3 -----18  19

20

A5  БИ

S2 «ГРАД»

Х2 GND 5

TxD  3

RxD  2

«ПК»

A8

A7   Х1

Инт.

2  3  4

A9

1                                  9

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

20                                            1

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

16                                          L1                                         1

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●         ●      ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

A7

А1       ПСВВ

А2   Х1

Ус

Х2

2

А3

ПБ                      Х2

X4                       X1

1

3

5

L1

1

׀

׀             Х3

16     1 2 3 4

А4  Тр

Х1               1

2

12

А6  СФ

4

5

1    2     3

S1 «ПИТ»

F1,F2

«0,25А»

Х1 «222В»

A5     3 -----18

БИ

S3 «ГРАД»

S2 «Т»

Х2 Тара 7

TxD  2

GND 5

«ПК»

16                                                                              1

L1

2

5

7

2

5

7

1

4

6

A9

A7   Х1

Инт.

2  3  4

A8

«ПК»

Х2 GND 5

TxD  3

RxD  2

S2 «ГРАД»

3 -----------------

18

A5  БИ

Х1 «222В»

F1,F2

«0,25А»

S1 «ПИТ»

А6  СФ

4

5

1    2     3

А4  Тр

Х1               1

2

12

А3         X5

ПБ                      Х2

X1                       X4

1   |

|

|

|  L1         X3

∟

16           3  4

А2   Х1

Ус

Х2

2

А1       ПСВВ