РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

весов типа ВЭУ-А(ВМЭН-А), ВБЭН-А, ВНТ, ВЭНд(Малыш), ростомера РЭП-1(РЭС), динамометра (силомера) ДЭР,

калипера КЭЦ

на базе процессорных блоков BS22

Аа5.064.023 с ЧИП процессором АТ89S52-24AI,

Аа5.064.024 с процессором ATmega162V-8AI.

Тамбов

2007

-2-

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВЭУ(ВМЭН)-150(200)-А-(Д)-(У), ВБЭН-А, ВНТ, МАЛЫШ (ВЭНд-01-15С-5), ростомер РЭП-1, динамометра ДЭР-120, калипера КЭЦ-100.

Это современные весы (устройства), построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТmega162(V)-8AI на процессорном блоке Аа5.064.024 или ЧИП микропроцессора AT89S52-24AU на процессорном блоке Аа5.064.023. Блоки Аа5.064.024 и Аа5.064.023  выполнены на ЧИП элементах методом поверхностного монтажа. Блоки одного габарита на одной универсальной печатной плате. Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретностей;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- в весах ВЭУ-А (ВМЭН) выборка массы тары;

- в весах ВНТ компенсация массы тары и подвеса;

- сигнализация перегруза;

- режим автоматического отключения питания при отсутствии изменения веса в течение 5 минут с возможностью отключения этого режима,

- возможность интерфейсной связи с компьютером .

В обозначении весов после буквенного названия типа цифры и дополнительные буквы означают:

- первое число – наибольший вес (НПВ);

- следующее число (числа) – дискретность;

- буква «Д» - весы (устройства) в двух корпусах (управление с выносного пульта);

- буква «А» - весы автономные (питание от батареек или от аккумулятора;

- буква «У» - весы с увеличенной платформой;

- буква «И» - весы (устройства) с интерфейсным выходом.

Питание осуществляется от 3-х пальчиковых батареек габарита АА по 1,5В  (не входят в комплект поставки). Допускается питание от 3-х пальчиковых аккумуляторов габарита АА по 1,2В. Но при этом необходимо дополнительно следить за состоянием аккумулятора и вовремя их подзаряжать рекомендуемым для данных аккумуляторов зарядным устройством.

Питание весов ВЭНд осуществляется от аккумулятора  6В, 1,2А/Ч.

Весы ВЭУ-150(200)-А-Д-У#80  работают при температуре до -15°С (а практически до -20°С).

Максимальная рабочая температура составляет +60°С.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- блок самовозбуждения (усилитель) (Ус);

- процессорный блок (ПБ);

- батарейный отсек (батарейки не входят в комплект поставки);

1.3. В весах ВЭУ(ВМЭН)-А-(Д)-(У)  ПСВВ и Ус расположены в корпусе весовой платформы, а процессорный блок Аа5.064.023 и батарейный отсек в выносном пульте. Весовая платформа и выносной пульт соединены 4-х проводным экранированным кабелем. Есть вариант весов ВЭУ-150-…-А-Д-У на процессорном блоке Аа5.064.024.

1.4. В весах ВЭУ-А, ВБЭН-А ПСВВ, процессорный блок Аа5.064.023 и батарейный отсек расположены в одном низком весовом корпусе. Отдельного блока самовозбуждения нет.

1.5. В ростомере РЭП-1 ПСВВ и Ус расположены вверху стойки измерения роста, а процессорный блок  Аа5.064.023 и батарейный отсек расположены в выносном пульте аналогичном весовому.

1.6. В силомере ДЭР и калипере КЭЦ ПСВВ и Ус расположены в измерительном устройстве, а процессорный блок Аа5.064.023 (024 для КЭЦ) и батарейный отсек расположены в выносном пульте.

1.7. В весах ВНТ (безмен) ПСВВ, процессорный блок Аа5.064.023 и батарейный отсек расположены в одном корпусе. Отдельного блока самовозбуждения нет.

1.8. . В весах ВЭНд «Малыш» ПСВВ, процессорный блок Аа5.064.023-06, зарядное устройство и аккумулятор расположены в одном низком весовом корпусе, а блок индикации и клавиатура в отдельном корпусе, соединённым конструктивно с весовым.

1.9. Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в микросхеме памяти при градуировке, с выдачей результата на табло индикации.

1.10. Принцип действия ростомера аналогичен принципу действия весов, но вместо массы значение роста воздействует на датчик через специально откалиброванную пружину, расположенную в стойке измерителя роста.

1.11. Принцип действия силомера аналогичен принципу действия весов, но вместо массы значение силы сдавливания датчика кистью руки выводится на индикатор в декаНьютонах (даН).

1.12. Принцип действия калипера (жиромера) аналогичен принципу действия весов, но вместо массы показатель величины жировой складки в мм выводится на индикатор. При растяжении измерительного элемента калипера в процессе измерения, линейное изменение  воздействует на датчик через специально откалиброванную пружину, расположенную в измерительном элементе калипера.

1.13. Модификации процессорных блоков Аа5.064.023 абсолютно одинаковы по электрической схеме. Различие в управлении: кнопками; в наличии или отсутствии схемы интерфейса; в наличии или отсутствии схемы самовозбуждения; в сочетании внутреннего индикатора или дополнительного выносного блока индикации; в выходных разъёмах, в стабилизаторах.

1.14. Процессорный блок Аа5.064.024 выполнен на одной универсальной печатной плате, что и блок Аа5.064.023. Отличия в процессоре.

-4-

1.15. Процессорные блоки включают устройство питания, процессорное устройство, устройство индикации, устройство самовозбуждения, схему интерфейса.

1.15.1. Устройство питания вырабатывает стабильное напряжение 5В, необходимое для функционирования весов и выполнено на микросхеме MAX619ESА (повышающий стабилизатор) или на MAX603ESА (понижающий стабилизатор в весах ВЭНд).

В блоке Аа5.064.024 вырабатывается дополнительно стабильное напряжение

3 В. Напряжение 3 В необходимо для питания процессора ATmega162V для обеспечения более экономичного режима работы процессора и выполнено на микросхеме TPS76033DBV.

Устройство запуска выполнено на транзисторе V1 и микросхеме CD4013BMI.

1.15.2. Процессорное устройство в блоке Аа5.064.023 выполнено на микросхеме АТ89S52-24AI. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, оно управляет функционированием остальных элементов. Опорную частоту 11,0592 МГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах В1, С6, С7.

Оперативное запоминающее устройство выполнено на микросхеме АТ24С04N. В нём хранится градуировочная характеристика и данные по суммированию нескольких взвешиваний. Микросхема обеспечивает многократную перезапись хранящихся в ней данных.

Клавиатура (кнопки) непосредственно подключена к порту  процессора.

1.15.3. Процессорное устройство в блоке Аа5.064.024 выполнено на микросхеме ATmega 162(V)-8AU. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, оно управляет функционированием остальных элементов. Опорную частоту 11,0592 МГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах В1, С6, С7.

Оперативное запоминающее устройство является составной частью микросхемы

процессора. Оно так же обеспечивает многократную перезапись хранящихся в ней данных.

1.15.4. Устройство самовозбуждения выполнено на микросхеме LM324SMD. Устройство возбуждает колебания «струны» чувствительного элемента датчика на

его резонансной частоте через капсюль в ПСВВ, а также усиливает и формирует сигнал от аналогичного второго капсюля ПСВВ.

С выхода усилителя в блоке Аа5.064.023 сигнал датчика поступает на предделитель с коэффициентом деления 2048, реализованный на микросхемах CD4011BD, CD4020BD (D8, D9). Затем импульсы поступают на вход INT1 процессора, для измерения периода следования импульсов на выходе предделителя.

В блоке Аа5.064.024 предделитель является составной частью процессора и сигнал с выхода датчика поступает непосредственно на вход процессора.

1.15.5. Схема интерфейса выполнена на микросхеме MAX3221EAE и обеспечивает интерфейсный обмен весов с компьютером в формате RS232.

1.15.6. Устройство индикации выполнено на ЖКИ индикаторе  типа ADT7330 и буферных элементах на 6 микросхемах CD4015BD. В весах «МАЛЫШ» имеется индикация, выполненная отдельным блоком BS20-00  и подключаемая через 4 провода. В весах «МАЛЫШ» в процессорном блоке индикатор отсутствует.

На индикаторах отображается информация о массе товара и дополнительная информация.

Для весов типа ВЭУ-…-А-Д-У (с большой платформой) следующая информация:

- «Р» - батарейки (аккумуляторы) разряжены (для всех типов весов).

- «¯» - вес стабилизирован;

- «_» - введена тара;

- «' » - вес меньше НмПВ;  - другая информация для разных весов.

-5-

1.16. Клавиатура Аа6.065.012 (безмен ВНТ) содержит 4 кнопки.

Кнопка «ВКЛ» служит для включения и отключения питания весов.

Кнопка «ТАРА» предназначена для компенсации (выборки) массы тары.

Кнопка «П+» - для суммирования массы товаров в нескольких взвешиваниях.

Кнопка «ФИКС» - для быстрой расфиксации зафиксированных в режиме «Б» показаний.

Сочетание кнопок «ТАРА» и «ФИКС» переключает режимы «Б» и «В».

Сочетание кнопок «ТАРА» и «П+» обнуляет память сумматора весов.

Клавиатура для безменов ВНТ бывает двух типов: для ВНТ-15 «ТВЕС – ВНТ-15» и для ВНТ-30 «ТВЕС – ВНТ-30». Они отличаются только цветом панели и надписями. Для ВНТ-6 используется клавиатура с панелью от ВНТ-15 с дополнительной наклейкой о параметрах весов ВНТ-6.

1.17. Клавиатура Аа6.065.015 для ВЭНд полностью аналогична клавиатуре для весов ВНТ.

Клавиатура содержит 4 кнопки. Применяется в весах «МАЛЫШ».

Кнопка «ВКЛ» служит для включения и отключения питания весов.

Кнопка «ТАРА» предназначена для компенсации (выборки) массы тары.

Кнопка «РМ» для получения разности взвешиваемой массы относительно предварительно зафиксированной массы.

Кнопка «ФИКС» для запоминания (фиксации) массы.

1.18. Типы ПСВВ.

В весах ВНТ установлены ПСВВ Аа5.127.057 на основе плоского датчика.

В весах ВМЭН (ВБЭН, ВЭУ)-150-А-(Д) установлены ПСВВ типа «паук» Аа5.127.030. Они обладают малым весом, устойчивостью к ударам.

В весах ВЭУ-150(200)-А-Д-У#80 установлены  ПСВВ Аа5.127.059 под большую платформу.

В весах ВЭНд «Малыш» установлены ПСВВ типа «паук» Аа5.127.040.

В ростомере установлен ПСВВ (элемент чувствительный) Аа6.036.004 на основе малогабаритного плоского датчика. Усилие на него подаётся через специально откалиброванную пружину Аа8.380.015.

В силомере установлен плоский датчик, работающий на сжатие Аа5.127.049.

В калипере установлен плоский датчик Аа5.127.050. Усилие на него подаётся через специально откалиброванную пружину Аа8.380.019.

1.19. В весах, силомере, калипере, ростомере установлен серийный ЧИП блок самовозбуждения BS30-02(03).  В ростомерах более раннего выпуска устанавливался блок St001.06-05.

Схемы блоков аналогичны.

1.20. В весах ВЭНд «Малыш»  имеется устройство зарядки аккумулятора Аа5.087.002. Зарядку аккумулятора обеспечивает транзистор КТ973Б. Регулируют зарядку микросхемы КР1157ЕН902А  и LM393D.

1.21. Процессорные программы.

1.21.1.  Процессорные программы весов ВНТ: Da3000 для ВНТ-15-10, Da3500  для ВНТ-15-2/5/10, Da2320 для ВНТ-6-2, Da4020 для ВНТ-30-10.

1.21.2. Процессорные программы весов типа ВЭУ(ВМЭН)-А-(Д): 22d02 для ВЭУ-150(200)-50/100-А-Д-У#00/80, D-7701 для ВЭУ(ВМЭН, ВБЭН)-150-50/100-А, ВЭУ-150-50/100-А-Д#62, ВЭУ-150-100-А-Д-И.

Программа  22d02 имеет короткую градуировку по 4 реперным точкам. Есть ряд отличий в работе.

-6-

1.21.3. В весах ВЭНд применена процессорная программа D-3613.

1.21.4. В калипере КЭЦ-100 применена процессорная программа j22.12.

1.21.5. В ростомере применена программа Dp2000, в силомере ДЭР-120 - Dc9810.

1.21.6. Символика обозначения процессорных программ.

Первая буква «D» - программа для блока типа Аа5.064.023 (024).

Вторая буква: «а» - безмен ВНТ; «р» - ростомер; «с» - силомер ДЭР.

Первая цифра - НПВ весов:

- «2» - НПВ = 6кг,                                   - «7» - НПВ = 150кг,

- «3» - НПВ = 15кг,                                 - «8» - НПВ = 200кг,

- «4» - НПВ = 30кг,                                 - «9» - НПВ = 120кг.

- «5» - НПВ = 60кг,

Вторая цифра – дискретность весов:

- «0» - 10(100)г,

- «1» - 1/2г,

- «3» - 20г,

- «5» - 2/5/10г,

- «6» - 5г,

- «7» - 5/10(50/100)г,

- «8» - 500г.

Третья цифра – отличительная особенность весов.

Четвёртая цифра – номер версии программы.

1.21.7. Программирование микросхем процессора можно производить на стандартных программаторах с переходной колодкой в «ROM» или «HEX» форматах или внутрисхемно через 7-и контактную штыревую колодку оригинальным программатором, можно стандартным программатором через переходник.

1.21.8. Схема переходника для программирования:

Колодка программатора                                                         Колодка гнёздная на 7 контактов

(40 контактов, DIP)                                                                 к штыревой колодке PLS-7 блока

6 -------------------------------------------------------------------------------- 1

7 -------------------------------------------------------------------------------- 2

8 -------------------------------------------------------------------------------- 3

4

40 ------------------------------------------------------------------------------ 5

20 ------------------------------------------------------------------------------ 6

9 --------------------------------------------------------------------------------7

1.22. Некоторые особенности работы весов.

1.22.1. В весах типа ВНТ есть 2 режима работы: «В» - весовой (обычный режим взвешивания) и «Б» - безменный, то есть при колебаниях веса процессор весов «схватывает» среднее значение последних опросов датчика и держит это значение на табло весов 20 секунд. Точность взвешивания в режиме «Б» ниже. Переключение производится одновременным нажатием кнопок «ТАРА» и «ФИКС». При этом на табло высвечивается соответствующая буква «В» или «Б».

-7-

1.22.2. В этих же весах есть возможность суммирования нескольких взвешиваний с получением общего веса. Суммирование осуществляется нажатием на кнопку «П+» после стабилизации веса. Этот вес надо обязательно снять с весов, установить следующий и вновь нажать на «П+». В момент нажатия на «П+» на табло высвечивается суммарный вес. Для обнуления памяти сумматора надо одновременно нажать «ТАРА» и «П+». Сигнализацию при суммировании смотри в п. 1.14.6.

1.22.3. Весы ВЭУ-150(200)-50/100-А-Д-У#80 на блоке Аа5.064.024 (процессорные программы 22d02) имеют отличия:

- Сигнализация в весах  (технологический разряд индикатора):

Номера сегментов технологического разряда индикатора:

1 – Признак стабилизации веса более НмПВ.

2 – Весы в автонуле.

Отсутствие сегментов 1 и 2 – вес менее НмПВ.

5 – Показания массы зафиксированы  кнопкой «ФИКС» до расфиксации той же кнопкой.

4 – Признак отрицательного веса (например при снятой таре).

6 – Признак отключенного экономичного режима. Экономичный режим отключается одновременным нажатием кнопок «ТАРА» + «П+». Автоотключение в экономичном режиме через 5 минут. Отключение экономичного режима не запоминается.

7 – Признак введённой тары (кнопка «ТАРА»). Тара не ограничена.

«Точка» - В сумматоре есть данные массы после нажатия кнопки «П+». Следующее суммирование возможно после снятия груза и установки нового груза. Пока держится кнопка «П+» на индикаторе показания суммы. Обнуление сумматора  нажатием «П+» при нулевых показаниях на индикаторе. При нулевых показателях на индикаторе кнопкой «П+» на индикатор выводится последние данные сумматора. Обнуление сумматора производится двойным нажатием на кнопки «Т» и «ФИКС».

- Градуировка по 4-м реперным точкам с возможностью переключения на обычную градуировку.

- Нет переключения режимов «Б»-«В». Есть режим фиксации веса по кнопке «ФИКС» (см. выше).

1.22.4. Работа весов «МАЛЫШ». Для запоминания веса необходимо после стабилизации веса  нажать кнопку «ФИКС». Загорится левый нижний вертикальный сегмент, показывающий, что запоминание произошло. Далее если весы не выключать и положить новый груз, то после стабилизации веса можно нажать кнопку «РМ» и, пока нажата кнопка, на табло будет высвечиваться разность массы груза на весах относительно ранее зафиксированной массы.

-8-

Если весы выключить, то после их включения на табло высветится ранее зафиксированная масса со знаком «□» слева внизу. Кнопкой «Т» весы переводятся в режим взвешивания. Далее можно, как указано выше, получить разность масс. Для обнуления памяти весов необходимо при нулевой массе на весах нажать на кнопку «ФИКС». После  этого при включении весов они сразу перейдут в режим взвешивания.

1,22.5. Все весы (устройства) имеют экономичный режим работы. Режимы переключаются при включении весов с нажатой кнопкой «Т» (кроме весов с программой 22d-02). Если появляется надпись «t on», то экономичный режим включен, а если надпись «t oFF», то экономичный режим отключен. В экономичном режиме при отсутствии изменения веса через 5 минут весы автоматически выключатся, а при выключенном экономичном режиме весы выключатся только при нажатии на кнопку включения-выключения питания или при полном разряде батареек.

1.23. Интерфейсные выходы .

1.23.1. Ростомер РЭП-1 и весы ВЭУ-150-100-А-Д-И, которые могут работать в паре с ростомером, имеют интерфейсную связь с ПК. Для реализации этой связи к ростомеру прикладывается дискета с программой «IМТ версия 1.2» (ИМТ - индекс массы тела).

Необходимо запустить на ПК эту программу, подключить к портам «com1» и «com 2» ПК интерфейсные выходы весов и ростомера кабелями Аа6.644.032.

При появлении на весах и ростомере показаний веса и роста эти данные передаются на ПК, высвечиваются в соответствующих окнах программы.

А на пересечении линий веса и роста определяется индекс массы тела и зона, в которой  находится этот индекс: норма, излишний вес, ожирение, истощение.

Можно, введя в программу ПК свой рост, определить на сколько вам надо похудеть или поправиться, чтобы ваш ИМТ был в норме.

Описание протокола данного интерфейса.

- Реализация через стандарт RS232.

- Скорость обмена – 4800 бод.

- Количество бит - 8.

- Контроль четности – четность.

- Стоповые биты – 1.

- Пауза между байтами – 1…3 мс.

Ростомер (весы) - инициатор обмена. Посылка при смене информации и успокоении.

Формат посылки:

<55H> <AAH> <byte lo> <byte hi> <X>, где

byte lo, byte hi – двухбайтное значение измерения в двоичной форме,

Х – ООН – плюс, 80Н – минус.

1.23.2. Описание протокола интерфейса силомера.

- Реализация через стандарт RS232.

- Скорость обмена – 4800 бод.

В силомере происходит фиксация силы по максимуму после снятия нагрузки  на датчике силы (динамометре) до силы менее 2 даН (декаНьютонов) . При этом в компьютер передаётся 6 байт значения силы по формату:

55h, 00h, 4 байта значений силы, начиная с младшего разряда.

1.23.3. Протокол интерфейса калипера аналогичен силомеру, но передаётся минимальный размер после фиксации.

-9-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы ВНТ.

2.1.1. Весы ВНТ изготавливаются с НПВ 6 кг, 15 кг и 30 кг. Весы с НПВ 6 кг выпускаются с дискретностью 2 г. Дискретность весов с НПВ15 кг – 2/5/10 г и 10г. В весах установлен калькулятор.  Дискретность весов с НПВ 30 кг – 10 г.

2.1.2. Значительное количество  весов ВНТ была выпущена на процессорных блоках Аа5.064.002. Ремонт этих весов смотри в ремонтной документации «ВНТ, ВНТР (dip) на процессорных блоках Аа5.064.003, Аа5.064.002».

Часть весов была выпущена на ЧИП блоках Б-0204 Аа5.064.013 (с DIP процессором).  На ремонт этих блоков есть отдельная ремонтная документация.

2.1.3. Современные весы с блоком Аа5.064.023 отличаются значительно большей помехозащищённостью. При выходе из строя блока Аа5.064.013 желательно менять его на современный процессорный блок BS22.

2.2. Ростомер РЭП-1.

2.2.1. Ростомеры первых выпусков были на ЧИП блоках Б-0204 Аа5.064.013 (с DIP процессором). На ремонт этих блоков есть отдельная ремонтная документация.

2.2.2. Конструкция ростомера постоянно совершенствуется. Изменения коснулись установки датчика, усилителя, конструкции пружины, фиксации передвижной планки ростомера.

2.2.3. Изменилась конструкция подключения кабеля к выносному пульту. В современных ростомерах это соединение полностью соответствует весам типа ВЭУ-А-Д.

2.3. Весы ВЭУ-150(200)-50/100-А-Д-У выпускались с DIP блоком  Аа5.064.002. Ремонт этих весов производить по соответствующей ремонтной документации (см. п. 2.1.2).

На блоке Аа5.064.024 первые программы были: D-7720 (D-8700) и  D-7710

(D-8710), затем 22d01.  Эти программы имели ряд недостатков, которые устранены программой 22d02.

2.4. Силомер ДМЭР и калипер КЭЦ выпускаются в интерфейсном и неинтерфейсном исполнениях. Для комплекса МДК (медицинский диагностический комплекс) выпускаются с прямоугольным выносным пультом и в интерфейсном исполнении.

2.5. Весы ВЭНд (МАЛЫШ) первых выпусков были на ЧИП блоках Б-0204 Аа5.064.013 (с DIP процессором). На ремонт этих блоков есть отдельная ремонтная документация.

-10-

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, клавиатуры, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь в виду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёме. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

- универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 МГц;

- тестер. позволяющий мерить сопротивление, напряжение ток и ёмкость конденсаторов;

- блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током   до 1 А;

- набор аттестованных гирь 4-го разряда от 0,5 до 160 кг;

- стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы в заведомо рабочем состоянии.

3.4. Ремонт блока процессорного Аа5.064.023.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, подавая на вход блока  постоянное напряжение 4…4,5 В.

3.4.2. Проверить наличие поданного напряжения на V1/эмиттер («+» питания), диоде Шоттки V3, стабилизаторе D16 MAX619 (603). Кнопкой «ВКЛ» или с клавиатуры включить схему запуска на V1, D14.

3.4.3. Проверить наличие поданного напряжения на входе стабилизатора  D16 и стабильного напряжения 5 В на выходе стабилизатора D16.

Проверить стабильное напряжение 5 В на микропроцессоре D11 и на всех других микросхемах согласно схеме электрической.

При несоответствии номинала стабильного напряжения, отсутствии этого напряжения на какой-либо микросхеме выключить питание, прозвонить по схеме все цепи напряжения питания, отыскать неисправность, вышедшую из строя микросхему.

Вновь включить питание и проверить все напряжения.

3.4.4. Дополнительно проверить:

- на выводах 14,15 микропроцессора должна быть опорная частота 11059 МГц;

- на выводе 4 в момент включения и выключения напряжения питания должен быть короткий (1 сек) импульс напряжения, амплитудой 5В.

3.5. Ремонт блока процессорного Аа5.064.024.

Ремонт блока аналогичен, но в этом блоке есть стабилизатор 3В D12 для питания процессора. Это необходимо для более экономного расхода батареек.

3.6. Проверить работу индикации. Убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть сам индикатор или одна из буферных микросхем CD4015BD.

3.7. Проверить работу схемы самовозбуждения.  Для этого проверить сопротивление капсюлей ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3…0,5 мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары между капсюлями и блоком должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён на минус аккумулятора (батареек).

-11-

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук. Проконтролировать частоту датчика на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При неправильной работе схемы или полном отсутствии реакции весов на  груз возможен выход из строя микросхемы LM324.

3.8. При проверке весовых платформ весов ВЭУ-150(200)-А-Д-У#80 с большими платформами обратить внимание на установку 4-х угловых упоров для предохранения датчика от ударов и перегруза. Зазор каждого упора должен выбираться при установке на угол платформы гири 60 кг для 150-ти килограммовых и гири 80 кг для 200-т килограммовых весов.

3.9. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо кнопок, то виновата или сама клавиатура (кнопки) или процессор. Срабатывание кнопок проверить омметром по схеме.

3.10. Таблица возможных неисправностей:

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы не горят | ПСВВ не свистит | Кнопка клавиатуры Схема запуска Нет питания 5 В |
| На индикаторе неправильная информация |  | Выход индикатора Выход CD4015 |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки | Дефект клавиатуры или процессора |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, Капсюлей, не выставлены упоры. |
| Погрешность показаний | Показания несколько выходят за допуск | Дефект ПСВВ переградуировка |

3.11. Если весы работают от батареек, то ресурс батареек используется максимально. Предупреждающий знак «Р» загорается при снижении напряжения батареек до 3,3 В. При работе с батарейками это сигнал о том, что батарейки скоро перестанут работать и их надо будет менять..

Если вместо батареек используются пальчиковые аккумуляторы, то их надо подзаряжать не дожидаясь появления сигнала «Р». Напряжение на каждом аккумуляторе не должно падать ниже 1В. Необходимо соблюдать рекомендации к применяемым аккумуляторам и заряжать их рекомендованным изготовителем зарядным устройством.

3.12. О работе с аккумулятором 6В 1,2А/Ч.

3.12.1. Зарядку аккумулятора можно производить как при выключенных весах, так и при включенных. Для начала зарядки необходимо подключить блок питания (адаптер) к гнезду зарядки аккумулятора весов и включить его в сеть 220 В. Должен загореться красный индикатор (светодиод), сигнализирующий о том, что адаптер включен в сеть.

Если аккумулятор разряжен, то загорится зелёный индикатор (светодиод), сигнализирующий о том, что идёт зарядка аккумулятора. Окончание зарядки индицируется погасанием зелёного индикатора. Если зелёный индикатор не загорелся, значит, аккумулятор не разрядился до порога начала зарядки (6,2 В).

-12-

3.12.2. После того, как аккумулятор полностью заряжен (напряжение на нём 6,4…6,6 В), то следующий раз его надо ставить на зарядку через 30…35 часов эксплуатации (можно и раньше). Если аккумулятор продолжать эксплуатировать без подзарядки, то он будет нормально работать ещё 20…30 часов (в зависимости от состояния аккумулятора). Затем начнёт мигать символ разрядки аккумулятора в виде буквы «Р» на первом знакоместе индикатора. Этот порог составляет примерно 5,7…5,8В. Это предупреждение о необходимости срочной зарядки аккумулятора. При снижении напряжении на аккумуляторе ниже 5,7В через 1 минуту весы перестанут работать. Если аккумулятор дальше оставить незаряженным, то он может выйти из строя.

3.12.3. Полная зарядка аккумулятора идёт 8…10 часов. Если зарядку производить не дожидаясь загорания символа разряда, то это время будет меньше.

Если весы длительное время не эксплуатируются, то аккумулятор необходимо подзаряжать раз в 4…5 месяцев.

3.12.4. Замена аккумулятора.

Снимите крышку аккумуляторного отсека, удалите старый аккумулятор. При обнаружении вытекшего из аккумулятора электролита протрите отсек тампоном, смоченным спиртом. Установите новый аккумулятор, соблюдая полярность. На плюсовой (красный) вывод аккумулятора установите красную клемму с подходящим одним проводом. На минусовой (черный) вывод аккумулятора установите синюю клемму с подходящими двумя или тремя проводами. Закрыть крышку, включить весы, подзарядить аккумулятор.

3.12.5. При выходе из строя аккумулятора допускается питать весы через адаптер. Для этого удалить вышедший из строя аккумулятор, выводы проводов к аккумулятору заизолировать во избежание короткого замыкания. Подключить адаптер (как при зарядке аккумулятора).

3.12.6. При подключении весов через адаптер к сети 220В (как для работы с одновременной  зарядкой аккумулятора, так и без аккумулятора) необходимо соблюдать условия подключения.

В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты, микроволновые печи и т. д.).

Весы не включать в сеть большой мощности.

При несоблюдении этих условий возможны сбои в работе весов.

При невозможности выполнить все требования по подключению весов у потребителя рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

3.13. При ремонте ростомера могут износиться прокладки тормоза. Их необходимо переклеить, подобрав аналогичный материал (прорезиненная ткань, тонкая резина). Обратить внимание на крепление датчика и пружины.

-13-

4.ИНСТРУКЦИИ ПО ГРАДУИРОВКЕ.

4,1. Инструкция по градуировке весов.

4.2. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок неограниченно. Градуировка этого типа весов ведётся прямым нагружением гирь без промежуточных реперных точек.

4.3. Условия градуировки:

- в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

- температура в помещении 20±3˚С;

- атмосферное давление 750±20 мм рт. ст.4

- весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3 часов;

- изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

- на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации;

- батарейки в весах должны быть новые, а аккумуляторы свежезаряженными.

4.4. Подготовить набор образцовых гирь, позволяющий нагрузить весы в каждой реперной точке.

Гири для весов с НПВ 6 кг и 15 кг:

0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 кг.

Гири для весов 30 кг и 60 кг:

5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 кг.

Гири для весов 150 кг (200кг):

20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 кг (- 180 – 200 – 220 кг).

4.5. Для входа в режим градуировки необходимо нажать на кнопку градуировки и включить весы. На индикации должны появиться символы «ГГГГГГ». Отпустить кнопку (градуировочные контакты). Особенности входа в градуировку для разных весов:

Весы ВЭУ –Д-А, ДМЭР, КЭЦ. Открутить винт крепления выносного пульта под пломбой и приоткрыть пульт. Внутри на процессорной плате расположена кнопка градуировки.

В весах ВНТ вместо кнопки градуировки на корпус выведены 2 контакта, которые надо перемкнуть (отвёрткой, например).

4.5. Весы прогреть минуты 2…3. Для старта градуировки нажать кнопку «Т». В весах с 2-мя (3-мя)кнопками и весах «МАЛЫШ» градуировка стартует при отпускании кнопки градуировки.

На табло «У0,00». На весах нет груза. Нажать в весах с 4-мя кнопками кнопку «ФИКС», а в весах с2-мя кнопками кнопку «Т». На табло «Г0,00». Идёт запись нулевой реперной точки. Затем с символом «У» высветится первая весовая реперная точка.

Установить на платформу весов указанную гирю. Нажать кнопку «ФИКС» («Т»). Идёт запись первой весовой реперной точки. После её записи высветится следующая весовая реперная точка и т. д. При появлении числа с символом «У» (установка) нагружать весы гирями, указанной массы и нажимать «ФИКС» или «Т» (от типа весов). При записи реперной точки ( символ «Г») изменение груза на платформе весов не допускается. Программа производит измерение и запись частоты датчика в реперной точке после фиксации успокоения.

После записи последней реперной точки появятся символы «------». Весы выключить, через 2…3 секунды включить и проверить метрологические показатели весов.

-14-

4.6. При входе в градуировку весов ВЭУ-150 с программами d-7701 высвечивается номер подверсии программы. Его можно изменить на нужный последовательным перебором, нажимая на кнопку градуировки. Номера подверсий в соответствии с п.1.18.5. После проведения градуировки эта подверсия программы сохранится.

4.7. Градуировка весов с программой 22d02.

4.7.1. Нажать на кнопку градуировки, расположенную на системном блоке. Включить весы (на индикаторе после номера программы высвечиваются символы «ГГГГГГГГ») и отпустить кнопку градуировки. Кнопкой «ФИКС»  установить нужную версию: 150-50/100 (высвечивается «150501») или200-50/100 (высвечивается «200501»). Кнопкой «ТАРА» запоминается нужная версия. Далее запускается короткая градуировка (по 4 точкам) кнопкой «ТАРА» или полная - кнопкой «П+». Если при включении высветилась сразу нужная версия, то можно не нажимать кнопку «ФИКС», а сразу «Т» или «П+».  Загорится соответствующая надпись «Г КОР» (градуировка короткая) или «Г ПОLH» (полная градуировка).

Внимание! На местах эксплуатации производить только полную градуировку!

4.7.2. На индикаторе «У 0,00». Прогреть весы 2…3 минуты. Нажать на  кнопку «Т». На индикаторе «Г 0,00». В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом на индикаторе высвечивается значение следующей реперной точки со знаком «У». Установить соответствующие гири в центр платформы. Вновь нажать на кнопку «Т». В весах производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки. Добавить на платформу весов гири до указанной массы. Вновь нажать на кнопку «Т».  И так далее.

Символ «У» означает, что необходимо установить на платформу весов требуемую на индикаторе массу гирь; символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на весы запрещено.

4.7.3. После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются надпись «КОН ГР» (конец градуировки).

Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки.

4.8. Градуировка весов с программами D-7710, D-8710.

4.8.1. Весы имеют короткую градуировку (по 4 точкам) и обычную полную через 20 кг до 160(220) кг. При ремонте после эксплуатации рекомендуется полная градуировка, так как датчик может изменить свои характеристики. В обоих случаях градуировка производится прямым нагружением гирь без промежуточных измерений нулевой реперной точки.

4.8.2. Для градуировки использовать 3 свежие батарейки тапа АА по 1,5В.

4.8.3. Приготовить набор образцовых гирь, позволяющих нагружать весы в каждой реперной точке: 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, (180, 200, 220) кг. При короткой градуировке: 0, 60, 120, 180 кг.

4.8.4. Для входа в режим градуировки вскрыть пломбу и отвернуть винт крепления, приоткрыть задний корпус не выдёргивая разъём питания. Нажать кнопку градуировки (внизу системного блока) и включить питание. На табло отобразятся символы «ГГГГГГ».

4.8.5. Далее для выхода на короткую градуировку нажать «Т» (на индикации «КОР»), для выхода на полную градуировку нажать «П+» (на индикации «ПОLH»).

4.8.6. Далее в любом случае нажать «Т». На индикаторе «У 000» («У» - установка веса 000 кг). Нажать «Т». На индикаторе «Г 000» («Г» - градуировка, запись данной точки в ячейку памяти процессора). После записи нулевой точки высветится следующая реперная точка: «У 020» кг для полной и «У 060» кг для короткой градуировки. Установить соответствующие гири и нажать «Т». После записи данной реперной точки высветится следующая и так далее. Последняя реперная точка для полной градуировки 160 (220) кг, а для короткой 180 кг.

-15-

4.8.7. После записи последней реперной точки  на индикаторе высветится «КОН ГР» (конец градуировки). Весы выключить. Затем включить и проверить метрологию весов.

4.9. После проведения градуировки выставить нужный потребителю режим потребления, то есть включить или выключить режим экономного потребления в соответствии с п. 1.19.4.

4.10. Градуировка силомера производится при нагружении датчика в килограммах. Для градуировки силомера необходимо специальное приспособление.

4.11. Инструкция по градуировке ростомеров типа РЭП, РЭС.

4.11.1.. Для всех типов ростомеров градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки.

4.11.2. Для градуировки необходимо подготовить набор калиброванных по высоте прутков для обеспечения положения подвижной планки ростомера в каждой реперной точке.

В наборе должны быть прутки длиной 0,8 м, 1,05 м, 1,30 м, 1,55 м, 1,8 м, 2,05 м, 2,30 м. Допускается использование жесткой мерной планки (не менее 2,3 м), где указаны необходимые размеры.

Необходимо внимательно следить за показаниями на табло выносного пульта ростомера очередных реперных точек и устанавливать подвижную планку ростомера строго на ту высоту (с помощью калиброванных прутков), которая указана на табло.

4.11.3. Перед градуировкой необходимо проверить положение опущенной до упора вниз подвижной планки. Расстояние от платформы ростомера (пола) до планки должно быть 0,8 м.

Если обнаружено в процессе градуировки, что зафиксирована  точка с неправильным значением роста (например, неправильно установлена подвижная планка), то ростомер необходимо выключить и начать градуировку вновь.

4.11.4. Градуировка ростомера.

Открыть заднюю крышку выносного пульта. Нажать на кнопку градуировки, расположенную внутри пульта на уголке. Включить питание не отпуская кнопки градуировки. На индикаторе после короткого теста высвечиваются символы «ГГГГГГ», отпустить кнопку градуировки. Нажать кнопку «КОРРЕКЦИЯ» («К»).

Стартует программа градуировки. На индикаторе «У 0,800». («У» обозначает «УСТАНОВКА»). Убедиться, что подвижная планка находится на высоте 0,8 м от платформы. Нажать на  кнопку «К». На индикаторе «Г 0,800» («Г» обозначает «ГРАДУИРОВКА»). В блоке производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке (соответствует 0,8 м) и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается значение следующей реперной точки «У 1,050».

Установить подвижную планку на высоту 1,05 м. Вновь нажать на кнопку «К». Высветится «Г 1,050». В блоке производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки  «У 1,300». Установить подвижную планку на высоту 1,3 м. Вновь нажать на кнопку «К».  И так далее для реперных точек «1,550», «1,800», «2,050», «2,300».

Символ «У» означает, что необходимо установить подвижную планку на требуемую на индикаторе высоту; символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на ростомер запрещено.

Градуировка производится без промежуточных нулевых реперных точек.

-16-

4.11.5.  После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «------». Ростомер выключить, вновь включить и проверить качество градуировки сравнением показаний мерной линейки с показаниями табло ростомера в нескольких точках. При положительных результатах проверки пульт управления закрыть и опломбировать.

4.12. Градуировку калипера КЭЦ можно произвести аналогично, устанавливая штангенциркулем необходимый размер и раздвигая на это расстояние измерительное устройство КЭЦ.

5. СХЕМЫ БЛОКОВ НА ВЕСЫ ВНТ, ВЭУ-А, РЭП-1, ДМЭР, КЭЦ.

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков: Аа5.064.023, Аа5.064.024, BS30-02, клавиатура Аа6.065.012, St001.06, Аа5.087.002, кабели Аа6.644.012, Аа6.644.032 (интерфейсный), блочные схемы весов.

5.2. Процессорный блок Аа5.064.023 имеет следующие модификации:

- Аа5.064.023 – со схемой самовозбуждения, клавиатурой;

- Аа5.064.023-01 –без схемы самовозбуждения, с 4-мя кнопками;

- Аа5.064.023-02 – без схемы самовозбуждения, с интерфейсом, с 2-мя кнопками управления для РЭП-1, ВЭУ-150-А-Д-И;

- Аа5.064.023-06 – со схемой самовозбуждения, без интерфейса, без индикатора;

- Аа5.064.023-08 – без схемы самовозбуждения, с интерфейсом, с 3-мя кнопками для ДМЭР-И;

- Аа5.064.023-09 - без схемы самовозбуждения, с 3-мя кнопками для ДМЭР.

5.3. Процессорный блок Аа5.064.024 имеет следующие модификации:

- Аа5.064.024-01 – без схемы самовозбуждения, с 4-мя кнопками;

- Аа5.064.024-02 – без схемы самовозбуждения, с интерфейсом, с 4-мя кнопками.

5.4. Блок самовозбуждения Аа5.002.001 (ранее применявшийся) имел следующие модификации:

- Аа5.002.001-01 – без разъёмов для КЭЦ, ДМЭР;

- Аа5.002.001-05 – с 4-х контактным разъёмом.

5.5. Ранее применялся для ростомера блок самовозбуждения St001.06-05.

5.6. Блок самовозбуждения BS30-02(01) имеет следующие модификации:

- BS30-02-01 – без разъёмов для ДМЭР, КЭЦ,

- BS30-02-05 – c 1 разъёмом для весов,

- BS30-02-06 – c 2-мя разъёмами для ростомеров.

5.7. Кабель Аа6.644.012 серийный, применяется во всех весах с выносными пультами.

Модификация -01 для ДМЭР, модификация -02 для КЭЦ.

5.8. Кабель Аа6.644.032 (интерфейсный) серийный, применяется в других весах.

-17-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ ВНТ.

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.023 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.057 | А2 | 1 |
| Батарейка 1,5 В | G1…G3 | 3 |

Блок-схема весов ВНТ

-18-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                  ВЭУ-150(200)-А-Д(-И)(-У),  РЭП-1, ДМЭР, КЭЦ.

| Блок | Обозна-чение | Колич. ВЭУ-А-Д-И | Колич. ВЭУ-А-Д-У | Колич. КЭЦ | Колич. РЭП-1 | Колич ДМЭР-И | Колич ДМЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Б Аа5.064.024-01 | А1 | - | 1 | - | - | - | - |
| П Б Аа5.064.023-02 | А1 | - | - | - | 1 | - | - |
| П Б Аа5.064.023-08 | А1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| П Б Аа5.064.023-09 | А1 | - | - | - | - | - | 1 |
| П Б Аа5.064.024-02 | А1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.059 | А2 | - | 1 | - | - | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.030 | А2 | 1 | - | - | - | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.049 | А2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.050 | А2 | - | - | 1 | - | - | - |
| ПСВВ Аа6.036.004 | А2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Блок самовозбуждения St001.06-05 | А3 | - | - | - | 1 | - | - |
| Блок самовозбуждения Аа5.002.001-01 | А3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Блок самовозбуждения Аа5.002.001-05 | А3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Кабель Аа6.644.012 | А4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Кабель Аа6.644.012-01 | А4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Кабель Аа6.644.012-02 | А4 | - | - | 1 | - | - | - |
| Кабель Аа6.644.064 | А4 | - | - | - | 1 | - | - |
| Кабель Аа6.644.032 | А5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Батарейка 1,5 В | G1…G3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Розетка СГ-5 | Х1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розетка ТЛФ TJ3 6P4C | X2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |

-19-

Пунктиром обведена весовая платформа (стойка ростомера, измерительное устройство КЭЦ, ДМЭР).

Блок-схема весов ВЭУ-150(200)-А-Д-(И)-(У), РЭП-1, ДМЭР, КЭЦ.

-20-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                ВЭНд-01-15-«МАЛЫШ».

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.023-06 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.040 | А2 | 1 |
| Клавиатура Аа6.065.015 | А3 | 1 |
| Блок индикации BS20-00 | А4 | 1 |
| Зарядное устройство Аа5.087.004-02 | А5 | 1 |
| Блок питания 12 В, 0,5 А (адаптер) | А6 | 1 |
| Шлейф клавиатуры и индикации | А7 | 1 |
| Аккумулятор 6 В, 1,2 А/Ч | G1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-1А-220В | F1 | 1 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1 | 1 |
| Градуировочные контакты | S1 | 2 |
| Гнездо адаптера DJK-12B | Х1 | 1 |

Блок-схема весов ВЭНд-01-15-«МАЛЫШ».

-21-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК Аа5.064.023 (BS22).

| Наименование | Обознач. | Количество на блок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 023 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 |
| Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD4015BD | D1…D6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| LM324SMD | D7 | 1 | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| CD4011BD | D8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| CD4020BD | D9 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| АТ24C04N-10SI-2,5 | D10 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| AT89S52-24AI | D11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| MAX3221EAE | D13 | - | - | 1 |  |  |  |  |  | 1 | - |
| CD4013BMI | D14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| MAX619ESA | D16 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| TPS3825-50DBV | D17 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| LM393D | D18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чип 1мкФ 0805 | С1 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С2,С3 | 2 | - | - |  |  |  | 2 |  | - | - |
| Чип 27пФ 0805 | С6,С7 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| Чип тантал 22мкФ6,3В | С8, С20 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С9 | - | - | 1 |  |  |  | - |  | 1 | - |
| Чип 0,47мкФ 0805 | С10, С12, С13 | - | - | 3 |  |  |  | - |  | 3 | - |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С11,С14,С16 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
| Тантал чип 10мкФ10В | С15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Чип 0,22мкФ 0805 | С17, С19 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 2 |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С18,С22-С30 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |
| 5S-10В-100мкФ | С21 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Чип 1мкФ 0805 | С31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Чип 0,01мкФ 0805 | С32 | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С33 | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Чип резисторы 0805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,125 620 кОм | R1 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 6,8 кОм | R2 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 1 кОм | R3 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 300 кОм | R4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 10 кОм | R5 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 5.1 кОм | R6,R7 | 2 | - | - |  |  |  | 2 |  | - | - |
| 0,125 750 кОм | R8 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 10 кОм | R11,R12 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 0,25 0 Ом 1206 | R13,R22 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 0,125 100 Ом | R16 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 0,125 3,9 кОм | R17 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 0,125 2,2 кОм | R18, R26 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |
| 0,125 100 кОм | R23,R24,R28 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 0,125 220 кОм | R25 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 0,125 18 кОм | R27 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | - |  | 1 | 1 |
| 0,125 120 кОм | R27 | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| 0,125 100 кОм | R31,R33 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 0,125 51 кОм | R34 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 0,125 1 кОм | R32 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 0.125 1 кОм | R35 | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Диод LL4148 | V2,V5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| Диод Шоттки 10BQ015 | V3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC856CLT1 | V1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| РезонаторРК 11059 кГц | B1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

-22-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК Аа5.064.023 (BS22).

(продолжение)

| Наименование | Обознач. | Количество на блок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 023 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 |
| Индикатор ADT7062 | LCD1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | - |  | 1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S1,S2 | - | 2 | 2 |  |  |  | - |  | 2 | 2 |
| Кнопка TSQA | S3 | - | 1 | - |  |  |  | - |  | - | - |
| Кнопка TSQA | S4 | - | 1 | - |  |  |  | - |  | 1 | 1 |
| Кнопка SWT-1 | S5 | - | 1 | 1 |  |  |  | - |  | 1 | 1 |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | Х1 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Вилка B3B-PH-SM3-TB | Х2 | - | 1 | 1 |  |  |  | - |  | 1 | 1 |
| Вилка PLS-7 | X4 | - | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Розетка FB6 | X5 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  | - | - |
| Розетка WF-2 | X6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | X9 | - | - | 1 |  |  |  | - |  | 1 | - |
| П. плата BS22-05 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-

Лист1 схемы BS22i05-06 общий с BS22i05.

-28-

-29-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК Аа5.064.024 (BS22).

| Наименование | Обознач. | Количество на блок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 024 | -01 | -02 | -03 |
| Микросхемы |  |  |  |  |  |
| CD4015BD | D1…D6 |  | 6 | 6 |  |
| ATmega162V-8AI | D11 |  | 1 | 1 |  |
| TPS76033DBV | D12 |  | 1 | 1 |  |
| MAX3221EAE | D13 |  | - | 1 |  |
| CD4013BMI | D14 |  | 1 | 1 |  |
| MAX619ESA | D16 |  | 1 | 1 |  |
| LM393D | D18 |  | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |
| Чип 200пФ 0805 | С5 |  | 1 | 1 |  |
| Чип 27пФ 0805 | С6,С7 |  | 2 | 2 |  |
| Чип тантал 22мкФ6,3В | С8, С20 |  | 2 | 2 |  |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С9 |  | - | 1 |  |
| Чип 0,47мкФ 0805 | С10, С12, С13 |  | - | 3 |  |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С11,С14,С16 |  | 3 | 3 |  |
| Тантал чип 10мкФ10В | С15 |  | 1 | 1 |  |
| Чип 0,22мкФ 0805 | С17, С19 |  | 2 | 2 |  |
| Чип 0,1мкФ 0805 | С18,С22-С30 |  | 10 | 10 |  |
| 5S-10В-100мкФ | С21 |  | 1 | 1 |  |
| Чип 1мкФ 0805 | С31 |  | 1 | 1 |  |
| Чип резисторы 0805 |  |  |  |  |  |
| 0,125 6,8 кОм | R9 |  | 1 | 1 |  |
| 0,125 22 кОм | R10 |  | 1 | 1 |  |
| 0,25 0 Ом 1206 | R14 |  | 1 | 1 |  |
| 0,125 3,9 кОм | R17 |  | 1 | 1 |  |
| 0,125 2,2 кОм | R18, R26 |  | 2 | 2 |  |
| 0,125 100 кОм | R23,R24,R28 |  | 3 | 3 |  |
| 0,125 220 кОм | R25 |  | 1 | 1 |  |
| 0,125 28,7 кОм | R27 |  | 1 | 1 |  |
| 0,125 100 кОм | R31,R33 |  | 2 | 2 |  |
| 0,125 510 Ом | R36 |  | 1 | 1 |  |
| Диод LL4148 | V2,V5 |  | 2 | 2 |  |
| Диод Шоттки 10BQ015 | V3 |  | 1 | 1 |  |
| Транзисторы |  |  |  |  |  |
| BC856CLT1 | V1 |  | 1 | 1 |  |
| РезонаторРК 11059 кГц | B1 |  | 1 | 1 |  |
| Индикатор ADT7062 | LCD1 |  | 1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S1,S2 |  | 2 | 2 |  |
| Кнопка TSQA | S3 |  | 1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S4 |  | 1 | 1 |  |
| Кнопка SWT-1 | S5 |  | 1 | 1 |  |
| Вилка B3B-PH-SM3-TB | Х2 |  | 1 | 1 |  |
| Вилка PLS-7 | X4 |  | 1 | 1 |  |
| Розетка WF-2 | X6 |  | 1 | 1 |  |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | X9 |  | - | 1 |  |
| П. плата BS22-05 |  |  | 1 | 1 |  |

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) BS30-02ПЭ3.

| Тип элемента | Обозначение | Кол. -01 | Кол. -05 | Кол. -06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема LM324SMD | D1 |  | 1 | 1 |
| ADT8544AR | D1 | 1 |  |  |
| Чип конденсаторы |  |  |  |  |
| 1мкФ 0805 | С1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,1мкФ 0805 | С2,С3,С5 | 3 | 3 | 3 |
| 680пФ 0603 | С6 | 1 | 1 | 1 |
| Резисторы |  |  |  |  |
| 0,125 – 620 кОм | R1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125 – 6,8 кОм | R2 |  | 1 | 1 |
| 0,125 – 1 кОм | R2 | 1 |  |  |
| 0,125 – 1 кОм | R3 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125 –300 кОм | R4 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125 – 10 кОм | R5 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125 – 750 кОм | R6 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125 – 5,1кОм | R7,R8 |  | 2 | 2 |
| 0,125 – 22 кОм | R7,R8 | 2 |  |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | X1 |  | 1 | 1 |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | X2 |  |  | 1 |
| Плата BS30-02 |  | 1 | 1 | 1 |

Схема электрическая блока самовозбуждения BS30-02 (Г-0302) Аа5.002.001Э3.

-35-

Расположение элементов блока BS30-02

-36-

Расположение элементов блока самовозбуждения Г-0302

Аа5.002.001

-37-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) St001.06.

| Тип элемента | Обозначение | St001.06-03 | St001.06-05 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема LM324N | DA1 | 1 | 1 | Малайзия |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| К10-17-0,1мкФ | С1,С3,С4 | 3 | 3 |  |
| К10-17-1мкФ | С2 | 1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |
| 0,125 – 1,2МОм | R2 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 10кОм | R3 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 750кОм | R4 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 620кОм | R5 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 6,8кОм | R6 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 300Ом | R7 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1,1кОм | R10 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1кОм | R11 | 1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 | - |  |
| Вилка WF-4R | X1,X2 | - | 2 |  |
| Контактные площадки | X2 | 3 |  | Конт. 8,9,10 |
| Плата St001.06.01/1 |  | 1 |  |  |

Схема для St001.06-03. Для варианта St001.06-05 разъём Х2 четырёхконтактный, где контакт 1 – внешний экран, контакт 2 – Fdat, контакт 3 – GND, контакт 4 - +5 В.

Схема электрическая блока самовозбуждения St001.06Э3.

-38-

Рис.2 – вариант St001.06-03.

Вариант блока St001.06-05

Монтажный чертёж блока самовозбуждения St001.06.

-39-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ BS20-00.

| Наименование | Обозначение | Количество BS20-00 | Количество BS20-00-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема CD4015BD | D1…D6 | 6 | 6 |
| Индикатор ADT7062 | HL1 | 1 | 1 |
| Чип конд. 0,1мкФ 0805 | С2 | 1 | 1 |
| Вилка WF-4 | X1 | - | 1 |
| Контактные площадки | X1 | 4 | - |

Схема электрическая блока индикации BS20-00 Э3.

Расположение элементов блока индикации BS20-00.

-40-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ Аа5.087.004.

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 004 | 004-01 | 004-02 |
| Микросхемы |  |  |  |  |
| КР1157ЕН902А | D1 | 1 | 1 | 1 |
| LM393D | D2 | 1 | 1 | 1 |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| К50-3Б-220мкФ-25В | C1,C3 | 2 | 2 | 2 |
| Тантал. Чип 22мкФ-16В тип С | C2 | 1 | 1 | 1 |
| Чип 0,1мкФ-25В 0805 | C4 | 1 | 1 | 1 |
| Резисторы |  |  |  |  |
| 0,125-2,7кОм 0805 | R1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,25-30 Ом±10% 1206 | R2.1, R2.2 | 2 | 2 | 2 |
| 0,125-2,2кОм 0805 | R3 | 1 | 1 | 1 |
| СП3-19а-0,5-5кОм | R4 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125-1кОм±5% 0805 | R5,R6 | 2 | 2 | 2 |
| 0,125-1Мом 0805 | R7 | 1 | 1 | 1 |
| 0,125-150кОм±5% 0805 | R8 | 1 | 1 | 1 |
| Стабилитрон BZV55 C 3V3 | V1 | 1 | 1 | 1 |
| Транзистор КТ973Б | V2 | 1 | 1 | 1 |
| Диод LL4148-GS08 | V3,V4 | 2 | 2 | 2 |
| Стабилитрон BZV55 C 8V2 | V5 | 1 | 1 | 1 |
| Диод светоизлучающий |  |  |  |  |
| КИПД02Г-1Л (зелёный) (на проводах) | HL1 | 1(L=0,08m) | 1(L=0,45m) | 1(L=0,45m) |
| КИПД02Б-1К (красный) (на проводах) | HL2 | 1(L=0,08m) | 1(L=0,45m) | 1(L=0,45m) |
| Разъёмы |  |  |  |  |
| Вилка WF2 | X1 | 1 | 1 | - |
| Контактные площадки | Х1 | - | - | 2 |
| Вилка WF3 | X2 | 1 | - | 1 |
| Контактные площадки | Х2 | - | 3 | - |
| Вилка WF4 | X3 | - | 1 | - |
| Розетка HU2 (На проводах) | Х3 | 1(L=120mm) | - | 1(L=60mm) |
| Печатная плата Аа7.102.019/1 |  | 1 | 1 | 1 |

Схема электрическая зарядного устройства Аа5.087.004Э3

-41-

Монтажный чертёж блока зарядного устройства Аа5.087.004.

-42-

-43-

-44-

Схема кабеля Аа6.644.012 к выносному пульту весов и Аа6.644.012-02 к выносному пульту КЭЦ.

Вилка СШ-5                                      Контакты разъёма блока самовозбуждения

Г-0302

- ---------------------------------------------------  1            Fdat

- ---------------------------------------------------  2            GND

- ---------------------------------------------------  3          +5B

- ---------------Экран кабеля----------------------           Контакт заземления

- ------------------------------------------------------           Contr dat

Кабель экранированный ССС6G длиной 3м.

Схема кабеля Аа6.644.012-01 к выносному пульту ДМЭР.

Вилка СШ-5                                      Контакты разъёма блока самовозбуждения

Г-0302

- ---------------------------------------------------  1            Fdat

- ---------------------------------------------------  2            GND

- ---------------------------------------------------  3          +5B

- ---------------Экран кабеля----------------------           Контакт заземления

Кабель экранированный ССС4G длиной 3м.

Схема кабеля Аа6.644.064 к выносному пульту ростомера РЭП-1.

Вилка СШ-5                                                 Розетка HU-4

- ---------------------------------------------------  2            Fdat

- ---------------------------------------------------  3            GND

- ---------------------------------------------------  4           +5B

- –---------------Экран кабеля----------\------   1           Корпус

- ---------------------                                \---------        Лепесток заземления

Кабель экранированный CCC6G длиной 5м.

-45-

Кабель интерфейсный Аа6.644.032.

Вилка ТЛФ 6Р4С                                                                          Розетка DB-9F

2            -------------------------------------------------------          3

3            -------------------------------------------------------          2

4            ----------------------------------------------------

5            -------------------------------------------------------          5

Кабель телефонный 4-х жильный длиной 2 м.

Схема электрическая клавиатуры Аа2.792.012(015) .

-46-

Содержание.

Введение_______________________________________________2

1.Описание конструкции и принцип действия________________3

2.Модификации весов____________________________________9

3.Организация ремонта___________________________________10

4.Инструкция по градуировке и настройке___________________13

5.Схемы блоков на весы__________________________________16

Перечни элементов и блочные схемы на весы________________17

Перечни элементов и схемы блоков________________________ 21

Монтажные чертежи, кабели, клавиатура____________________42

# Text boxes

A1  ПБ

Х1         Х5

Х6

А2  ПСВВ

А3

Кл

G1…G3

S1

<ГРАД.>

А7

А6

БП

F1

<1A>

X1

G1

Акк

А5        УЗ

Х3            Х2

Х1 2    1

А4

БИ

А2

ПСВВ

А1    ПБ

Х1         Х5

Х3

Х4

Х6

S1

<ГРАД>

220В

7

6

К порту     ПК

А5

А1    ПБ

Х2         Х5

1              1

2              2

3

Х8

S5

Х1

1

2

3

А4

А3  Ус

Х2

Х1

А2

ПСВВ

<ГРАД>

G1…G3

Х2

5

4

3

2

1

X1

6

5

4

3

2

1

< ФИКС >

< П+ > (<РМ>)

< ТАРА >

< ВКЛ >