Руководство по ремонту весов

типа ВР4149

St001

St002

St007

Тамбов

2005

-2-

# ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВР4149-01БРА, -02(БР), -03БРА, -06(БР),  -07БРА,   -10(БР), -11(БР), -12БР, -13БР.

Это современные весы, построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТ89С52 (С51) на процессорных блоках St001.01 в весах ВР4149-02, -06(БР); ВР4149-10, -11(БР)(«капля»); St002.01 в весах ВР4149-12, -13БР(«Питер»), St007.01 в ВР4149-01БРА, -03БРА, -07БРА(автономные).

Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретности;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- индикация массы тары;

- выборка массы тары в весах с НПВ 15 кг и компенсация массы тары в весах с НПВ   6 кг;

- память цен продуктов (32 ячейки в ВР4149-02, -06, -10, -11, -12, -13 и 8 ячеек в ВР4149-01БРА, -03БРА, -07БРА);

- встроенный калькулятор (для ВР4149-01БРА, -03БРА, -07БРА);

- звуковая сигнализация при работе с клавиатурой весов и при переключении режимов работ;

- интерфейсная связь с компьютером или ККМ;

- сигнализация перегрузки:

- сигнализация переполнения стоимости;

- выход на термопринтер с печатью штрих кодовых этикеток                                         ( модификация весов ВР4149-02, -06, -10, -11 с интерфейсом ВШК).

Весы ВР4149-02, -06, -10, -11(БР) выпускались небольшими партиями с процессорным блоком St010.01. Эти весы имеют модификацию «43». Модификация указана на штрих-кодовой этикетке весов после названия. Например: ВР4149-11БР$00/43. При ремонте этих весов необходимо кроме данного руководства пользоваться руководством по ремонту весов ВР4149  St010.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- субблок самовозбуждения (усилитель) (Ус);

- процессорный блок (ПБ);

- блок индикации (БИ);

- трансформатор (Тр);

- клавиатура (Кл);

-интерфейсный блок (Инт).

1.3.   ПСВВ, Ус и трансформатор расположены внутри корпуса весов. ПБ St001.01 (ВР4149-02, -06, -10, -11) и St007.01 (ВР4149-01БРА, -03БРА,  -07БРА) расположены также внутри корпуса. В весах ВР4149-12, -13БР объединённый процессорный блок St002.01 с индикацией покупателя и продавца и клавиатурой расположен вверху на стойке.

1.4.   Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в микросхеме памяти при градуировке с выдачей результата на табло индикации.

1.5.   Процессорный блок St001.01 включает устройство питания и процессорное устройство. Схема электрическая ПБ St002.01 полностью аналогична ПБ St001.01, но ПБ St002.01 включает в себя и блок индикации, который в весах с ПБ St001.01 расположен отдельным блоком на стойке.

1.5.1. Устройство питания вырабатывает набор напряжений, необходимых для функционирования весов. Для питания микросхем выдаётся стабилизированное напряжение 5 В, 300 мА (AD1, AD4, C4, C5…C8). С выхода выпрямительного моста снимается также напряжение для подпора средней точки обмоток  трансформатора, питающих накалы индикаторных ламп.                                                                                                Накал индикаторов осуществляется переменным напряжением 2,5 В, 300мА (две обмотки со средней точкой).

Анодное напряжение индикаторов формируется выпрямителем 40 В, 30 мА (AD2, C9, R5, R6).

Для блоков, работающих с интерфейсом, вырабатывается дополнительно постоянное напряжение +12 В (AD3, C10).

1.5.2. Процессорное устройство выполнено на микропроцессоре АТ89С52-24. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, он управляет функционированием остальных элементов.

Оперативное запоминающее устройство выполнено на микросхеме АТ24С04. В нём хранится градуировочная характеристика и цены до 32 продуктов, задаваемые продавцом. Микросхема обеспечивает многократную  перезапись хранящихся в ней данных.

С выхода усилителя сигнал датчика поступает на предделитель с коэффициентом деления 2048, реализованный на микросхемах К561ИЕ16, К1554ТЛ3 (IN74AC132N) (D2, D3). С выхода предделителя имульсы поступают на вход INT1 микропроцессора, для измерения периода следования импульсов на выходе предделителя. Опорную частоту 11,0592 мГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах BQ1, С1, С2.

-4-

Опрос  клавиатуры осуществляется с помощью последовательно параллельного регистра К561ИР2 (D4) через параллельный порт (Р10...Р15).

1.6. Объединённый процессорный блок St007.01 состоит из зарядного устройства, процессорного устройства и устройства индикации.

1.6.1. Зарядное устройство осуществляет зарядку аккумулятора  6 В, 1,2 А/Ч и выполнено на транзисторах КТ829 и КТ3102. Зарядное устройство имеет светодиодную сигнализацию: красный светодиод сигнализирует о том, что аккумулятор разрядился и требует зарядки; зелёный светодиод сигнализирует о том, что адаптер подключен и идёт зарядка  (когда светодиод погаснет, зарядка окончена). Зарядное устройство обеспечивает одновременно работу весов при зарядке аккумулятора. При включении тумблера весов через элементы AD1, AD2, VD3, C4, R14 стабилизированное напряжение 5 В поступает на микропроцессор и другие элементы схемы. При выходе из строя аккумулятора указанная схема также обеспечивает питанием схему весов от адаптера.

1.6.2. Процессорное устройство выполнено на микропроцессоре АТ89С52-24 и полностью аналогично процессорному устройству блоков St001.01, St002.01.

1.6.3. Устройство индикации выполнено на 3-х жидкокристаллических индикаторах ИЖЦ-74. Управление индикаторами через контроллер DD1. На одном индикаторе отображается масса взвешиваемого груза, на другом цена, на третьем – стоимость взвешиваемого груза.

1.7. Блок индикации весов ВР4149-02, -06 и весов ВР4149-10, -11 абсолютно одинаков по схеме и отличается только формой корпуса. Блок индикации отображает информацию на 4-х люминисцентных нидикаторах типа ИВЛ1-8/13 (или аналогичных) или 13LT-08G«Futaba». Эти типы индикаторов имеют разное расположение выводов. Качество индикаторов типа «Futaba» более высокое. Индикаторы работают в динамическом режиме. Сканирование анодов индикаторов осуществляется через два контроллера UCN5812AF.

Блок индикации соединён с процессорным блоком десятипроводным шлейфом. На верхних индикаторах отображается информация о массе груза и о его стоимости. На нижнем индикаторе – о цене за 1 кг и о массе введённой тары. Кроме того на верхних индикаторах отображается специальная информация для различных режимов работы:

-«ПР» - режим программирования цены;

-«ПС» - промежуточная стоимость  в режиме суммирования;

-«ОС» - окончательная стоимость просуммированных товаров;

-«Ш» - суммироване стоимости штучных товаров;

-«м» или «*» - сигнал о том, что сумматор не пуст.

В весах ВР4149-12, -13 схема индикации расположена в объединённом процессорном блоке и выполнена на индикаторах типа «Futaba». Схема полностью аналогична блоку индикации с индикаторами типа «Futaba» на контроллерах весов ВР4149-02, -06, -10, -11.

1.8. Устройство индикации весов ВР4149-01. -03, -07БРА выполнено в виде индикации продавца, как составнвя часть объединённого процессорного блока St007.01, и индикации покупателя St007.02, выполненной отдельным блоком на стойке в весах ВР4149-01БРА или на заднем корпусе весов в весах ВР4149-03, -07БРА. Индикация покупателя выполнена на трёх индикаторах ИЖЦ-74. Блок индикации покупателя соединён с процессорным блоком 60-ти проводным шлейфом. На индикаторах отображается информация о массе товара стоимости и цене. Кроме того на индикаторах отображается дополнительная информация:

-«¯» - режим микропотребления включен (при включении весов);

-«_» -режим многократной выборки массы тары включен (при включении весов);

-5-

-«VEr-…» - номер версии программы (при включении весов);

-«bAt-Lo» - аккумулятор разряжен;

-«¯» - весы в автонуле (режим взвешивания);

-«Zero, rAnGE, Error» - ушла начальная частота датчика или на платформе весов при их включении груз более 0,02 НПВ;

-«Pr» - режим программирования цены;

-«Stot» - промежуточная стоимость  в режиме суммирования;

-«tot» - окончательная стоимость просуммированных товаров;

-«PE» - суммироване стоимости штучных товаров;

-«CALK» - включен режим калькулятора.

1.9. Блок самовозбуждения, собранный на микросхеме LM324N, возбуждает колебания чувствительного элемента датчика на его резонансной частоте, а также усиливает и формирует сигнал от капсюля ПСВВ.

1.10. Клавиатура ТВ-1 весов ВР4149-02, -06, -10, -11, -12, -13 одинакова. Она содержит 48 кнопок.

Кнопки «0...9» служат для ввода цены товара.

Кнопка «С» обнуляет цену продукта. В режиме суммирования после вывода окончательной стоимости обнуляет сумматор.

Кнопка «Т» предназначена для выборки (компенсации) массы тары.

Кнопки «1...32» соответствуют 32-м ячейкам памяти для записи цен продуктов. В весах, работающих с принтером (ВШК), служат для набора текста.

Кнопка «ПР» для входа в режим программирования цены или градуировки.

Кнопка «П+» для суммирования стоимости товаров.

Кнопка «ШТ» для ввода количества и стоимости штучного товара для последующего их суммирования.

Кнопка «ИТОГ» выводит на индикатор окончательную стоимость просуммированных товаров. В интерфейсных весах  выдаёт данные о весе, цене и стоимости на компьютер или штрих принтер.

1.11. Клавиатура «ЛИДЕР-УНИВЕРСАЛ» весов ВР4149-01, -03, -07БРА содержит 31 кнопку, имеет 3 окна под индикаторы и 2 окна под светодиоды, сигнализирующих о состоянии зарядного устройства и аккумулятора.

Кнопки «0...9» служат для ввода цены товара.

Кнопка «С» обнуляет цену продукта. В режиме суммирования после вывода окончательной стоимости обнуляет сумматор.

Кнопка «Т» предназначена для выборки (компенсации) массы тары.

Кнопки «F1…F7» соответствуют 7-и ячейкам памяти для записи цен продуктов.

Кнопка «ПР» для входа в режим программирования цены или градуировки.

Кнопка «П+» для суммирования стоимости товаров.

Кнопка «ШТ» для ввода количества и стоимости штучных товаров для последующего их суммирования.

Кнопка «→0←» предназначена для возврата весов в ноль при незначительном уходе нуля.

Кнопка «<>» для перевода весов в режим калькулятора и обратно.

Кнопки «+», «-», «:», «х», «=» для выполнения арифметических действий в режиме калькулятора.

Кнопка «ИТОГ» выводит на индикатор окончательную стоимость просуммированных товаров. В интерфейсных весах  выдаёт данные о весе, цене и стоимости на компьютер.

Кнопка «ВКЛ» возвращает весы из «спящего» режима в режим взвешивания (с включённым режимом микропотребления), а также перезапускает весы.

1.12. Трансформатор 4У5.700.041 установлен в весах ВР4149-02, -06, -10, -11, -12, -13БР (без интерфейса).

-6-

Он имеет вторичные обмотки для питания стабилизатора 5 В, выпрямителя 40 В, две обмотки по 2,5 В со средней точкой для питания накалов индикаторов. В весах с интерфейсом устанавливается трансформатор 4У5.700.042. В этом трансформаторе

имеется дополнительная обмотка для работы выпрямителя 12 В, питающего интерфейсный блок.

1.12.1. Обмоточные данные трансформатора 4У5.700.041.

Обмотка 1. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 2860. Номера выводов -1-2. Напряжение 220 В.

Обмотка экранная. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 130. Номер вывода -12.

Обмотка 3. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 560. Номера выводов -7-8. Напряжение х.х. 43 ±2В.

Обмотка 4. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,28. Число витков – 130. Номера выводов -5-6. Напряжение х.х. 10 ±0,5В.

Обмотка 5 и 6. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,5. Число витков – 2х37 с общей средней точкой. Номера выводов -9-10 (общий) - 11. Напряжение х.х. 2х2,8±0,2 В.

1.12.2. Обмоточные данные трансформатора 4У5.700.042 полностью соответствуют трансформатору 4У5.700.041, но имеется дополнительная обмотка.

Обмотка 2. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 150. Номера выводов -3-4. Напряжение х.х. 11,5 ±0,5 В.

1.12.3. Соответствие выводов трансформатора контактам разъёма    HU-10.

Вывод 3 -----------Контакт 1 разъёма

Вывод 4----------- Контакт 9 разъёма

Вывод 5----------- Контакт 2 разъёма

Вывод 6----------- Контакт 8 разъёма

Вывод 7----------- Контакт 3 разъёма

Вывод 8----------- Контакт 7 разъёма

Вывод 9----------- Контакт 4 разъёма

Вывод 10----------Контакт 5 разъёма

Вывод 11----------Контакт 6 разъёма

1.12.4. Исполнения трансформаторов отличаются длиной выводов.

4У5.700.041(042)   - длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =540мм, а экранной 100мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =240мм. Разъём HU-10.  Для весов ВР4149-02, -06.

4У5.700.041-03 (042-03)  - длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =360мм, а экранной 80мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =210мм. Разъём HU-10.  Для весов ВР4149-10, -11.

4У5.700.041-04    - длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =150мм, а экранной 100мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =700мм. Без разъёма HU-10. Для весов ВР4149-12, -13БР.

1.13.Интерфейсный блок St001.02 выполнен на микросхеме АОТ128, транзисторах КТ3102 и служит для согласования процессорного блока весов с портом компьютера. Интерфейсная связь реализована через интерфейсный стандарт RS232.

1.14. Протокол интерфейсного обмена весов ВР4149-02, -06, -10, -11, -12, -13.

1.14.1. Параметры обмена:

-скорость -  4800 бод;

-количество байт – 8;

-контроль чётности – чётность;

-стоп-бит – 1;

-пауза между байтами – 0,1...1 сек.

-7-

1.14.2. Описание протокола.

Обмен инициируется внешним устройством (ВУ):

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «Т».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>       - 6 байт стоимости.

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                    <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                       <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                             <0> <0> <0> <0> <0> <0>                        - 6 байт нулевой стоимости.

Передача информации на ВУ по инициативе весов.

При нажатии на весах клавиши «ИТОГ» и при наличии успокоения весов и показаний цены и стоимости (при пустом сумматоре) весы инициируют передачу на ВУ посылку:                                                                                                                                         <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5> - 6 байт массы,                                                             <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>               - 5 байт цены,                                                              <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>      - 6 байт стоимости.

1.15. Процессорные программы:

1.15.1. Весы ВР4149-02, -06, -10, -11 с индикаторами на буферах К1109КН2 имеют программы типа «401» -  для весов с НПВ 6 кг, типа «501» - для весов с НПВ 15 кг. Процессор АТ89С52-24 или АТ89С51-24.                                                                                                                                                                         Весы с индикаторами на контроллерах UCN5812AF имеют программы  «.409», «409-06», «409-07», «409-08» - для весов с НПВ 6 кг,  «.509», «509-06», «509-07», «509-08» - для весов с НПВ 15 кг. По 3 последних версий программ (-06 , -07, -08)  взаимозаменяемы и «пишутся» на процессорах АТ89С52-24. Программы «.509», «.409» «пишутся» на процессорах АТ89С52-24 или АТ89С51-24. Вместо программ «.509», «.409» можно установить современные «409-08» и «509-08», но при этом обязательно производить вновь градуировку.

1.15.2. Весы ВР4149-12, -13 имеют программы «459» для весов с НПВ 6 кг и  «.559» - с НПВ 15 кг. Процессор АТ89С52-24 или АТ89С51-24. Со второй половины 2005 года данные весы выпускаются с программой «409-08» и «509-08».

1.15.3. Весы ВР4149-01, -03, -07БРА имеют одну процессорную программу «Ver-4.1, rEL 04» с маркировкой на процессоре «400». Эта программа переключается на НПВ 6 кг и 15 кг при градуировке (смотри раздел градуировка). Процессор АТ89С52-24.

1.15.4. Все вышеперечисленные программы одинаковы как для интерфейсных весов, так и для неинтерфейсных.

1.16. Некоторые особенности работы весов.

1.16.1. Весы Вр4149-02, -06, -10, -11, -12, -13(БР) позволяют в режиме суммирования производить фасовку разных товаров в одну тарную упаковку с получением общей стоимости товаров.

-8-

Конкретно в весах с процессорными программами «409-06», «409-07», «409-08», «509-06», «509-07», «509-08» необходимо после нажатия на «П+» нажать кнопку «С» и затем два раза нажать кнопку «Т». При этом каждый раз можно «сбросить» в тару массу не более указанной для данных весов тарокомпенсации (выборки массы тары). При обычном суммировании после каждого «П+» необходимо нажать «С» и обнулить весы, то есть снять груз. Иначе следующее суммирование не произойдёт.

1.16.2. Весы ВР4149-01, -03, -07БРА позволяют в режиме суммирования производить фасовку разных товаров в одну тарную упаковку с получением общей стоимости товаров только в пределах указанной для данных весов тарокомпенсации (выборки массы тары).

При суммировании высвечиваются символы: «Stot» - промежуточная сумма после нажатия на «П+» и «tot» - окончательная сумма после нажатия кнопки «ИТОГ». Выход в режим взвешивания кнопкой «С».

1.16.3. Весы ВР4149-01, -03, -07БРА имеют дополнительную символику в режиме взвешивания: символ «¯» в левом технологическом разряде означает, что весы обнулены, а символ «_» означает, что введена тара.

1.16.4.  Весы Вр4149 с программами «409-07», «409-08», «509-07», «509-08» позволяют для ввода новой цены не нажимать на кнопку «С», а сразу вводить новую цену при условии снятия с весов товара со старой ценой. Старая цена автоматически сбросится.

1.16.5.  В весах Вр4149 с программами  «409-08»,  «509-08» градуировка производится прямым последовательным  нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

-9-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы данной серии изготавливаются с НПВ 6 кг и 15 кг.  Весы с НПВ 6 кг – ВР4149-01, -02 , -03, -10, -12.  Весы с НПВ 15 кг – ВР4149-06, -07,  -11, -13.

2.2. Весы, в  обозначении которых есть  БР, не имеют интерфейсного выхода.

2.3. Весы, в обозначении которых есть буква А, автономные. Они питаются от аккумулятора 6В, 1,2А/Ч с возможностью подзарядки.

2.4. Датчики (ПСВВ) во всех весах данной серии одинаковы. Конструкция датчиков различается только по времени выпуска. До 1999г выпускались сборные датчики. Затем конструкция датчиков стала сварной. И с 2002г датчики сварной конструкции стали выпускаться уменьшенных габаритов («питерские» датчики – по названию весов ВР4149-12, -13БР, где они впервые были применены).

2.4.1. До 2005 года ПСВВ выпускались с винтом изолира, который фиксировал положение датчика при транспортировке. Недостатком данной конструкции является то, что при длительном хранении весов с закрученным изолиром, возможен уход метрологических показателей весов. Поэтому пользоваться изолиром нужно только при транспортировке весов.

2.4.2. С 2005 года налажен выпуск ПСВВ со специально выставленными упорами, которые предохраняют датчик от перегруза и ударов. Для весов ВР4149-02, -06, -01, -03, -07 выпускаются ПСВВ Аа5.127.035. Для весов ВР4149-10, -11 выпускаются ПСВВ Аа5.127.035-01. Для весов ВР4149-12, -13 выпускаются ПСВВ Аа5.127.039.  Во всех этих исполнениях cобственно датчик (упругий элемент) одинаков, а различаются они только деталями для установки крестовины.

2.4.3. В указанных ПСВВ необходимо проверить установку предохранительного упора. В весах с НПВ 6 кг зазор упора должен быть 0,3мм. Зазор должен выбраться при установке гири 10 кг. В весах с НПВ 15 кг зазор упора должен быть 0,5мм и он должен выбраться при установке гири 20 кг.

2.5. Весы ВР4149-02, -06 с процессорным блоком St001.01 начали выпускать с 1998 года. Ранее подобные весы выпускались с процессорными блоками Ме7.1.1, IV004/03/001.

Весы ВР4149-10, -11 выпускались только с процессорным блоком St001.01.

2.6. Блоки индикации весов Вр4159-02, -06, -10, -11 до 2000 года в основном изготавливали типа Та003.01, где информация с порта процессора выдаётся на индикаторы ИВЛ1-8/13 через буферные элементы К1109КН2(КН14).

Блок индикации соединялся с процессорным блоком 24-х проводным шлейфом.

Более ранние аналогичные блоки индикации имели обозначение IV-004/12.001.

С 1999 – 2000 годов эти весы были переведены на индикацию с контроллерами типа  UCN5812AF. Это блоки индикации St001.05 (с индикаторами ИВЛ1-8/13) и St004.01 (c индикатором «FUTABA»).

В середине 2005 года был полностью остановлен выпуск индикаторов ИВЛ1-8/13 и завод был вынужден применять индикаторы F41.  Эти индикаторы обладают хорошим равномерным свечением, а по расположению выводов, электрическим параметрам, форме знаков полностью соответствует индикаторам «FUTABA». Недостатком их является большой вес и габариты, из-за чего в весах типа Вр4149-10,-11 их пришлось приклеивать. Это снизило их ремонтопригодность. С ноября 2005 года налажена поставка индикаторов «FUTABA».

-10-

2.7.Схема объединённого процессорного блока St002.01 в весах ВР4149-12, -13БР («Питер») не менялась и полностью соответствует  указанным в п.2.6 весам  c индикаторами «FUTABA» на контроллерах.

2.8. Весы ВР4149 с объединённым процессорным блоком St007.01 начали выпускаться с 2001 года.  Ранее весы выпускались с процессорным  блоком МЕ013.01. Блок   St007.01 не изменялся.

2.9. Блоки самовозбуждения St001.06 до 2000г выпускались с двумя двухконтактными разъёмами под капсюли, а ещё ранее без разъёмов.

2.10. Весы ВШК (с выходом на штрих принтер) выпускаются в исполнениях Вр4149-02, -06, -10, -11. Эти весы имеют отличия от серийных.

2.10.1. Процессорный блок St001.01-01 отличается от серийного: применён процессор АТ89С55-24, микросхема памяти АТ24С256, имеется дополнительный выпрямитель для интерфейса (как у интерфейсных весов), разъём под блок индикации 24-х контактный.

2.10.2. Блок индикации типа Та003.01 выполнен на микросхемах К1109КН2, К561НР2.

2.10.3. Блок интерфейса St100.02-01 выполнен на микросхемах АОТ128. Имеет 2 разъёма для подключения принтера и компьютера. Причём разъёмы между собой полностью идентичны. В комплекте поставки имеются два кабеля для подключения принтера и компьютера (безразлично к какому разъёму интерфейсного блока). В ранее выпускавшихся весах ВШК применялся интерфейсный блок St100.02. Его недостатком была зависимость интерфейсной связи от состояния Сом порта компьютера. Кабель «весы – компьютер» для весов с блоками St100.02 и St100.02-01 различны. В весах ВШК первого выпуска со схемой St100.02 были 2 выходных разъёма 9-pin. Схемы интерфейсного блока и кабелей при этом аналогичны, но эти два разъёма нельзя путать.

2.10.4. В комплекте имеется дискета с программным обеспечением VTLoader (программа – загрузчик весов с компьютера и обратно с весов на компьютер).

2.10.5. Весы ВШК  позволяют получить самоклеющуюся этикетку с массой товара, его ценой и стоимостью, со штрих кодом (или без него), датой. Кроме этого с клавиатуры весов (или с компьютера) можно для каждого типа товара «набить» название фирмы и до трёх строк данных о товаре. Предусмотрено насколько вариантов этикеток разных форматов, а также вариант этикетки штучного товара. Весы ВШК работают с принтерами ТПР, EZ-2, ELTRON.

2.10.6. Процессорные программы: «L3.0» - для весов с НПВ 6 кг и «L3.1» - для весов с НПВ 15 кг.

-11-

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, интерфейсного, клавиатуры, трансформатора, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке. При замене процессорного блока желательно использовать микросхему памяти от неисправного блока с имеющейся в ней градуировочной характеристикой.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь ввиду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёмах. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

-универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 мГц,

-тестер, позволяющий мерить сопротивление, напряжение и ток,

-блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током до     1 А,

-набор аттестованных гирь 4-го разряда от 0,5 до 16 кг,

-стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы ВР4149 в заведомо рабочем состоянии.

3.4. Ремонт блока процессорного St001.01.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, то есть проверить правильность работы трансформатора, диодных мостов, конденсаторов, стабилизатора.

3.4.2. Измерить напряжение 5 В на выводах 40 и 20 микропроцессора. Если напряжение выходит из диапазона ±0,3 В или имеет пульсации более   0,5 В необходимо отыскать неисправность по цепи питания 5 В.

Проконтролировать переменное напряжение 8...12 В на выходе трансформатора (контакты 2 и 8 разъёма питания).

Проконтролировать выпрямленное напряжение 10...15 В на входе КР142ЕН5А (7805С) и стабилизированное напряжение 5 В на выходе.

ВНИМАНИЕ! В системных блоках на плате St001.01.01/4 и работающих с индикаторами на контроллерах могут быть случаи выхода из строя микросхемы КР142ЕН5А и конденсатора С4 из-за превышения напряжения на её входе. В этих случаях необходимо на вход КР142ЕН5А установить стабилитрон типа КС515А.

В условиях завода такая доработка проводилась. Затем была изменена цепь питания (5В) микродинамика и в блоках на платах St001/01/01/5 и St001/01/01/6 этот дефект отсутствует.

Прозвонить цепи стабильного напряжения 5 В на отсутствие коротких замыканий или обнаружения сгоревших микросхем.

После устранения неисправностей проверить правильность питания 5 В.

3.4.3. Проконтролировать постоянное напряжение 40 В питания анодов ламп. Измерить переменное напряжение 46 В на контактах 3, 7 питающего разъёма. Проверить выпрямленное напряжение 40 В на выходе диодного моста (конденсаторе С9) и на резисторе R6. Резистор R5 выполняет роль предохранителя.

-12-

Необходимо иметь в ввиду, что после отключения питания на конденсаторе С9 долго сохраняется напряжение.

3.4.4. Проконтролировать переменное напряжение 5 В между контактами 1, 2

наХ4

3.4.5. В интерфейсных весах проконтролировать переменное напряжение10 В на контактах 1, 9 разъёма Х1 и постоянное напряжение 10...12 В на выходе диодного моста AD3 (конденсатораС10).

3.4.6. На выводах 18, 19 микропроцессора должна быть опорная частота   11059 МГц;

На выводе 31 – 5 В;

На выводе 9 в момент включения и выключения напряжения должен быть короткий (1 сек) импульс напряжения, амплитудой 5 В;

На выводах 29 и 30 должны наблюдаться импульсы, частотой 1,1...1,5 МГц.

3.5. Подключить блок индикации и убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть замыкание внутри баллона индикатора, нарушение контакта в разъёме, выход из строя буфера К1109КН2 (или контроллера).

3.6. Проверить работу блока самовозбуждения (усилителя). Для этого:

Проверить сопротивление капсюлей в ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3...0,5мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары  между усилителем и капсюлями должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён.

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук. Проконтролировать частоту датчика  на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов  частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При отсутствии реакции весов на груз возможен выход из строя LM324N.

3.7. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо клавиш, то виновата или сама клавиатура (можно по схеме омметром проверить срабатывают-ли эти клавиши) или микросхема К561ИР2 (D4).

3.8. Отсутствие звукового сигнала может быть вызвано дефектом VT2 или самого микродинамика.

3.9. Требования к подключению весов в сеть 220В.

3.9.1. При наличии сбоев программы, градуировки весов, сгоранию

микросхемы DS1833-5, предохранителей, сетевого фильтра необходимо обратить

внимание, как включаются весы у потребителя.

3.9.2. Весы должны включаться в сеть 220В через трёхполюсную розетку

(поставляется с весами) с обязательным проводом заземления на заземляющим

контакте розетки.

3.9.3. В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих

помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты,

микроволновые печи и т. д.).

3.9.4. Весы не включать в сеть большой мощности.

3.9.5. При невозможности выполнить все требования по подключению весов у

потребителя рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в

магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

-13-

3.10. Таблица возможных неисправностей.

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы на горят | ПСВВ не свистит Накал не горит | Предохранитель Тумблер Обрыв в цепи 220 В |
|  | ПСВВ свистит Накал не горит | Обрыв в цепи накала |
|  | ПСВВ не свистит Нить накала горит | Дефект стабилизатора Обрыв в цепи 5 В |
|  | ПСВВ свистит Нить накала горит | Обрыв управления индикации Дефект процессора, БИ |
| На индикаторе неразборчивая информация | На фоне подсветки угадывается правильная информация | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | На клавиатуру не реагирует | Дефект процессора, буферов |
| На индикаторах искаженные цифры |  | Дефект индикаторов, микросхем БИ |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки или ряды | Дефект клавиатуры или К561ИР2 |
| Нет звукового сигнала |  | Дефект транзистора, динамика |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит Работает перегруз | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей, затянут винт изолира |
| Погрешность показаний несколько выходит за допуск |  | Дефект ПСВВ Переградуировка |

3.11. Ремонт весов на объединённом процессорном блоке St002.01 полностью соответствует ремонту весов на процессорном блоке St001.01. Разница в номерах контактов разъёмов и в том, что индикаторы расположены на общей плате с процессором.

3.12. Ремонт весов на объединённом процессорном блоке St007.01 аналогичен ремонту весов на блоках St001.01 и St001.01 со следующими особенностями.

3.12.1. Питание весов осуществляется только от стабильного напряжения 5 В (цепь AD1, C4). Элементом питания служит аккумулятор 6 В, 1,2 А/Ч. При его отсутствии схему можно питать от сети 220 В через блок питания 12 В, 0,4 А (VD1, C3). Требования к сети 220В аналогичны п. 3.9.

-14-

3.12.2. Зарядка аккумулятора осуществляется от блока питания (см. выше). Элементы зарядного устройства – VT4, VT3, R10, VD6, VD7. Транзистор VT1 управляет зелёным светодиодом VD8, сигнализирующим о том, что идёт зарядка.

Он гаснет при окончании зарядки. Красный светодиод VD9 (цепь AD2, R5, R14, VD3) сигнализирует, что аккумулятор близок к разрядке, и его надо заряжать.

3.12.3. Работа и ремонт весоизмерительной и процессорной схем полностью аналогичен весам с St001.01.

3.12.4. При ослаблении контрастности индикаторов  можно её отрегулировать (см. раздел настройки и градуировки).

3.12.5. При отсутствии питания 5 В проверить тумблер, цепь стабилизатора AD1, С4 и далее по схеме отсутствие коротких замыканий по цепи 5 В.

3.12.6. При отсутсвии зарядки аккумулятора проверить наличие напряжения с блока питания, целостность предохранителя, резистора R10, транзисторов VT4, VT3. Проверить наличие тока зарядки через R10 по падению напряжения на нём (прим. 1,5 В). Может просто отсутствовать сигнализация о заряде. Проверить цепь VD8, VT1.

3.12.7. О работе с аккумулятором.                                                                                    Время работы весов от полностью заряженного нового аккумулятора до 50 часов. После этого аккумулятор надо зарядить от сети 220 В через прилагаемый в комплекте блок питания. Время зарядки от 8 до 12 часов в зависимости от состояния аккумулятора. Аккумулятор может работать в буферном режиме, то есть полностью заряжаться при работающих весах. Зарядка происходит и при выключенном тумблере. Параметры цепи заряда исключают перезаряд аккумулятора.

В случае длительных (несколько месяцев) перерывов в эксплуатации аккумулятор следует подзаряжать каждые 6 месяцев. Хранения при температурах менее нуля и более 30˚С следует избегать.

-15-

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ И НАСТРОЙКЕ ВЕСОВ.

4.1. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок неограничено. При этом на индикаторе  «цена» отображается квадрат частоты в предыдущей реперной точке, а на индикаторе «стоимость» разница квадратов частот двух предыдущих реперных точек. Разница квадратов частот должна уменьшаться в следующих реперных точках и чем более равномерно, тем лучше датчик.

4.2. Условия градуировки:

-в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

-температура 20±3˚С;

-атмосферное давление 750±20 мм. рт. ст.;

-весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3-х часов;

-изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

-на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации.

4.3. Для градуировки необходимо подготовить набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82 для обеспечения нагружения весов в каждой реперной точке.

Реперные точки:

- для весов с НПВ 6 кг:

0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 кг;

- для весов с НПВ 15 кг:

0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 кг.

Значения реперных точек в разных процессорных программах могут отличаться. Например, в некоторых программах весов с НПВ 15 кг может не быть  точек 0,5 и 1,5 кг.

При градуировке необходимо в течение 2...5 сек. устанавливать в центр грузоприёмной площадки требуемый груз и снимать его. Если в указанное время не удалось установить нужные гири, то надо не допустить фиксации успокоения, легко нажимая рукой на грузоприёмную площадку.

Если весы зафиксировали  точку с неправильным весом, то весы необходимо выключить и начать градуировку вновь.

4.4. Градуировка весов ВР4148-02, -06, -10, -11, -12, -13.

4.4.1. Включить весы и прогреть 10 минут. Выключить.

4.4.2. Нажать на кнопку градуировки, расположенную под пломбой в нижнем корпусе весов справа. Включить весы (на индикаторе после теста или без теста высвечиваются символы «ГГГГГГГГГГГГ») и, не отпуская кнопку градуировки, нажать на клавиатуре на кнопку «ПР». Стартует программа автоматической градуировки.

В весах ВР4149-02, -06 первых выпусков вместо кнопки градуировки устанавливался микропереключатель под опломбированной крышкой.

В весах Вр4149-12, -13 в 2005г кнопка градуировки перенесена на верхний корпус и находится снизу корпуса под клавиатурой.

4.4.3. На индикаторе «МАССА» выводятся нули. В весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе «МАССА» высвечивается значение следующей реперной точки.

-16-

В весах с программами «409-06, -07, -08», «509-06, -07, -08» вместе с новой реперной точкой высвечивается символ «м» или «(», показывающий что идёт время установки (снятия) гирь, который затем автоматически исчезает (идёт запись реперной точки).

4.4.4. После установки гирь, соответствующих следующей реперной точке, происходит измерение частоты датчика в этой реперной точке и запись квадрата этой частоты. Затем выводится нулевая реперная точка. После её записи запрашивается следующая ненулевая реперная точка, затем опять нулевая, затем следующая ненулевая и т. д. В весах с программой «409-08», «509-08» градуировка идёт последовательным прямым нагружением без промежуточных нулевых реперных точек.

4.4.5. После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «-----------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать в двух местах: кнопку градуировки и крестовину.

4.4.6. При необходимости включить или выключить десятичный разделитель в цене и стоимости необходимо при включении весов во время прохождения теста нажать на кнопку «1 А» (без копеек) или «5 Д» (запятая с копейками).

4.5. Градуировка и настройка весов ВР4149-01, -03, -07БРА.

4.5.1. При включении весов определяется тип весов.

На индикаторе «МАССА» значения « ¯ SCALE», где символ «_» означает включённый режим многократного тарирования «t-on», а отсутствие символа означает, что этот ражим выключен «t-OFF». Символ «¯» означает, что включен режим микропотребления (отключение весов при отсутствии взвешивания в течение 2 минут).

На индикаторе «ЦЕНА»  номер программы «UEr-4.1».

На индикаторе «СТОИМОСТЬ» цифры означающие НПВ весов и дискретность                ( например «15-.2.5»: НПВ 15 кг, дискретность 2/5).

4.5.2. Градуировка. Перед началом градуиовки аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если аккумулятор старый и плохо держит заряд, то градуировку производить с дополнительно подключенным адаптером.

Шилом нажать кнопку градуировки под пломбой на корпусе весов справа. Включить весы. Кнопку градуировки отпустить. На индикаторах появятся надписи:

-на индикаторе «МАССА» - «SCALE»;

-на индикаторе «ЦЕНА» - «Grd» - режим градуировки;

-на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - цифры, соответствующие НПВ и дискретности (например «15- .2.5»).

4.5.3. Для выбора НПВ весов нажмите клавишу «6» - для НПВ=6 кг или клавишу «5» - для НПВ=15 кг.

Выбор дискретности осуществляется кравишей «П+». Нажимая клавишу, последовательно перебираются и устанавливаются значения дискретности: «.2.5» → «1.2.5» → «.10» → «.5.10» → «1.» → «2» → «.1.2» → «.5».

4.5.4. Вновь нажать кнопку градуировки и не отпуская её нажать клавишу «ПР». При этом информация отраженная на индикаторах весов по  п. 4.5.3. запоминается в энергонезависимой памяти. Весы войдут в ражим автоматической градуировки. Сначала запоминается квадрат частоты нулевой точки, затем следующей реперной. Процесс градуировки полностью аналогичен вышеперечисленному в пп. 4.4.3...4.4.5. Следите за правильным нагружением весов при градуировке. После градуировки и проверки весы должны быть опломбированы (кнопка градуировки и крестовина).

-17-

4.5.4. Настройка весов (режим программирования). Для входа в режим программирования включить весы при нажатой клавише «ИТОГ». На короткое время на индикаторе «МАССА» появится надпись «rEL 04» - подверсия программы (релиз). Затем на индикаторах появятся надписи:

-на индикаторе «МАССА» - «SL-OFF» («SL-on») – режим микропотребления (Sleep) выключен (включен);

-на индикаторе «ЦЕНА» - «T-OFF» («T-on») – режим многократного тарирования выключен (включен);

-на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - «Р1-0-4» - номер интерфейсного протокола обмена с ПК, бит четности и скорость обмена.

4.5.5. Режим микропотребления выключается (включается) кнопкой «ШТ». Режим используется для экономии заряда аккумулятора. При включенном режиме, если на весах не производилось никаких действий, то весы переходят в «сонный» режим (SLEEP). При этом генерируется звуковой сигнал и предупреждающая надпись: на индикаторе «МАССА» - «SLEEP», а на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - цифры – посекундный отсчёт обратного времени – «03» → «02» → «01» → «00». Затем индикаторы гаснут. Весы из «сонного» режима выводятся кнопкой «ВКЛ».

4.5.6. Режим многократного тарирования выключается (включается) кнопкой «Т». Режим включается для обеспечения взвешивания в одну тарную упаковку различных товаров. Максимальное значение веса тарирования ограничено техническими характеристиками  данного типа весов (при НПВ 6 кг – тара = 0,6 кг, а при НПВ 15 кг – тара = 1,5 кг).

4.5.7. Данные весы поставляются в неинтерфейсном исполнении, но если их доукомплектовать интерфейсным блоком St100.01 и кабелем связи с ПК (ККМ), то весы с этой программой станут с интерфейсным выходом.

Протоколы интерфейсного обмена.

-Р1 – протокол «ШТРИХ-5»:

Внешнее устройство – инициализатор обмена.

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «Т».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены, начиная с младшей цифры (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>       - 6 байт стоимости.

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                  <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                        <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                                  <0> <0> <0> <0> <0> <0>                        - 6 байт нулевой стоимости.

-Р2 – протокол «ШТРИХ-6»:

Протокол отличается от протокола «ШТРИХ-5» наличием в посылках 6 байт цены.

-Р3 – почтовый протокол.

Тип протокола устанавливается кнопкой «3» путём перебора типов протокола.

-18-

Параметры интерфейса: скорость 4800, чётность – чётность, промежуток между байтами – 1...3 сек.

Чётность переключается кнопкой «0».  «1» - бит чётности – чётность, «0» - бит чётности – НЕТ.

Скорость обмена устанавливается кнопками: «1» - 1200 бод, «2» - 2400 бод, «4» - 4800 бод, «9» - 9600 бод.

4.5.8. Режим десятичного разделителя цены и стоимости включается (выключается) кнопкой «F1». При этом надпись «SL-OFF» («SL-on») означает, что десятичный разделитель выключен, а надпись «SL-O.FF» («SL-o.n») означает, что десятичный разделитель включен.

4.5.9. Параметры, установленные в режиме настройки, запоминаются кнопкой «С». При этом весы переходят в режим взвешивания.

4.5.10. Изменить контрастность индикаторов можно в режиме калькулятора. В этот режим весы переходят при нажатии кнопки «<>». На индикаторе «ЦЕНА» надпись «CALC», на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - «0». После этого кнопкой «F1» можно увеличить контрастность, а кнопкой «F2» - уменьшить. При этом на индикаторе «МАССА» надпись, соответствующая уровню контрастности-  от «Cont 00» до «Cont 15». Изменение уровня контрастности сопровождается звуковым сигналом.

Выход из режима калькулятора  нажатим кнопки «<>».

-19-

5.СХЕМЫ БЛОКОВ  НА  ВЕСЫ  ВР4149-02, -06, -10, -11,  -12,           -13(БР), -01БРА, -03БРА, -07БРА.

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков на весы ВР4149-02, -06, -10, -11: St001.01, St004.01, St001.05, Та003.01, IV-004/12.001, St001.06, St001.02, St100.02, клавиатура ТВ1, интерфейсные кабели, блочная схема St001 весов.

5.1.1. Обозначения весов St001 к схеме блочной:

-St001 - без интерфейса, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 для весов ВР4149-02, -06БР;

-St001-6 - без интерфейса, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 для весов ВР4149-10, -11БР;

-St001-1 - для весов ВШК, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 (весы ВР4149-02, -06 ВШК);

-St001-7 - для весов ВШК, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 (весы ВР4149-10, -11 ВШК);

-St001-2 - с интерфейсными элементами, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 для весов ВР4149-02, -06;

-St001-8 - с интерфейсными элементами, работающие на индикацию с буферными усилителями К1109КН2 для весов ВР4149-10, -11;

-St001-3 - без интерфейса, работающие на индикацию с контроллерами для весов ВР4149-02, -06БР;

-St001-9 - без интерфейса, работающие на индикацию с контроллерами для весов ВР4149-10, -11БР;

-St001-4 - с интерфейсными элементами, работающие на индикацию с контроллерами для весов ВР4149-02, -06;

-St001-10 - с интерфейсными элементами, работающие на индикацию с контроллерами для весов ВР4149-10, -11.

5.1.2. Процессорный блок St001.01 имеет следующие модификации:

-St001.01 – без интерфейса, работающий на индикацию с буферными усилителями К1109КН2;

-St001.01-01 – для весов ВШК, работающий на индикацию с буферными усилителями К1109КН2;

-St001.01-02 – с интерфейсными элементами, работающий на индикацию с буферными усилителями К1109КН2;

-St001.01-03 – без интерфейса, работающий на индикацию с контроллерами;

-St001.01-04 - с интерфейсными элементами, работающий на индикацию с контроллерами.

Блок St001.01 выполнен на печатной плате St001.01,01/6 (/5). Ранее блок изготавливался на платах St001.01.01/04 (/03). Монтажный чертёж этого блока имеется в данном руководстве.

5.1.3. Блок индикации St004.01 с контроллерами и с индикаторами «FUTABA» для этих весов с исполнением     St004.01-01.

5.1.4. Блок индикации St001.05 с контроллерами и с индикаторами типа ИВЛ1.

5.1.5. Блок индикации Та003.01 на буферных элементах К1109КН2 и с индикаторами типа ИВЛ1.

5.1.6. Блок самовозбуждения (усилитель) St001.06 имеет следующие модификации:

-St001.06 – с двумя разъёмами на плате для  весов  ВР4149-01, -03, -07БРА, -12, -13БР;

-20-

-St001.06-01 – с одним разъёмом на плате и разъёмом к процессорному блоку на проводах для весов ВР4149-10, -11(«капля»);

-St001.06-02 - с одним разъёмом на плате и разъёмом к процессорному блоку на проводах для весов ВР4149-02, -06.

5.1.7. Выпускаемые ранее блоки самовозбуждения с двумя двухконтактными разъёмами под капсюли и без разъёмов имеют схему современного блока, но другое расположение выводов, которое приведено.

5.1.8. Интерфейсный блок St001.02 применяется в весах с интерфейсом ВР4149-02, -06. -10, -11. Он может быть применён и в весах с интерфейсом ВР4149-12,-13.

5.1.9. Интерфейсный блок St100.02-01 применяется в весах ВШК ВР4149-02, -06, -10,    -11. На блок St100.02 также приложены схема и чертёж.

5.1.10. Клавиатура МГКП468157.016 (ТВ-1) применяется в весах ВР4149-02, -06,      -10, -11, -12, -13.

5.1.11. Интерфейсные кабели применяются:

-Аа6.644.004 – кабель для соединения с ПК интерфейсных весов ВР4149-02, -06, -10, -11;

-Аа6.644.016-01 – кабель для соединения с ПК весов ВШК ВР4149-02, -06, -10, -11;

-Аа6.644.016 – кабель для соединения с ПК весов ВШК ВР4149-02, -06, -10, -11 (со схемой St100.02);

-Аа6.644.017 – кабель для соединения с принтером типа EZ-2, ТПР, ELTRON весов ВШК ВР4149-02, -06, -10, -11.

5.2. В данном руководстве имеется схема электрическая и монтажный чертёж  блока St002.01 на весы ВР4149-12, -13БР и блочная схема St002 весов. Схема блока самовозбуждения St001.06 общего применения. Клавиатура МГКП468157.016 (ТВ-1) общего применения.

5.3. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков на весы ВР4149-01, -03, -07БРА: St007.01, St007.02, St100.01, клавиатура «ЛИДЕР УНИВЕРСАЛ» Аа6.065.007, блочная схема St007 весов.

5.3.1. Объединённый процессорный блок St007.01 на процессоре АТ89С52 и индикаторах ИЖЦ-74.

5.3.2. Блок индикации St007.02 на индикаторах ИЖЦ-74. Блок соединён с процессорным блоком 60-ти проводным шлейфом.

5.3.3. Интерфейсный блок St100.01 может обеспечить связь весов с компьютером.

5.3.4. Клавиатура «ЛИДЕР-УНИВЕРСАЛ» Аа6.065.007 применяется только в этих весах.

5.3.5. Схема блока самовозбуждения St001.06 общего применения.

-21-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St001 ВЕСОВ ВР4149-02, -06, -10, -11.

| Блок | Обознач, | St001 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | -6 | -1 | -7 | -2 | -8 | -3 | -9 | -4 | -10 |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Аа5.127.035-01 | А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клавиатура ТВ-1 | А2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок самовозбуждения St001.06-01 | А3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| St001.06-02 | А3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Блок процессорный St001.01 | А4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St001.01-01 | A4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| St001.01-02 | A4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| St001.01-03 | A4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| St001.01-04 | A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Блок индикации Та003.01 | А5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| St001.05 или St004.01 | A5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок интерфейсный St001.02 | A6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| St100.02-01 | A6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Трансформатор 4У5.700.041 | А7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4У5.700.041-03 | А7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4У5.700.042 | А7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4У5.700.042-03 | А7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Кабель Аа6.644.004 | А8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Аа6.644.016-01 | А9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Аа6.644.017 | А10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вилка сетевая ВЦ-Ц-20-б-01-101-220 | Х1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вилка DB-9M | X2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

-22-

-22-

-23-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ St001.01.

| Тип | Обозначение | St001.01 | St001.01-01 | St001/01-02 | St001.01-03 | St001.01-04 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |
| АТ89С52-24РС | D1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| AT89C55-24PC | D1 | - | 1 | - | - | - |  |
| K561ИЕ16 | D2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| K1554TЛ3 | D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SN74AC132 |
| K561ИР2 | D4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| AT24C04B | D5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| AT24C256 | D5 | - | 1 | - | - | - |  |
| КЦ407А | AD1-AD3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |
| Стабилизатор 7805СТ | AD4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КР142ЕН5А |
| DS1833-5 | AD5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| К73-10-27пФ | С1,С2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| К50-35 16В1000мкФ | С4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К50-35 6,3В100мкФ | С5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К73-10-0,1мкФ | С6...С8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| К50-35 63В220мкФ | С9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| К50-35 25В220мкФ | С10 | - | 1 | 1 | - | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,125 1кОм | R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 150Ом | R7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 51кОм | R5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 75Ом | R6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Резисторная сборка |  |  |  |  |  |  |  |
| НР1-4-9 10кОм | RR1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Резонатор |  |  |  |  |  |  |  |
| РК11059кГц | BQ1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |  |  |  |  |
| ТДК | ZP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Колодка РС40-8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Под D1 |
| PC8-8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Под D5 |
| Транзистор КТ3202(А-Е) | VT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |  |  |  |
| WF-10 | X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вилка |
| WF-3 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вилка |
| FB-14 | X3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Розетка |
| ОНп-КГ-56-24-В52 (Б3/24) | Х4 | 1 | 1 | 1 | - | - | Вилка |
| PLD-10 | X6 | - | 1 | 1 | - | 1 | Вилка |
| BH-10 | X4 | - | - | - | 1 | 1 | Вилка |
| Плата печатная St001.01.01/6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

-24-

St001.01 Э3

-25-

* Элементы только для интерфейсного варианта.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St001.01 НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ St001.01.01/6 И St001.01.01/5.

-26-

* Элементы только для интерфейсного варианта.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St001.01 НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ St001.01.01/4 И St001.01.01/3.

-27-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ   St004.01-01.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема UCN5812AF | D1,D2 | 2 |  |
| Индикатор 13-LT-08G «FUTABA» | HL1…HL4 | 4 |  |
| Розетка IDC-10 | X1 | 1 | На 10-ти проводном шлейфе |
| Плата печатная St004.01.01 |  | 1 |  |

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ St004.01

-28-

St004.01Э3

Соединение разъёма IDC-10 c платой St004.01 и St001.05.

Контакт платы            1     2      3      4      5      -       7       8       9      10

׀       ׀       ׀      ׀       ׀       ׀       ׀        ׀       ׀        ׀

Контакт IDC-10          1     2      3      4      5      6      7       8       9      10

-29-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ   St001.05.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема UCN5812AF | D1,D2 | 2 |  |
| Индикатор ИВЛ1-8/13 тип 1 | HL1…HL4 | 4 |  |
| Розетка IDC-10 | X1 | 1 | На 10-ти проводном шлейфе |
| Плата печатная St001.05.01/5 |  | 1 |  |

St001.05Э3

-30-

Выводы на плате St001.05.01/3

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ St001.05

-31-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ   Та003.01.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема К1109КН14 | D1...D4 | 4 |  |
| Микросхема К561НР2 | D5,D6 | 2 |  |
| Индикатор ИВЛ1-8/13 тип 1 | HL1…HL4 | 4 |  |
| Розетка Б1/ 24 | X1 | 1 | На 24-х проводном шлейфе |
| Плата печатная Та003.01.01 |  | 1 |  |

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ Та003.01

-32-

- Вывод 16 микросхем D5 и D6 соединён с цепью «+5В».

- Вывод 6 микросхем D5 и D6 соединён с цепью «GND».

Та003.01 Э3

-33-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ   IV-004/12.001 изм.3.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема К1109КН14 | D1...D4 | 4 |  |
| Микросхема К561НР2 | D5,D6 | 2 |  |
| Индикатор ИВЛ1-8/13 | HL1…HL4 | 4 |  |
| Резисторная сборка НР1-4-9-10кОм | RR1…RR4 | 4 |  |
| Розетка Б1/ 24 | X1 | 1 | На 24-х проводном шлейфе |

IV-004/12.001(изм.3) Э3

-34-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ                           IV-004/12.001изм.3

St001.06 Э3

-35-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) St001.06.

| Тип элемента | Обозначение | St001.06 | St001.06-01 | St001.06-02 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема LM324N | DA1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |  |
| К10-17-0,1мкФ | С1,С3,С4 | 3 | 3 | 3 |  |
| К10-17-1мкФ | С2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |  |
| 0,125 – 1,2МОм | R2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 10кОм | R3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 750кОм | R4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 620кОм | R5 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 6,8кОм | R6 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 300Ом | R7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1,1кОм | R8 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0,125 – 1кОм | R9 | 1 | 1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Вилка WF-3 | X2 | 1 | - | - |  |
| Розетка HU-3 | X2 | - | 1 | - | На проводах длиной 270мм |
| Розетка HU-3 | X2 | - | - | 1 | На проводах длиной 140мм |
| Плата печатная St001.06.01/1 |  | 1 | 1 | 1 |  |

Контакт 1 – контрольная точка.

Контакты 2 и 3 – один капсюль.

Контакты 4 и 5 – корпус.

Контакт 6 -  +5 В.

Контакты 7 и 8 – второй капсюль.

Контакт 9 - выход ПСВВ (усилителя).

Расположение выводов ранее выпускавшегося блока самовозбуждения на печатной плате St001.01.01 с двумя 2-х контактными разъёмами или без разъёмов.

-36-

Рис.2

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St001.06

-37-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St001.02

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1 | 1 |  |
| Транзистор КТ3102 А...Е | VT1…VT3 | 3 |  |
| Диод КД521А | VD1…VD5 | 5 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 10кОм | R1,R3.R6 | 3 |  |
| 0,125 150Ом | R2 | 1 |  |
| 0,125 2,4кОм | R4,R7 | 2 |  |
| 0,125 100кОм | R5 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 |  |
| Разъём |  |  |  |
| Вилка PBD-10 | X1 | 1 |  |
| Плата печатная St001.02.01 |  | 1 |  |

St001.02Э3

-38-

S1       S2      S3       S4

Установка разъёма Х1 PLD-10 с обратной стороны.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St 001.02

-39-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St100.02-01

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1,A3 | 2 |  |
| Транзисторы |  |  |  |
| КТ3107А | VT2,VT4 | 2 |  |
| KT3102A | VT3 | 1 |  |
| Диод КД521А | VD1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 3,3кОм | R1,R16 | 2 |  |
| 0,125 2,4кОм | R2,R7,R12,R15 | 4 |  |
| 0,125 150Ом | R4,R13 | 2 |  |
| 0,125 620Ом | R5 | 1 |  |
| 0,125 100кОм | R6,R14 | 2 |  |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R10,R11 | 2 |  |
| Диод КД521А | VD1,VD2 | 2 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| Розетка IDC-10 | X1 | 1 | На 10-и проводном шлейфе |
| Гнездо ТЛФ TJ5-6P6C | S1,S2 | 2 |  |
| Перемычки |  |  |  |
| Р0 |  | 1 |  |
| Р1 |  | - |  |
| Р2 |  | - |  |
| Р3 |  | 1 |  |
| Р4 |  | 1 |  |
| P5 |  | - |  |
| Плата печатная St100.02.01 |  | 1 |  |

-40-

St100.02-01 Э3

-41-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНТЕРФЕЙСНОГО St100.02-01.

-42-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St100.02

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1…A3 | 3 |  |
| Транзисторы |  |  |  |
| КТ3107А | VT2,VT4 | 2 |  |
| KT3102A | VT3 | 1 |  |
| Диод КД521А | VD1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 10кОм | R1,R11 | 2 |  |
| 0,125 2,4кОм | R2,R5,R7,R12,R15 | 5 |  |
| 0,125 150Ом | R4,R13 | 2 |  |
| 0,125 100кОм | R6,R9,R14 | 3 |  |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 |  |
| 0,125 620Ом | R10 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| Розетка IDC-10 | X1 | 1 | На 10-и проводном шлейфе |
| Гнездо ТЛФ TJ5-6P6C | S1,S2 | 2 |  |
| Перемычки |  |  |  |
| Р0 |  | 1 |  |
| Р1 |  | - |  |
| Р2 |  | - |  |
| Р3 |  | 1 |  |
| Р4 |  | 1 | На место R3 |
| P5 |  | - |  |
| Плата печатная St100.02.01 |  | 1 |  |

-43-

St100.02 Э3

-44-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНТЕРФЕЙСНОГО St100.02.

-45-

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.004

(весы – ПК).

Розетка D-SUB-DB-9F                                       Розетка D-SUB-DB-9F

Контакт 2 --------------------------------------------------- Контакт 3

Контакт 3 --------------------------------------------------- Контакт 2

Контакт 5 --------------------------------------------------- Контакт 5 (GND)

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.016-01

(весы ВШК – ПК).

Вилка ТЛФ 6Р6С                                       Розетка D-SUB-DB-9F

Контакт 1 ------------------------------------------------- Контакт 2 (TxD)

Контакт 2 ------------------------------------------------- Контакт 5 (GND)

Контакт 5 ------------------------------------------------- Контакт 3 (RxD)

Кабель ТЛФ 6-ти проводный

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.016

(весы ВШК – ПК).

Вилка ТЛФ 6Р6С                                       Розетка D-SUB-DB-9F

Контакт 1 ------------------------------●----------------- Контакт 2

׀_R1=4,7кОм - Контакт 7

Контакт 3 ------------------------------------------------- Контакт 4 (TxD)

Контакт 4 ------------------------------------------------- Контакт 3 (PRM-)

Контакт 5 ------------------------------------------------- Контакт 5 (PRM+)

Кабель ТЛФ 6-ти проводный

-46-

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.017

(весы ВШК –принтер ТПР, ЕZ-2).

Вилка ТЛФ 6Р6С                                       Вилка D-SUB-DB-9М

Контакт 2 --------------------------------------------------- Контакт 5 (PRN)

Контакт 6 --------------------------------------------------- Контакт 3 (GND)

Кабель ТЛФ 6-ти проводный

КЛАВИАТУРА ТВ-1

МГКП468157.016 Э3

-47-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St002 ВЕСОВ ВР4149-12, -13БР.

| Блок | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.039 | А1 | 1 |  |
| Клавиатура ТВ-1 | А2 | 1 |  |
| Блок самовозбуждения St001.06 | А3 | 1 |  |
| Блок процессорный St002.01 | A4 | 1 |  |
| St002.01-01 | A4 | 1 | С интерфейсом |
| Блок интерфейсный St001.02 | А5 | 1 | С интерфейсом |
| Трансформатор 4У5.700.041-04 | А6 | 1 |  |
| 4У5.700.042-04 | А6 | 1 | С интерфейсом |
| Кабель Аа6.644.029 | А7 | 1 |  |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 |  |
| Вилка сетевая ВЦ-Ц-20-б-01-101-220 | X1 | 1 |  |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |  |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |  |

Блок-схема St002 весов ВР4149-12, -13БР.

-48-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК St002.01                                                            (St002.01-01 – с интерфейсом).

| Тип | Обозначение | Количество | Примеч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |
| АТ89С51-12РС | D1 | 1 |  |
| K561ИЕ16 | D2 | 1 |  |
| K1554TЛ3 | D3 | 1 | SN74AC132 |
| K561ИР2 | D4 | 1 |  |
| AT24C04B | D5 | 1 |  |
| USN5812AF | D6,D7 | 2 |  |
| КЦ407А | DA3…DA5 | 3 | DA5 для интерфейса |
| Стабилизатор 7805СТ | DА1 | 1 | КР142ЕН5А |
| DS1833-5 | DА2 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |
| К73-10-27пФ | С1,С2 | 2 |  |
| К50-35 16В1000мкФ | С4 | 1 |  |
| К50-35 6,3В100мкФ | С5 | 1 |  |
| К73-10-0,1мкФ | С6...С8 | 3 |  |
| К50-35 63В220мкФ | С9 | 1 |  |
| К50-35 25В220мкФ | С10 | 1 | Для интерфейса |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 1кОм | R1 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R2,R4 | 2 |  |
| 0,125 150Ом | R3 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R5 | 1 |  |
| 0,125 75Ом | R6 | 1 |  |
| Резисторная сборка |  |  |  |
| НР1-4-9 10кОм | RR1 | 1 |  |
| Резонатор |  |  |  |
| РК11059кГц | BQ1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |
| ТДК | ZP1 | 1 |  |
| Колодка РС40-8 |  | 1 | Под D1 |
| PC8-8 |  | 1 | Под D5 |
| Транзистор КТ3202(А-Е) | VT1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| WF-13R | X1 | 1 | Вилка |
| FB-14 | X2 | 1 | Розетка |
| PLD-10 | X3 | 1 | Вилка для интерфейса |
| Индикатор 13-LT-08G «FUTABA» | H1…H4 | 4 |  |
| Плата печатная St002.01.01 |  | 1 |  |

-49-

St002.01 Э3 лист 1

-50-

St002.01 Э3 лист 2

-51-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕДИНЁННОГО ПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА    St002.02.

-52-

СОЕДИНЕНИЯ ОТ РАЗЪЁМА HU-13 ПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА St002.01 (А7)

| Выводы элемента | Провод | Вывод Разъёма SCM-14 на стойке | Вывод разъёма IDC-14 | Кабель Аа6.644.029 L=400мм | Вывод разъёма HU-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопка град. | 0,2мм2 | 13 | 13 | RC14 | 1 |
| HU-3 конт.1 усил. | 0,2мм2 | 2 | 2 | RC14 | 2 |
| HU-3 конт.2 усил. | 0,2мм2 | 3 | 3 | RC14 | 3 |
| HU-3 конт.3 усил. | 0,2мм2 | 4 | 4 | RC14 | 4 |
| вывод 6 трансф. | Вывод трансф. | 6 | 6 | RC14 | 6 |
| Вывод 8 трансф. | Вывод трансф. | 7 | 7 | RC14 | 7 |
| вывод 11 трансф. | Вывод трансф. | 8 | 8 | RC14 | 8 |
| вывод 10 трансф. | Вывод трансф. | 9 | 9 | RC14 | 9 |
| вывод 9 трансф. | Вывод трансф. | 10 | 10 | RC14 | 10 |
| вывод 7 трансф. | Вывод трансф. | 11 | 11 | RC14 | 11 |
| вывод 5 трансф. | Вывод трансф. | 12 | 12 | RC14 | 12 |

-53-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St007 ВЕСОВ ВР4149-01, -03, -07БРА.

| Блок | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Клавиатура «Лидер-универсал» | А1 | 1 |  |
| Блок процессорный St007.01 | A2 | 1 |  |
| Блок индикации St007.02 | A3 | 1 |  |
| Блок интерфейсный St100.01 | A4 | 1 | С интерфейсом |
| Блок самовозбуждения St001.06 | А5 | 1 |  |
| ПСВВ Аа5.127.035 | А6 | 1 |  |
| Блок питания 12 В 0,4 А | А7 | 1 |  |
| Аккумулятор 6 В 1,2 А/час | А8 | 1 |  |
| Кабель Аа6.644.028 | А9 | 1 | ВР4149-03, -07БРА |
| Аа6.644.026 | А9 | 1 | ВР4149-01БРА |
| Аа6.644.027 | А10 | 1 |  |
| Тумблер SWR-41 | S1 | 1 |  |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 |  |
| Гнездо адаптера DJK-12B | Х1 | 1 |  |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-1А-220В | F1 | 1 |  |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1 | 1 |  |

Блок-схема St007 весов ВР4149-01, -03, -07БРА.

-54-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК  St007.01.

| Тип | Обозначение | Количество | Примеч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |
| АТ89С52-24РС | D1 | 1 |  |
| K561ИЕ16 | D3 | 1 | CD4020AE |
| K1554TЛ3 | D2 | 1 | SN74AC132 |
| AT24C04A | D4 | 1 |  |
| LM2931 AZ-5,0 | AD1 | 1 | Motorola |
| MC33064P-5 | AD2 | 1 | Motorola |
| DS1833-5 | AD3 | 1 |  |
| SIWG2 | DD1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |
| К73-10-27пФ | С1,С2 | 2 |  |
| К50-35 16В470мкФ | С3 | 1 |  |
| К50-35 6,3В100мкФ | С4 | 1 | 10В100мкФ |
| К50-35 6,3В10мкФ | С5 | 1 | 10В10мкФ |
| К73-10-0,1мкФ | С6,С7 | 2 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 1кОм | R1,R7,R12…R14,R19 | 6 |  |
| 0,125 10кОм | R2,R3,R16 | 3 |  |
| 0,125 620Ом | R4 | 1 |  |
| 0,125 3кОм | R5,R6,R8 | 3 |  |
| 0,125 100Ом | R9,R11 | 2 |  |
| 2 15Ом | R10 | 1 |  |
| 0,125 20кОм | R15 | 1 |  |
| 0,125 5,1кОм | R17 | 1 |  |
| 0,125 2,4кОм | R18 | 1 |  |
| Резисторная сборка |  |  |  |
| НР1-4-9 10кОм | RR1 | 1 |  |
| Резонатор |  |  |  |
| РК11059кГц | BQ1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |
| ТДК | BUZZ1 | 1 | HC0905JL |
| Транзисторы |  |  |  |
| КТ3107А(А...Л) | VT1,VT2 | 2 |  |
| КТ3102А(А...Е) | VT3 | 1 |  |
| КТ829 | VT4 | 1 |  |
| Диоды,стабилитроны |  |  |  |
| КД521А | VD1…VD3 | 3 |  |
| BZX55 C 12 | VD6 | 1 |  |
| BZX55 C 6V8 | VD7 | 1 |  |
| L-934SGD | VD8 | 1 | Зелёный |
| L-934ID | VD9 | 1 | Красный |
| Индикаторы |  |  |  |
| ИЖЦ-74 | LCD1…LCD3 | 3 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| ВН-10 | S1 | 1 | Вилка |
| FB-14 | S2 | 1 | Розетка |
| WF-2 | S3 | 1 | Вилка |
| PLD60R | SL1 | 1 | Вилка |
| Колодка РС40-8 |  | 1 | Под D1 |
| PC8-8 |  | 1 | Под D4 |
| Плата печатная St007.01.01 |  | 1 |  |

-55-

-56-

-57-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕДИНЁННОГО ПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА St007.01.

-58-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ St007.02.

| Тип | Обозначение | Количество | Примеч |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы |  |  |  |
| ИЖЦ-74 | LCD1…LCD3 | 3 |  |
| Разъём PLD60S | SL1 | 1 | Вилка |
| Плата печатная St007.02.01 |  | 1 |  |

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОКЕ ИНДИКАЦИИ St007.02.

-59-

St007.02 Э3

-60-

СОЕДИНЕНИЯ ОТ РАЗЪЁМА IDC-10 ПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА St007.01 (кабель Аа6.644.027) (A10).

| Контакты элементов | Разветвления | Шлейф RC-10 | Контакт разъёма IDC-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конт.3 HU-3 усилит. | L=120мм | L=220мм | 1 |
| Конт.2 HU-3 усилит. | L=120мм | L=220мм | 2 |
| Конт.1 HU-3 усилит. | L=120мм | L=220мм | 3 |
| Лепесток, корпус | L=150мм | L=220мм | 4 |
| +адаптера от предохр. | L=150мм | L=220мм | 5 |
| Тумблер | L=190мм | L=220мм | 6 |
| Тумблер | L=190мм | L=220мм | 7 |
| +аккумулятора | L=350мм | L=220мм | 8 |
| (интерфейс) |  | L=220мм | 9 |
| (интерфейс) |  | L=220мм | 10 |

КАБЕЛЬ Аа6.644.028 (026) (А9)                                                                    (блок процессорный – блок индикации)

Розетка IDC-60S              Шлейф RC-60                         Розетка IDC-60S

Контакт 1 --------------------------------------------------------------------Контакт 1

Контакт 2---------------------------------------------------------------------Контакт 2

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Контакт 59-------------------------------------------------------------------Контакт 59

Контакт 60-------------------------------------------------------------------Контакт 60

Длина шлейфа для кабеля Аа6.644.028 (ВР4149-03, -07БРА) 520мм.

Длина шлейфа для кабеля Аа6.644.026 (ВР4149-01БРА) 1150мм. Кабель продет в стойку.

-61-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St100.01

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1,A2 | 2 |  |
| Транзисторы |  |  |  |
| КТ3107А | VT2 | 1 |  |
| KT3102A | VT3 | 1 |  |
| Диод КД521А | VD1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 10кОм | R1 | 1 |  |
| 0,125 2,4кОм | R2,R3,R7 | 3 |  |
| 0,125 100Ом | R4 | 1 |  |
| 0,125 100кОм | R6,R9 | 2 |  |
| 0,125 2,4кОм | R7 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 |  |
| 0,125 620Ом | R10 | 1 |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 |  |
| Плата печатная St100.01.01 |  | 1 |  |

-62-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНТЕРФЕЙСНОГО St100.01.

-63-

СХЕМА КЛАВИАТУРЫ «ЛИДЕР_УНИВЕРСАЛ»

Аа6.065.007Э3.

-64-

Содержание.

Введение_______________________________________________2

1.Описание конструкции и принцип действия________________3

2.Модификации весов____________________________________9

3.Организация ремонта___________________________________11

4.Инструкция по градуировке и настройке___________________15

5.Схемы блоков на весы__________________________________19

Перечни элементов и схемы блоков на весы                                              ВР4149-02,-06,-10,-11____________________________________21

Перечни элементов и схемы блоков на весы ВР4149-12,-13БР__47

Перечни элементов и схемы блоков на весы                                              ВР4149-01,03,07БРА_____________________________________53

# Text boxes

A1

ПСВВ

A2

Кл

A3 Ус

X1

X2

A4   X2             X6

X3    ПБ           X1

X4        X5

A5         X1

БИ

A6     2

Инт  3

X1    4

5 GND

3 TxD

2 RxD

A7      1

Тр      2

12

А6      S1

ВШК

Инт   S2

X1

Блок-схема St001 весов ВР4149-02, -06, -10, -11.

A8

X2

A9

A10

F1,F2

<0,25A>>

X1

<220B>

S2

<ГРАД.>

S1

D1

D2

HL1(HL2)

1,2  5……………17                                     31………..43  46,47

HL3(HL4)

1,2  5……………17                                     31………..43  46,47

10

1

D1

D2

HL1(HL2)

1                                                                                                27

HL3(HL4)

1                                                                                               27

10

1

2● 4● 6● 8● 10●

1● 3● 5● 7●  9●

D1

D2

HL1(HL2)

1                                                                                         27

HL3(HL4)

1                                                                                         27

24

1

D3

D5

D4

D6

D1

D2

L1(L3)

1                                                                                         27

L2(L4)

1                                                                                         27

D3

D5

D4

D6

RR1

RR2

RR3

RR4

24

●

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

●

1

1                                  9

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

Х1

«220В»

S1

«СЕТЬ»

F1,F2

«0,25А»

A1

ПСВВ

А3  Ус

Х1         Х2

А2

Кл

А4                           Х1

Х2

Х3

А5    Х1

Инт.

А6    Тр

1    2    12

А7

S2

«ГРАД.»

S1

«ВКЛ»

220В

А1  Кл

А2    S2

ПБ        S1

SL1    S3

SL1

A3    БИ

A4   Инт.

Х1

А5   Ус

Х2   Х1

А6

ПСВВ

А7

БП

А8   +       -

Аккумул.

+

-

А9

А10

F1 «1А»

Х1

S2

«ГРАД»

LCD3

LCD2

LCD1

VD9

VD8

DD1

LCD3

LCD1

LCD2

SL1