Руководство по ремонту весов

типа ВР4149

BS11 на ЧИП процессоре ATmega162.

Тамбов

2007

-2-

# ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВР4149-02(БР), -06(БР), -10(БР), -11(БР), -15-СЧ со счётным режимом.

Это современные весы, построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТmega162 на процессорных блоках BS11.

Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретности;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- индикация массы тары;

- выборка массы тары в весах с НПВ 15 кг и компенсация массы тары в весах с НПВ   6 кг;

- память цен продуктов (28 ячеек);

- звуковая сигнализация при работе с клавиатурой весов и при переключении режимов работ;

- интерфейсная связь с компьютером;

- сигнализация перегрузки:

- сигнализация переполнения стоимости;

- счётный режим для определения количества однотипных товаров;

- суммирование стоимости покупок;

- штучный режим для подсчёта стоимости нескольких штучных товаров с возможностью суммирования этой стоимости со стоимостью весовых товаров.

Весы ВР4149-02, -06, -10, -11(БР) выпускались на процессорных блоках St 001.01 и небольшими партиями с процессорным блоком St010.01. Весы ВР4149-15 выпускались на процессорном блоке St010.01.  При ремонте этих весов необходимо пользоваться руководством по ремонту весов ВР4149  St001 или St010.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- процессорный блок (ПБ);

- блок индикации (БИ);

- трансформатор (Тр);

- клавиатура (Кл).

1.3.   ПСВВ, ПБ и трансформатор расположены внутри корпуса весов. БИ расположен на стойке весов.

1.4.   Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в ячейке памяти микропроцессора при градуировке, с выдачей результата на табло индикации.

1.5.   Процессорный блок ВS11 включает устройство питания, схему самовозбуждения и усиления, схему интерфейса и процессорное устройство.

1.5.1. Устройство питания вырабатывает набор напряжений, необходимых для функционирования весов.

Для питания микросхем выдаётся стабилизированное напряжение 5 В, 100 мА (V1, D2, C9, C11).

Анодное напряжение индикаторов формируется выпрямителем 40 В, 50 мА (V2, C10, R12, R13). С выхода выпрямительного моста через V3, R11 снимается также напряжение для подпора средней точки обмоток  трансформатора, питающих накалы индикаторных ламп.

Накал индикаторов осуществляется переменным напряжением 2,5 В, 300мА (две обмотки со средней точкой).

1.5.2. Процессорное устройство выполнено на микропроцессоре АТmega162. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, он управляет функционированием остальных элементов.

Оперативное запоминающее устройство является составной частью микропроцессора. В нём хранится градуировочная характеристика и цены: до 28 цен режима взвешивания, до 32 цен штучного режима и до 28 цен счётного режима, задаваемые продавцом. Микропроцессор обеспечивает многократную  перезапись хранящихся в нём данных.

Опорную частоту 11,0592 мГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах BQ1, С17, С18.

Опрос  клавиатуры осуществляется непосредственно с порта микропроцессора.

1.5.3. Схема самовозбуждения, собранная на микросхеме LM324, возбуждает колебания «струны» чувствительного элемента датчика на его резонансной частоте, а также усиливает и формирует сигнал от капсюля ПСВВ.

1.5.4. Интерфейсная схема выполнена на микросхеме MАX202 и служит для согласования процессорного блока весов с портом компьютера. Интерфейсная связь реализована через интерфейсный стандарт RS232.

-4-

1.6. Блок индикации весов ВР4149-02, -06 и весов ВР4149-10, -11 абсолютно одинаков по схеме и отличается только формой корпуса. Блок индикации отображает информацию на 4-х люминесцентных индикаторах типа 13LT-08G«Futaba».  Индикаторы типа «Futaba» обладают высокими качествами свечения. Индикаторы работают в динамическом режиме. Сканирование анодов индикаторов осуществляется через два контроллера UCN5812EPF.

Блок индикации соединён с процессорным блоком десятипроводным шлейфом. На верхних индикаторах отображается информация о массе груза (или количестве в счётном режиме) и о его стоимости. На нижнем индикаторе – о цене за 1 кг и о массе введённой тары. Кроме того на верхних индикаторах отображается специальная информация для различных режимов работы:

-«ПР» - режим программирования цены;

-«ПС» - промежуточная стоимость  в режиме суммирования;

-«ОС» - окончательная стоимость просуммированных товаров;

-«Ш» - суммирование стоимости штучных товаров;

-«м» (на верхнем индикаторе)  - сигнал о том, что сумматор не пуст;

-«м» (на нижнем индикаторе) – весы в счётном режиме;

-«CL» - калибровка счётного режима.

1.7. Клавиатура ТВ-1 весов ВР4149-02, -06, -10, -11 одинакова. Она содержит 48 кнопок.

Кнопки «0...9» служат для ввода цены товара.

Кнопка «С» обнуляет цену продукта. В режиме суммирования после вывода окончательной стоимости обнуляет сумматор.

Кнопка «Т» предназначена для выборки (компенсации) массы тары.

Кнопки «1...28» соответствуют 28-и ячейкам памяти для записи цен товаров.

Кнопки «29…32» служат для калибровки весов в счётном режиме и вывода весов в счётный режим.

Кнопка «ПР» для входа в режим программирования цены или градуировки.

Кнопка «П+» для суммирования стоимости товаров.

Кнопка «ШТ» для перевода весов в штучный режим для ввода количества и стоимости штучного товара для последующего их суммирования.

Кнопка «ИТОГ» выводит на индикатор окончательную стоимость просуммированных товаров. В интерфейсных весах  выдаёт данные о весе, цене и стоимости на компьютер.

1.8. Трансформатор ТП135-Л054 установлен в весах ВР4149-02, -06, -10, -11(БР).

Он имеет вторичные обмотки для питания стабилизатора 5 В, выпрямителя 40 В, две обмотки по 2,5 В со средней точкой для питания накалов индикаторов.

На первых партиях таких весов был трансформатор ТП115-Л054 или трансформатор собственного производства 4У5.700.041.

1.8.1. Обмоточные данные трансформаторов одинаковы.

Обмотка 1. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 2860. Номера выводов -1-5 (1-2 для 041). Напряжение 220 В.

Обмотка экранная. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 130. Номер вывода -12. Только для 041 трансформатора.

Обмотка 3. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 560. Номера выводов -11-12 (7-8). Напряжение х.х. 38 ±2В.

Обмотка 2. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,28. Число витков – 130. Номера выводов – 13-14 (5-6). Напряжение х.х. 9,7 ±0,5В.

-5-

Обмотка 4 и 5. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,5. Число витков – 2х37 с общей средней точкой. Номера выводов – 7-8(общий)-9 (9-10 (общий) – 11). Напряжение х.х. 2х2,5±0,2 В.

1.8.2. Соответствие выводов трансформатора контактам разъёма    HU-8.

Вывод 13 -----------Контакт 1 разъёма

Вывод 14----------- Контакт 7 разъёма

Вывод 11----------- Контакт 2 разъёма

Вывод 12----------- Контакт 6 разъёма

Вывод 7------------ Контакт 3 разъёма

Вывод 8------------ Контакт 4 разъёма

Вывод 9------------ Контакт 5 разъёма

ВНИМАНИЕ! Контакты на трансформаторах ПТ115-Л054 отмаркированы в обратной последовательности.

1.9. В данных весах устанавливаются ПСВВ одного типа на основе серийного элемента чувствительного Аа6.655.027. ПСВВ имеют номера: Аа5.127.060 для ВР4149-10, -11 и Аа5.127.060-01 для ВР4149-02, -06.

1.10. Протокол интерфейсного обмена весов ВР4149-02, -06, -10, -11.

1.10.1. Параметры обмена:

-скорости -  4800, 9600, 19200 ,28800, 38400, 57600, 115200  бит/сек;

-количество информационных бит – 8;

-контроль чётности – чётность;

-стоп-бит – 1;

-пауза между байтами – 0,1...1 сек.

1.10.2. Описание протокола.

1.10.2.1. Обмен инициируется внешним устройством (ВУ):

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «ТАРА».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5+Р>       - 6 байт стоимости + «Р» признак режима (Р=0 в весовом режиме и Р=80h в счётном и штучном режимах).

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                    <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                       <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                             <0> <0> <0> <0> <0> <0><P>                        - 6 байт нулевой стоимости + «Р» признак режима (Р=0 в весовом режиме и Р=80h в счётном и штучном режимах)..

1.10.2.2.  Передача информации на ВУ по инициативе весов.

Нажатие на весах клавиши «ИТОГ» в режиме взвешивания или «П+» при суммировании стоимости, при наличии успокоения весов (в режиме взвешивания) и показаний цены и стоимости инициирует передачу на ВУ посылку:

-6-

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5> - 6 байт массы,                                                             <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>               - 5 байт цены,                                                              <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5+P>      - 6 байт стоимости + «Р» признак режима (Р=0 в весовом режиме и Р=80h в счётном и штучном режимах).

1.11. Процессорные программы:

1.11.1. Данные весы выпускаются с программой «ВРV391».  В первой партии весов  была программа: «ВРV288». Программы аналогичные по работе весов. Основное отличие: весы с программой «ВРV288» имеют обычную градуировку, а весы с программой «ВРV391» имеют обычную градуировку и градуировку по 4 реперным точкам. Первая небольшая партия весов была выпущена с программой «v2.7…».

1.11.2. Программы при градуировке имеют переключение на НПВ=6кг и на НПВ=15кг, а так же на разные дискретности.

1.11.3. Эти программы одинаковы как для интерфейсных весов, так и для неинтерфейсных.

1.12. Некоторые особенности работы весов с программой ВРV288.

1.12.1. Включение и настройка  весов.

Включить весы выключателем. В выключателе должен загореться светодиод. На индикаторах высвечивается сначала: вверху - тип программы справа нули, внизу – тип шкалы весов (НПВ и дискретность). Затем короткий тест из цифр (0, 1, 2,4,8) и следом опрос датчика (вверху перебор цифр 0,001…0,010). Следом высвечивается контрольная точка  и весы переходят в режим взвешивания (нули на месте высвечивания массы, тары и цены).

Для изменения параметров интерфейса и положения десятичной запятой в значении цены и стоимости надо войти в режим настройки, включив весы с нажатой кнопкой «Итог». При этом загорается «НАСТР» и затем параметры весов: вверху - тип интерфейсного протокола и нули с указанием положения десятичной запятой; внизу – скорость интерфейса и шкала весов (НПВ и дискретность через запятую). Настроить параметры:

- Кнопкой «Итог» перебором меняется положение десятичной запятой цены и стоимости.

- Кнопкой «Шт» изменяется тип протокола (по умолчанию установить «Р5»).

- Кнопкой «С» изменяется скорость обмена (по умолчанию установить «4800»).

- При необходимости установки начальных данных в ячейках памяти нажать кнопку «32».

- Кнопкой «Пр» установки запоминаются, и весы переходят в режим взвешивания.             (Проходит тест, и выводятся нулевые показания режима взвешивания.)

Выключение весов производится выключателем. Светодиод в выключателе и табло индикаторов погаснет.

1.12.2. Режим взвешивания.

При включении весы находятся в режиме взвешивания.

Тара вводится кнопкой «Т» и высвечивается на табло «ТАРА».

Для фасовки можно после установки тары ввести её дважды нажав «Т» (значение тары на табло «ТАРА» уйдёт в нули) и затем, укладывая в тару порцию товара весом менее значения разрешенной тары, ввести этот товар в тару двойным нажатием на «Т», и так далее. При этом на табло «ТАРА» после первого нажатия кнопки «Т» высвечивается полное значение накопленной тары. На это значение уменьшится реальное взвешивание.

Цена может быть введена с цифровой клавиатуры и из 28 ячеек памяти. При этом, сняв с весов товар и уложив новый, не обязательно сбрасывать цену кнопкой «С», а можно сразу набирать новую цену (старая цена сбросится автоматически).

-7-

Для программирования цен в 28 ячеек необходимо на цифровой клавиатуре набрать нужную цену. Нажать «Пр» (на верхнем индикаторе горит «ПР») и нажать на клавиатуре номер соответствующей ячейки. Цена запомнится в этой ячейке.

Возможно суммирование стоимости нескольких покупок. Для этого, получив стоимость покупки, нажать «П+». При этом на верхнем индикаторе высвечивается «м» (включен режим суммирования), «ПС» (промежуточная сумма) и стоимость покупки.

Снять с весов груз, нажать «С» и установить новый. Получив новую стоимость вновь нажать «П+». Сняв последнюю покупку, нажать «Итог». На индикаторе «ОС» (общая сумма) и цифры суммы. Сброс памяти сумматора кнопкой «С».

Можно суммировать стоимости весовых, штучных товаров и штучных в счетном режиме как раздельно, так и вместе. При этом руководствоваться описанием работы каждого режима. Если при этом несколько раз вводилась тара, то при выходе из режима суммирования необходимо обнулить тару, нажав «Т», а также отключить режим (счётный или штучный), если он был включен.

1.12.3. Штучный режим.

Вход в штучный режим и выход кнопкой «Шт». На верхнем индикаторе высвечивается «LU» (Ш, штуки).

В штучном режиме можно получить стоимость до 10000 штук конкретного штучного товара.

Цену можно получить из 32 ячеек или набрав с цифровой клавиатуры.

Цены в ячейках штучного режима не соответствуют ценам весового режима. Для их программирования весы перевести в штучный режим кнопкой «Шт». На цифровой клавиатуре набрать цену. Её значение высветится на табло «Шт» без запятой. Нажать «Пр» и номер ячейки. Значение цены запомнится.

Набрать цену с цифровой клавиатуры можно двумя способами: набрать цену в режиме взвешивания и перевести весы в штучный режим. Если весы уже в штучном режиме, то набранная в штучном режиме цена высветится  на табло «ШТ». Нажать «Т» и цена перейдёт на табло цены. Ввести количество и получим сумму.

В режиме суммирования нажать на «Шт», на табло «ШТ» высветится 5 нулей. Набрать цену, как указано выше, нажать «Т» и ввести количество.

1.12.4. Режим счета количества товара (счетный режим).

Для осуществления счёта количества однотипных товаров необходимо ввести калибровочные данные. Их можно ввести взвешиванием и из 28 ячеек памяти.

Для ввода калибровочных данных методом взвешивания необходимо нажать в режиме взвешивания кнопку «29» (КАЛИБР). На табло «СТОИМОСТЬ» высветится «CL» (калибровка). Если на табло «ТАРА» высветится какой-либо ранее введённый вес, то кнопкой «30» (ВЕС) обнулить его. Положить на платформу весов N штук товара (N=10…99 штук).

Количество деталей для калибровки зависит от веса 1 детали. Если вес одной детали на порядок выше дискретности весов, то можно взять  партию из 10…20 деталей, если вес одной детали в 3…5 раз выше дискретности, то партию надо увеличить до50…80 деталей. Если вес одной детали сравним с дискретностью, то необходимо считать детали парами, а партию деталей увеличить до 90…99 пар.

Нажать на кнопку «30» (ВЕС). На табло «ТАРА» отразится значение калибруемого веса (оно может отличаться на дискретность от веса на табло «МАССА»). Ввести с цифровой клавиатуры количество калибруемых деталей. Оно отразится на табло «ЦЕНА». Нажать на кнопку «31» (КОЛИЧ.). Количество отразится на табло «ШТ».  Далее можно ввести цену за 1 штуку (можно и не вводить) и ввести эти данные в какую-либо ячейку, нажав «Пр» и номер ячейки.

-8-

Можно не вводить данные в ячейку, а перевести весы в режим счёта кнопкой «32» (СЧЕТ) и получать количество и стоимость партий данных деталей. При входе весов в счётный режим на нижнем индикаторе высвечивается «м».

Если требуется считать детали, калибровочные данные на которые имеются в ячейках, то перевести весы в режим счета кнопкой «32» (СЧЕТ), нажать кнопку нужной ячейки и укладывать партии деталей. На табло «МАССА» высвечивается количество деталей, а при наличии цены, высвечивается и стоимость.

Тару можно ввести в режиме взвешивания перед входом в счётный режим, но можно и оперативно в счётном режиме. Для этого при введённых калибровочных данных установить на весы тару и нажать «Т». На табло «ТАРА» высветится вес этой тары.

В тару укладывать детали и считывать данные.

1.12.5. Назначение кнопок 29…32 клавиатуры в разных режимах.

| Номер кнопки | Счетный режим | Режим взвешивания | Штучный Режим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название кнопки | Назначение кнопки |  |  |
| 29 | КАЛИБР. | Вход в режим калибровки | - | Ячейка памяти 29 |
| 30 | ВЕС | Фиксация калибруемого веса | - | Ячейка памяти 30 |
| 31 | КОЛИЧ. | Фиксация количества деталей зафиксированного калибруемого веса | - | Ячейка памяти 31 |
| 32 | СЧЕТ | Вход в счётный режим и выход из него | - | Ячейка памяти 32 |

1.12.6. Следует помнить, что в весах можно запомнить 28 цен весовых товаров + 32 цены штучных товаров + 28 калибровок с ценами для счётных товаров.

1.12.7. Внимание! В программе «ВРV288» (и более ранних) была обнаружена ошибка. После включения весов в результате нагрева  датчика неправильно обрабатывался автоноль. Практически ошибка проявлялась при введении тары после прогрева весов (минут 40 и более). При введении тары на табло «МАССА» оставались накопленные в результате прогрева датчика граммы. При работе весов в помещении с высокой температурой этот дефект может не проявиться (или слабо проявиться). Весы следует перезапустить.

Ошибки первых программ устранены в версии «ВРv390» и затем в «ВРv391» . В весах с первыми версиями программ желательно произвести перезапись процессорной программы на «ВРv391» (Смотри в разделе 3).

1.13. Некоторые особенности работы весов с программой ВРV391.

1.13.1. Включение и настройка  весов.

- Включить весы выключателем. В выключателе должен загореться светодиод. На индикаторах высвечивается сначала: вверху - тип программы справа нули, внизу – тип шкалы весов (НПВ и дискретность). Затем короткий тест из цифр (0,1,2,4,8) и следом опрос датчика (вверху перебор цифр 0,001…0,010). Следом высвечивается контрольная точка  и весы переходят в режим взвешивания (нули на месте высвечивания массы, тары и цены).

- Для изменения параметров интерфейса и положения десятичной запятой в значении цены и стоимости надо войти в режим настройки, включив весы с нажатой кнопкой «Итог». При этом загорается «НАСТР» и затем параметры весов: вверху - тип интерфейсного протокола и нули с указанием положения десятичной запятой; внизу – скорость интерфейса и шкала весов (НПВ и дискретность через запятую). Настроить параметры:

-9-

- Кнопкой «Итог» перебором меняется положение десятичной запятой цены и стоимости.

- Кнопкой «Шт» изменяется тип протокола (по умолчанию установить «Р5»).

- Кнопкой «С» изменяется скорость обмена (по умолчанию установить «4800»).

- При необходимости установки начальных данных в ячейках памяти нажать кнопку «32».

- Кнопкой «Пр» установки запоминаются, и весы переходят в режим взвешивания.             Проходит тест, и выводятся нулевые показания режима взвешивания.

- Выключение весов производится выключателем. Светодиод в выключателе и табло индикаторов погаснет.

1.13.2. Режим взвешивания.

- При включении весы находятся в режиме взвешивания.

- Тара вводится кнопкой «Т» и высвечивается на табло «ТАРА». Для весов с НПВ=15 кг максимальное значение выборки массы тары 1,5кг. Для весов с НПВ=6 кг максимальное значение компенсации массы тары 0,6 кг.

Для фасовки можно после установки тары ввести её дважды, нажав «Т» (значение тары на табло «ТАРА» уйдёт в нули) и затем, укладывая в тару порцию товара весом менее значения разрешенной тары, ввести этот товар в тару двойным нажатием на «Т», и так далее. При этом на табло «ТАРА» после первого нажатия кнопки «Т» высвечивается полное значение накопленной тары. На это значение уменьшится реальное взвешивание.

- Цена может быть введена с цифровой клавиатуры и из 28 ячеек памяти. При этом, сняв с весов товар и уложив новый, не обязательно сбрасывать цену кнопкой «С», а можно сразу набирать новую цену (старая цена сбросится автоматически).

- Для программирования цен в 28 ячеек необходимо на цифровой клавиатуре набрать нужную цену. Нажать «Пр» (на верхнем индикаторе горит «ПР») и нажать на клавиатуре номер соответствующей ячейки. Цена запомнится в этой ячейке.

- Возможно суммирование стоимости нескольких покупок. Для этого, получив стоимость покупки, нажать «П+». При этом на верхнем индикаторе высвечивается «м» (включен режим суммирования), «ПС» (промежуточная сумма) и стоимость покупки. Снять с весов груз, нажать «С» и установить новый. Получив новую стоимость вновь нажать «П+». Сняв последнюю покупку, нажать «Итог». На индикаторе «ОС» (общая сумма) и цифры суммы. Сброс памяти сумматора кнопкой «С».

В режиме суммирования стоимости можно производить фасовку нескольких разных товаров (весом каждый не более разрешённой для данных весов тары) в одну тару, не снимая упаковку с весов. Для этого после получения промежуточной суммы дважды нажать на кнопку «Т».

Можно суммировать стоимости весовых, штучных товаров и штучных в счетном режиме как раздельно, так и вместе. При этом руководствоваться описанием работы каждого режима. Если при этом многократно вводилась тара, то при выходе из режима суммирования необходимо обнулить тару и отключить режимы (счётный или штучный).

1.13.3. Штучный режим.

- Вход в штучный режим и выход кнопкой «Шт». На верхнем индикаторе высвечивается «LU» (Ш, штуки).

В штучном режиме можно получить стоимость до 10000 штук конкретного штучного товара.

- Цену можно получить из 28 ячеек или набрав с цифровой клавиатуры.

Цены в ячейках штучного режима не соответствуют ценам весового режима. Для их программирования весы перевести в штучный режим кнопкой «Шт». На цифровой клавиатуре набрать цену. Её значение высветится на табло «Шт» без запятой. Нажать «Пр» и номер ячейки. Значение цены запомнится.

-10-

- Набрать цену с цифровой клавиатуры можно двумя способами: набрать цену в режиме взвешивания и перевести весы в штучный режим. Если весы уже в штучном режиме, то набранная в штучном режиме цена высветится  на табло «ШТ». Нажать «Т» и цена перейдёт на табло цены. Ввести количество и получим сумму.

- В режиме суммирования нажать на «Шт», на табло «ШТ» высветится 5 нулей. Аналогично п.4.3. набрать цену, нажать «Т» и ввести количество.

1.13.4. Режим счета количества товара (счетный режим).

- Для осуществления счёта количества однотипных товаров необходимо ввести калибровочные данные. Их можно ввести взвешиванием и из 28 ячеек памяти.

- Для ввода калибровочных данных методом взвешивания необходимо нажать в режиме взвешивания кнопку «КАЛИБР» (29). На табло «СТОИМОСТЬ» высветится «CL» (калибровка). Если на табло «ТАРА» высветится какой-либо ранее введённый вес, то кнопкой «ВЕС» (30) обнулить его.

Положить на платформу весов N штук товара (N=10…99 штук).

Количество деталей для калибровки зависит от веса 1 детали. Если вес одной детали на порядок выше дискретности весов, то можно взять  партию из 10…20 деталей, если вес одной детали в 3…5 раз выше дискретности, то партию надо увеличить до50…80 деталей. Если вес одной детали сравним с дискретностью, то необходимо считать детали парами, а партию деталей увеличить до 90…99 пар.

Нажать на кнопку «ВЕС» (30). На табло «ТАРА» отразится значение калибруемого веса (оно может отличаться на дискретность от веса на табло «МАССА»).

Ввести с цифровой клавиатуры количество калибруемых деталей. Оно отразится на табло «ЦЕНА». Нажать на кнопку «КОЛ» (31). Количество отразится на табло «ШТ».

Далее можно ввести цену за 1 деталь(можно и не вводить) и ввести эти данные в какую-либо ячейку, нажав «Пр» и номер ячейки.

Можно не вводить данные в ячейку, а перевести весы в режим счёта кнопкой «СЧЕТ» (32) и получать количество и стоимость партий данных деталей. При входе весов в счётный режим на нижнем индикаторе высвечивается «м».

- Если требуется считать детали, калибровочные данные на которые имеются в ячейках, то перевести весы в режим счета кнопкой «СЧЕТ» (32), нажать кнопку нужной ячейки и укладывать партии деталей. На табло «МАССА» высвечивается количество деталей, а при наличии цены, высвечивается и стоимость.

- Тару можно ввести в режиме взвешивания перед входом в счётный режим, но можно и оперативно в счётном режиме. Для этого при введённых калибровочных данных установить на весы тару и нажать «Т». На табло «ТАРА» высветится вес этой тары. В тару укладывать детали и считывать данные.

1.13.5. Назначение кнопок 29…32 клавиатуры в счётном режиме.

| № кнопки | Название кнопки | Назначение кнопки |
| --- | --- | --- |
| 29 | КАЛИБР. | Вход в режим калибровки |
| 30 | ВЕС | Фиксация калибруемого веса |
| 31 | КОЛИЧ. | Ввод количества деталей зафиксированного калибруемого веса |
| 32 | СЧЕТ | Вход в счётный режим и выход из него |

1.13.6. Следует помнить, что в весах можно запомнить 28 цен весовых товаров + 28 цен штучных товаров + 28 калибровок с ценами для счётных товаров.

1.13.7. В весах есть возможность подсчёта сдачи. Для этого после получения стоимости покупки (или общей стоимости при суммировании) нажать «ИТОГ», затем «29». Товар можно снять, на табло высвечивается масса и стоимость. Ввести сумму полученных денег, эта сумма отразится на табло «ЦЕНА». На табло «ТАРА» отобразится сумма сдачи. Для выхода из режима сдачи нажать «ИТОГ» и затем «С». Весы обнулятся.

-11-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы данной серии изготавливаются с НПВ 6 кг и 15 кг.  Весы с НПВ 6 кг – ВР4149-02 , -10.  Весы с НПВ 15 кг – ВР4149-06, -11, -15.

2.2. Весы, в  обозначении которых есть  БР, не имеют интерфейсного разъёма на корпусе весов.

2.3. Весы в 2007 году выпускались с двумя аналогичными программами: «ВРV288» и «ВРV388».

Первые крупные партии весов выпускались с программой «ВРV271» и «ВРV281».  Программы аналогичные. После их усовершенствования появилась программа «ВРV282» и затем  «ВРV288», где были устранены некорректности в работе тары 6-ти килограммовой версии и усовершенствован протокол интерфейсного обмена. Современная программа «ВРv391».

2.4. Датчики (ПСВВ) во всех весах данной серии одинаковы.

2.4.1. С 2005 года налажен выпуск ПСВВ со специально выставленными упорами, которые предохраняют датчик от перегруза и ударов. Для весов ВР4149-10, -11 выпускаются ПСВВ Аа5.127.060. Для весов ВР4149-02, -06 выпускаются ПСВВ Аа5.127.060-01. В этих исполнениях собственно датчик (упругий элемент) одинаков, а различаются они только деталями для установки крестовины.

2.4.2. В указанных ПСВВ необходимо проверить установку предохранительного упора. В весах с НПВ 6 кг зазор упора должен быть 0,3мм. Зазор должен выбраться при установке гири 10 кг. В весах с НПВ 15 кг зазор упора должен быть 0,5мм и он должен выбраться при установке гири 20 кг.

2.5. Весы ВР4149 на процессорном блоке BS11-04 начали серийно выпускать во втором полугодии 2007 года. Первая партия таких весов была выпущена с отдельным блоком самовозбуждения на ЧИП - элементах Г03-02.

2.6. Блоки индикации весов Вр4159-02, -06, -10, -11, -15 выпускаются блоками индикации BS21-00 (St004.01) (c индикатором «FUTABA» и двумя контроллерами UCN5812EPF).

-12-

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, клавиатуры, трансформатора, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь ввиду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёмах. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

-универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 мГц,

-тестер, позволяющий мерить сопротивление, напряжение и ток,

-блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током до     1 А,

-набор аттестованных гирь 4-го разряда от 0,5 до 16 кг,

-стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы ВР4149 в заведомо рабочем состоянии.

3.4. Ремонт блока процессорного ВS11-04.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, то есть проверить правильность работы трансформатора, диодных мостов, конденсаторов, стабилизатора.

3.4.2. Измерить напряжение 5 В на выводах 6, 17, 38 и 16, 28, 39 микропроцессора. Если напряжение выходит из диапазона ±0,3 В или имеет пульсации более   0,5 В необходимо отыскать неисправность по цепи питания 5 В.

Проконтролировать переменное напряжение 8...12 В на выходе трансформатора (контакты 1 и 7 разъёма питания).

Проконтролировать выпрямленное напряжение 10...15 В на входе КР142ЕН5А (7805С) и стабилизированное напряжение 5 В на выходе.

Прозвонить цепи стабильного напряжения 5 В на отсутствие коротких замыканий или обнаружения сгоревших микросхем.

После устранения неисправностей проверить правильность питания 5 В.

3.4.3. Проконтролировать постоянное напряжение 35 В питания анодов ламп. Измерить переменное напряжение 40 В на контактах 2, 6 питающего разъёма. Проверить выпрямленное напряжение 40 В на выходе диодного моста (конденсаторе С10) и на резисторе R12. Резистор R13 выполняет роль предохранителя.

Необходимо иметь в ввиду, что после отключения питания на конденсаторе С10 долго сохраняется напряжение.

3.4.4. Проконтролировать переменное напряжение 5 В между контактами 1, 2

наХ7.

3.4.5. В интерфейсных весах проконтролировать напряжение питания микросхемы D3.

3.4.6. На выводах 14, 15 микропроцессора должна быть опорная частота   11059 МГц;

-13-

3.5. Подключить блок индикации и убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть замыкание внутри баллона индикатора, нарушение контакта в разъёме, выход из строя контроллера.

3.6. Проверить работу схемы самовозбуждения (усилителя). Для этого:

Проверить сопротивление капсюлей в ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3...0,5мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары  между усилителем и капсюлями должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён.

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук. Проконтролировать частоту датчика  на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов  частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При отсутствии реакции весов на груз возможен выход из строя LM324N.

3.7. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо клавиш, то виновата или сама клавиатура (можно по схеме омметром проверить срабатывание этих клавиш) или микросхема процессора (D4).

3.8. Отсутствие звукового сигнала может быть вызвано дефектом VT4 или самого микродинамика.

3.9. Требования к подключению весов в сеть 220В.

3.9.1. При наличии сбоев программы, градуировки весов, сгоранию

предохранителей необходимо обратить внимание, как включаются весы

у потребителя.

3.9.2. Весы должны включаться в сеть 220В через трёхполюсную розетку

с обязательным проводом заземления на заземляющим контакте розетки.

3.9.3. В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих

помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты,

микроволновые печи и т. д.).

3.9.4. Весы не включать в сеть большой мощности.

3.9.5. При невозможности выполнить все требования по подключению весов у

потребителя, рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в

магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

3.10. Таблица возможных неисправностей.

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы на горят | ПСВВ не свистит Накал не горит | Предохранитель Тумблер Обрыв в цепи 220 В |
|  | ПСВВ свистит Накал не горит | Обрыв в цепи накала |
|  | ПСВВ не свистит Нить накала горит | Дефект стабилизатора Обрыв в цепи 5 В |
|  | ПСВВ свистит Нить накала горит | Обрыв управления индикации Дефект процессора, БИ |
| На индикаторе неразборчивая информация | На фоне подсветки угадывается правильная информация | Дефект процессора, управления индикацией |

-14-

Продолжение таблицы неисправностей.

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
|  | Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | На клавиатуру не реагирует | Дефект процессора, контроллеров |
| На индикаторах искаженные цифры |  | Дефект индикаторов, микросхем БИ |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки или ряды | Дефект клавиатуры или процессора |
| Нет звукового сигнала |  | Дефект транзистора, динамика |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит Работает перегруз | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
| Погрешность показаний несколько выходит за допуск |  | Дефект ПСВВ, не зафиксирован упор ПСВВ. Переградуировка |

3.11. Перезапись программ первых версий (2.88, 2.7…) на «ВРv391».

Для перезаписи необходимо переписать программу «ВРv391» (ROM  или HEX файлы), имеющуюся на нашем сайте www.tves.com.ru  в разделе ПОДДЕРЖКА. Для перезаписи процессорных программ используется 7-ми контактный штыревой разъём  типа PLS-7. Для подключения процессорного блока к стандартному программатору изготовить переходник. Записанные в процессоре Fuse биты, необходимые для нормальной работы процессора сохраняются при перезаписи процессора.

Схема переходника для программирования:

Колодка программатора                                                         Колодка гнёздная на 7 контактов

(40 контактов, DIP)                                                                 к штыревой колодке PLS-7 блока

6 -------------------------------------------------------------------------------- 1   MOSI

7 -------------------------------------------------------------------------------- 2   MISO

8 -------------------------------------------------------------------------------- 3   SCK

4

40 ------------------------------------------------------------------------------ 5    Vcc_0

20 ------------------------------------------------------------------------------ 6    GND

9 --------------------------------------------------------------------------------7     ResIn

После перепрограммирования процессора  градуировка сохраняется.

В паспорт таких весов необходимо сделать вклейку «ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ВЕСАМИ ВР4149-11(10, 02, 06)». Этот документ так же размещён на нашем сайте в разделе «ПОДДЕРЖКА». Можно скопировать раздел 1.13 настоящего руководства.

-15-

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ И НАСТРОЙКЕ ВЕСОВ.

4.1. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок не ограничено.

4.2. Условия градуировки:

-в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

-температура 20±3˚С;

-атмосферное давление 750±20 мм. рт. ст.;

-весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3-х часов;

-изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

-на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации.

4.3. Для градуировки необходимо подготовить набор гирь IV разряда

ГОСТ 7328-82 для обеспечения нагружения весов в каждой реперной точке.

Реперные точки:

- для весов с НПВ 6 кг (полная градуировка):

0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 8 кг;

- для весов с НПВ 6 кг (короткая градуировка):

0 –  2 –  4 –  6 кг;

- для весов с НПВ 15 кг (полная градуировка):

0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 кг,

- для весов с НПВ 15 кг (короткая градуировка):

0 – 5 – 10 – 15 кг.

4.4. Режим градуировки для весов с программой ВРV390.

4.4.1. Вход в режим. Включить весы при нажатой кнопке градуировки.

При этом кратко индицируется номер версии процессорной программы, шкалы весов (НПВ и дискретность) и положение запятой в цене. Затем высвечивается «ГРАД» (градуировка).

4.4.2. Типы градуировок. Нажав на кнопку «Т» запускается программа градуировки по 4 реперным точкам. Нажав на кнопку «0» запускается полная программа градуировки.

Если градуировка производится для весов после длительной эксплуатации, то рекомендуется проводить полную градуировку.

После нажатия на «Т» или «0» весы перейдут в режим настройки, на табло высветится «НАСТР» (настройка) и затем конкретные данные настройки.

4.4.3. Настройка весов. Произвести настройку весов.

Высвечивается на верхнем индикаторе тип протокола интерфейсного обмена и нули с положением запятой цены и стоимости, на нижнем - значение скорости интерфейса и значение НПВ и дискретности через запятую.

- Шкала весов меняется последовательным перебором  (6,12; 6,2; 15,125; 15,25; 15,5), нажимая на кнопку «П+».

-  Кнопкой «Итог» перебором меняется положение десятичной запятой цены и стоимости.

- Кнопкой «Шт» изменяется тип протокола (по умолчанию установить «Р5»).

- Кнопкой «С» изменяется скорость обмена (по умолчанию установить «4800»).

- Для установки начальных данных в ячейках памяти (при необходимости) нажать кнопку «32».

Далее нажав на кнопку «Пр» запустить программу градуировки.

-16-

4.4.4. Градуировка. Высвечивается «У» (установка) и нули. Нажать «Т». Знак «У» меняется на «Г» (идёт градуировка). Затем высвечивается следующая реперная точка со знаком «У». Внизу слева высвечивается значение квадрата частоты. Нажать «Т». После записи первой ненулевой реперной точки высветится значение второй ненулевой реперной точки. При этом внизу справа при полной градуировке дополнительно будет высвечиваться значение разницы квадратов частот между соседними реперными точками. Значение этой разницы между следующими реперными точками должно равномерно уменьшаться.

При любой градуировке значение квадрата частоты должно равномерно увеличиваться.

4.4.5.  По окончанию градуировки высвечивается «ЕНО ГР», значение квадрата частоты последней реперной точки и значение последней разности.

4.4.6. Весы выключить и вновь включить. Проверить метрологию весов.

-17-

5.СХЕМЫ БЛОКОВ  НА  ВЕСЫ  ВР4149-02, -06, -10, -11(БР).

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков на весы ВР4149-02, -06, -10, -11, -15: ВS11-04, St004.01, Г03-02, клавиатура ТВ1, интерфейсные кабели, блочные схемы  весов.

5.2. Процессорный блок ВS11-04 имеет следующие модификации:

-ВS11-04 – со схемой интерфейса и схемой самовозбуждения,

-ВS11-04-01 – без схемы самовозбуждения в весах ВР4149-15 (ПИТЕР ЮБИЛЕЙНЫЙ).

5.3. Блок индикации BS21-00 (St004.01) с контроллерами и с индикаторами «FUTABA» для этих весов с исполнением     St004.01-01.

5.4. Блок самовозбуждения (усилитель) Г03-02 устанавливался на весы ВР4149-10, -11(«капля»). Он имеет исполнение Аа5.002.001 (с одним разъёмом на плате и разъёмом к процессорному блоку на проводах).

Этот блок или полностью аналогичный BS30-01(02) в модификации с двумя разъёмами устанавливается в современные весы ВР4149-15 (ПИТЕР ЮБИЛЕЙНЫЙ).

5.5. Клавиатура МГКП468157.016 (ТВ-1) применяется в весах ВР4149-02, -06,      -10, -11-СЧ и в ВР4149-15. Эта клавиатура применялась и в ранее выпускаемых весах на процессорном блоке St001.01.

5.6. Интерфейсный кабель в весах применяется стандартный - Аа6.644.004.

-18-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St001 ВЕСОВ ВР4149-02, -06, -10, -11-СЧ (БР).

| Блок | Обознач, | Тип весов |
| --- | --- | --- |
|  |  | -02, -06 | -02, -06БР | -10, -11 | -10, -11БР |
| ПСВВ Аа5.127.060 | А1 | - | - | 1 | 1 |
| Аа5.127.060-01 | А1 | 1 | 1 | - | - |
| Клавиатура ТВ-1 | А2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок самовозбуждения Аа5.002.001* | А3* | - | - | 1 | - |
| Блок процессорный ВS11-04 | А4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок индикации St004.01-01 | А5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трансформатор ТП135-Л054 | А7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель Аа6.644.004 | А8 | 1 | - | 1 | - |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вилка сетевая ВЦ-Ц-20-б-01-101-220 | Х1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вилка DB-9M | X2 | 1 | - | 1 | - |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

А3* блок в современных весах не используется.

Блок-схема весов ВР4149-02, -06, -10, -11-СЧ.

-19-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St010 ВЕСОВ ВР4149-14, -15.

| Блок | Обознач, | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.039 | А1 | 1 |
| Клавиатура Аа6.065.014 | А2 | 1 |
| Блок самовозбуждения BS30-01(02) | А3 | 1 |
| Блок процессорный BS11-04-01 | А4 | 1 |
| Блок индикации St004.01 | А5 | 1 |
| Трансформатор ТП135-Л054 | А7 | 1 |
| Кабель Аа6.644.004 | А8 | 1 |
| Аа6.644.044-01 | А9 | 1 |
| Аа6.644.046 | А10 | 1 |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 |
| Вилка DB-9M | X1 | 1 |
| Вилка сетевая ВЦ-Ц-20-б-01-101-220 | Х2 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |

Блок-схема весов ВР4149-14, -15-СЧ.

-20-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ BS11-04.

| Тип | Обозначение | BS11-04 | BS11-04-01 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |  |
| LM324SMD SO-14 | D1 | 1 | - |  |
| KP142EH5A | D2 | 1 | 1 | 7805CT |
| MAX202ESE (CSE) SO-16 | D3 | 1 | 1 |  |
| ATmega162-16AI | D4 | 1 | 1 |  |
| Мост выпр. W01M (1,5A 100B) | V1,V2 | 2 | 2 |  |
| Стабилитрон BZV55C8V2 | V3 | 1 | 1 |  |
| Транзистор BC858CLT1 | V4 | 1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| 1 мкФ 0805 | С1 | 1 | - |  |
| 0,1 мкФ 0805 | С2,С3 | 2 | - |  |
| 0,1 мкФ 0805 | С5…С8 | 4 | 4 |  |
| К50-35 25В 1000мкФ | С9 | 1 | 1 |  |
| SR470M63V (13x20) | С10 | 1 | 1 | «TREC» |
| 5S100M10V | С11 | 1 | 1 | «TREC» |
| 0,1 мкФ 0805 | С12…С15,С19…С21 | 7 | 7 |  |
| 200 пФ 0805 | С16 | - | 1 |  |
| 22 пФ 0805 | С17,С18 | 2 | 2 |  |
| Резисторы |  |  |  |  |
| 0,125 620кОм 0805 | R1 | 1 | - |  |
| 0,125 6,8кОм 0805 | R2 | 1 | - |  |
| 0,125 300 Ом 0805 | R3 | 1 | - |  |
| 0,125 300кОм 0805 | R4 | 1 | - |  |
| 0,125 10кОм 0805 | R5 | 1 | - |  |
| 0,125 1кОм 0805 | R6, R8 | 2 | - |  |
| 0,125 750кОм 0805 | R7 | 1 | - |  |
| 0,125 30кОм 0805 | R11 | 1 | 1 |  |
| 0,125 47кОм 0805 | R12 | 1 | 1 |  |
| 0,25 75 Ом 1206 | R13 | 1 | 1 |  |
| 0,125 200 Ом 0805 | R14 | - | 1 |  |
| 0,125 1кОм 0805 | R16 | 1 | 1 |  |
| 0,125 5,1кОм 0805 | R17, R18 | 2 | 2 |  |
| Резонатор |  |  |  |  |
| РК11.0592 MГц HC-49S | B1 | 1 | 1 | Усеч. |
| Головка динамическая |  |  |  |  |
| HC0905F | B2 | 1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |  |
| B4B-PH-SM3-TB | X1 | 1 | - | Вилка |
| WF-8 | X2 | 1 | 1 | Вилка |
| B4B-PH-SM3-TB | X3 | 1 | 1 | Вилка |
| B3B-PH-SM3-TB | X4 | - | 1 | Вилка |
| WF-2 | Х5 | 1 | 1 | Вилка |
| FB-14 | X6 | 1 | 1 | Розетка |
| BH-10 | X7 | 1 | 1 | Вилка |
| PLS-7 | X8 | 1 | 1 | Вилка |
| Плата печатная ВS11-04 |  | 1 | 1 |  |

-21-

-22-

-23-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ

BS21-00 (St004.01-01).

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема UCN5812EPF | D1,D2 | 2 |  |
| Индикатор 13-LT-08G «FUTABA» | HL1…HL4 | 4 |  |
| Розетка IDC-10 | X1 | 1 | На 10-ти проводном шлейфе |
| Плата печатная St004.01.02 |  | 1 | BS21-00 |

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ St004.01

-24-

BS21-00 (St004.01)Э3

Соединение разъёма IDC-10 c платой St004.01.

Контакт платы            1     2      3      4      5      -       7       8       9      10

׀       ׀       ׀      ׀       ׀       ׀       ׀        ׀       ׀        ׀

Контакт IDC-10          1     2      3      4      5      6      7       8       9      10

-25-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) Г-0302 Аа5.002.001-01(-05)ПЭ3.

| Тип элемента | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Микросхема LM324SMD SO-14 | D1 | 1 |
| Чип конденсаторы |  |  |
| 1мкФ 0805 | С1 | 1 |
| 0,1мкФ 0805 | С2,С3,С5 | 3 |
| Резисторы |  |  |
| 0,125 – 620 кОм | R1 | 1 |
| 0,125 – 6,8 кОм | R2 | 1 |
| 0,125 – 1 кОм | R3 | 1 |
| 0,125 –300 кОм | R4 | 1 |
| 0,125 – 10 кОм | R5 | 1 |
| 0,125 – 750 кОм | R6 | 1 |
| 0,125 – 5,1кОм | R7,R8 | 2 |
| Разъёмы |  |  |
| Вилка B4B-PH-SM3-TB | X1* | 1 (для исп. -05) |
| Контактные площадки | X2 | 1 |
| Плата G02/1 (Аа7.102.016/1) |  | 1 |

Для исполнения -01 разъём Х1 не устанавливается.

Схема электрическая блока самовозбуждения Г-0302 Аа5.002.001Э3.

-26-

Расположение элементов блока самовозбуждения Г-0302

Аа5.002.001

-27-

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.004

(весы – ПК).

Розетка D-SUB-DB-9F                                       Розетка D-SUB-DB-9F

Контакт 2 --------------------------------------------------- Контакт 3

Контакт 3 --------------------------------------------------- Контакт 2

Контакт 5 --------------------------------------------------- Контакт 5 (GND)

КЛАВИАТУРА ТВ-1

МГКП468157.016 Э3

-28-

Содержание.

Введение_______________________________________________2

1.Описание конструкции и принцип действия________________3

2.Модификации весов____________________________________11

3.Организация ремонта___________________________________12

4.Инструкция по градуировке и настройке___________________15

5.Схемы блоков на весы__________________________________17

Перечни элементов и блок-схема  на весы ___________________18

Перечни элементов и схемы блоков на весы _________________20

Кабель, клавиатура______________________________________27

# Text boxes

S2 ГРАД

A5  Х1

БИ

Х2

Х1

Х1

А8

X1

«ПК»

S1

F1, F2

«0,25А»

X2

А2

Кл

А6    Инт

Х1       Х2

А4          Х3        Х5

Х4                ПБ

Х2

Х6                Х7

А10

1          А7

2      Тр

12

А9

А3   Х1

Ус       Х2

A1

ПСВВ

S2 ГРАД

S1    F1,F2      X1

<0,25A><220B>

ПК

А8

Х2

2 RxD

5 GND

3 TxD

А7            1

Тр      5

А5            Х1

БИ

А4  Х1          Х3  1  2  3

Х6            ПБ            Х2

Х7             Х5

А2

Кл

А1

ПСВВ