Весы  электронные настольные

для новорожденных и детей до полутора лет

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-И-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-Рэ-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-Д-А-Cт,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-Д-А-Ст,

ВЭНд-01-15-С – 2/5- И-Д-А-Ст,

ВЭНд-01-15-С – 2/5-Д- А-Ст,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И-Д-А-Ст,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-Д-А-Ст.

Руководство пользователя. Руководство по загрузке для ВПО Ver2.2805

Тамбовская область,

Тамбовский район,

с. Тулиновка

2025

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство описывает функции и порядок работы с внутренним программным обеспечением (ВПО) весов электронных настольных для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш", производимых АО «ТВЕС» (далее весы) и процедур, необходимых для его установки и эксплуатации в составе плат контроллеров Сист. бл. ПР" ver2.2805(5)" BS07-11 и  Сист.бл.ПР М.2.2805.

ВПО устанавливается производителем во время производства партии весов. Конечному пользователю не требуется предпринимать никаких действий для установки.

Условное общее обозначение весов имеет следующий вид:

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-Х-(И)-(Д)-( Рэ)-А–(Ст)

где индексы означают:

- 15 – величину наибольшего предела взвешивания (Max),кг

- С - наличие энергонезависимой памяти с возможностью вычисления разницы между предыдущим  и последующим результатом взвешивания,

- Х – цена поверочного деления, принимающая значения: «1/2/5», или «2/5», или «5».

- И – наличие интерфейса RS232 или USB.

- Рэ - наличие встроенного электронного ростомера,

- Д – грузоприемное устройство и терминал выполнены в отдельных корпусах

- А – весы имеют автономное питание от аккумулятора.

- Ст – весы строены в стол для пеленания младенцев.

Отсутствие того или иного индекса означает отсутствие в модификации весов той или иной функции.

Основные функции ВПО:

- Автоматическое измерение роста и массы с их фиксацией на табло,

- взаимодействует с пользователем через табло и кнопки,

- самодиагностика весов;

- настройка: яркости подсветки; режима работы (обычный или экономный).

- обмен данными с внешними системами (персональным компьютером).

- Управление электропитанием устройств/системы.

Техническая поддержка и контакты:

- Телефон: +7–(4752)-61–71–41

- E-mail: sale@tves.com.ru

2. Интерфейс пользователя (общий вид см. Приложение А)

2.1. Клавиши управления панели управления (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 – Панель управления

- ВКЛ — Включение / Выключение питания.

- ТАРА — Обнуление массы тары (пеленки). Используется в комбинациях для настройки.

- РМ — Просмотр разницы массы  между текущим и предыдущим сохраненным результатом.

- ФИКС — Фиксация (сохранение) текущих показаний веса и роста в память.

2.2 Индикаторы панели управления (вверху слева 2 индикатора)

1 красный индикатор – горит, когда весы подключены к электросети;	2 зеленый индикатор – горит (или медленно мигает) в процессе подзарядки. Выключен если аккумулятор не разрядился ниже 5.7 В.

2.3. Табло индикации

На табло индикации (см. Рисунок 2) отображается следующая информация:

Рисунок 2 – табло индикации

- ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: Масса (кг) и рост (м).

- СИМВОЛЫ

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| символ весов | при стабилизации показаний массы |
| инвертированный символ весов | при стабилизации веса менее (НмПВ); |
| дополнительный символ | индикатор активной выборки массы тары. Высвечивается слева от символа весов ( ) |
| <0> | Готовность весов к измерению |
| символ Ф в рамке Φ | вес ребенка внесен в память весов |
| символ над «Масса» | отключен экономичный режим |
| символа «батарейка» | - ПО отслеживает состояние аккумулятора и отображает его на табло индикации: - Норма: - Индикатор батареи не отображается. - Низкий заряд: - Символ «батарейка» мигает, напряжение <5.7В. Рекомендуется подключить сетевой адаптер. - Критический заряд - Символа «батарейка» горит, напряжение <5.6В. Весы работают нестабильно, необходимо подключить к сети. |

- ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ:

| Сообщение на табло индикации | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Вывод товарного знака |
| Малыш 15-5 | Вывод условного обозначения весов. НПВ=15кг и дискретность=5г |
| 10816 | контрольная сумма в десятичной системе, соответствует 2А40 в 16-тиричой |
| КС НЕКОРР | Неправильная контрольная сумма. Работа весов блокируется. |
| Ver2. 2805 | Индикация номера версии |
| 88888 | Проверка сегментов табло |
| Вывод предыдущих данных при включении | если в памяти весов была сохранена информация предыдущего измерения массы и роста ребенка. Весы переводятся в режим измерения нажатием клавиши ТАРА |
| Проверка датчиков | Для весов без датчика роста при несправном датчике надпись остается на табло. При наличии датчика роста, проверка продолжится. |
| РОСТ НЕ ГОТОВ | При неисправности датчика роста (для весов с датчиком веса и роста) |
| Весы не готов | Пои наличия груза - 2 кг и более при включении весов (для весов с датчиком веса и роста) |
| Прижмите планку РМ и нажмите кн. ТАРА | предупреждающая информация при включении весов если планка ростомера не задвинута до упора. |
| Уст РОСТОМЕР и ВЫКЛ-ВКЛ весы | Если при включении планка не была придвинута на 80÷120 мм и более вывод на табло. Необходимо выключить весы, придвинуть планку ростомера до упора и вновь включить весы. |
| Переполн. МАССЫ | # Сигнализацию о перегрузке при массе более 15,050кг |
| РазнМасс | # разница между текущим и предыдущим весом (со знаком "+" или "-"). |

3. Основные режимы работы ПО

3.1. Стандартный режим взвешивания и измерения роста

- Включите весы кнопкой ВКЛ. Убедитесь, что подвижный упор придвинут, и нажмите ТАРА при появлении запроса «Прижмите планку РМ и нажмите кн. ТАРА».

- На табло индикации отобразятся 0.000 кг и 0.400 м. Весы готовы к работе.

- Для взвешивания с пеленкой (до 5 кг.):

  - Положите пеленку на платформу.

  - Нажмите ТАРА для обнуления ее веса. На табло индикации появится 0.000 кг  и символ        .

- Аккуратно поместите ребенка на платформу (или на пеленку).

- Для измерения роста: отодвиньте подвижный упор, уложите ребенка, придвиньте упор к пяткам.

- Дождитесь появления символа            — показания стабилизировались.

- Считайте результаты с табло индикации.

3.2. Режим памяти и сравнения данных

- Сохранение данных: После стабилизации показаний нажмите ФИКС. На табло индикации появится символ  Φ   , подтверждающий сохранение. Данные автоматически передаются на ПК (при подключении).

- Просмотр предыдущих данных: При следующем включении весов появится сообщение «Данные предыдущие» и последние сохраненные значения. Для начала нового взвешивания нажмите ТАРА.

- Сравнение результатов:

  - Взвесьте ребенка и сохраните результат кнопкой ФИКС.

  - Значения роста и веса будут высвечиваться на табло индикации в течение 20 секунд. Перевести весы в режим «взвешивания» можно и раньше, нажав клавишу «ФИКС».

  - Кратко нажмите кнопку РМ. На табло индикации отобразятся предыдущие значения роста и массы, а также РазнМасс  — разница между текущим и предыдущим весом (со знаком "+" или "-").

Очистка памяти: Для удаления сохраненных данных убедитесь, что платформа пуста, упор придвинут, на табло индикации 0.000 кг и 0.400 м. Нажмите и удерживайте кнопку ФИКС.

3.3. Режим настройки подсветки и контрастности

- Убедитесь, что весы в режиме измерений (0.000 кг, 0.400 м).

- Нажмите и удерживайте ТАРА , затем кратко нажмите  ФИКС.

- На табло индикации откроется меню настройки:

  - Пдс-Ф хх — Уровень подсветки. Изменяется кнопкой ФИКС.

Примечание.

1) Клавишей «ФИКС» можно установить уровень подсветки от значения 11 до 20 единиц. Оптимальное значение по умолчанию 13-15 единиц. Нажатие клавиши «ФИКС» после значения 20 происходит потемнение табло индикации. После 4-5 нажатий на клавишу «ФИКС» на табло индикации значение подсветки сменится на 11.

2) Подсветка будет выключена через 40 секунд при отсутствии изменения массы и роста.

  - Ктр-Т хх — Уровень контрастности. Изменяется кнопкой ТАРА.

Примечание.

1) Последовательным нажатием клавиши «ТАРА» устанавливается необходимая контрастность от 3 до 11единиц.  Оптимальное значение по умолчанию 5-7единиц.

  - кгрВ=х      кгрР=х — Уровень контрастности. Изменяется кнопкой ТАРА.

Примечание.

1) Внизу указано количество произведённых градуировок весов (кгрВ) и ростомера (кгрР).

- Для выхода из меню настроек нажмите кнопку РМ.

3.4. Режим выбора энергопотребления

- Убедитесь, что весы в режиме измерений (0.000 кг, 0.400 м).

- Нажмите и удерживайте ТАРА,  затем кратко нажмите  РМ.

- ПО переключит весы между режимами:

  - Обычный режим: Питание отключается только вручную. На табло индикации светится символ над словом "Масса".

  - Экономичный режим (по умолчанию): Автоматическое отключение через 5 минут бездействия. Символ на табло индикации отсутствует.

Примечание: При разряде аккумулятора ниже 5.6В весы автоматически переходят в экономичный режим.

5. Интерфейс связи с ПК (для модификаций с индексом "И")

- Протокол:

В весах применён интерфейс связи с ПК по каналу USB с протоколом RS232. Физический протокол обмена:

- Скорость 4800 бит/сек.

- Количество информационных бит 8.

- Стоп бит 2.

- Без контроля по четности.

- Автоматическая передача:

- Информация о массе и росте автоматически передается на компьютер при фиксации веса и роста (высвечивании символа «Ф» в квадрате). Весы выдают на ПК данные о массе и росте в двоичном коде в виде:

55h, Oft, мл.б в, ср. б в, ст. б в, мл. б р, ср. б р, ст. б р,

Где сокращения – младший байт веса. … средний… старший байт роста.

- Управление с ПК:

    - Команда 001 — эмулирует нажатие кнопки ТАРА.

    - Команда 003 — запрос текущих данных о массе и росте с весов.

6. Действия при сбоях в работе ВПО

| Проблема | Действие | Рекомендуемое действие пользователя |
| --- | --- | --- |
| Сбой программы, некорректные показания | Отображение неверных данных | 1. Снять груз с платформы. 2. Выключить весы кнопкой ВКЛ. 3. Включить весы заново. |
| Несанкционированное вмешательство в ПО | Отображение КС НЕКОРР, блокировка запуска | Немедленно прекратить использование. Обратиться в авторизованный сервисный центр. |
| Весы не реагируют на кнопки | Автоматическое отключение в экономичном режиме | Нажать кнопку ВКЛ для повторного включения. Проверить заряд аккумулятора. |

Внимание! Запрещено вскрывать весы и пытаться самостоятельно перепрошивать. Это приведет к потере гарантии и блокировке устройства.

7. Загрузка ВПО

7.1 Подготовка оборудования

Подготовка программатора:

‒ Убедитесь, что программатор ChipProgUSB исправен;

‒ Подключите его к компьютеру через USB–порт.

Соедините программатор с платой управления весов через соответствующий разъём.

7.2 Загрузка встроенного программного обеспечения

‒ Откройте программу ChipProgUSB с рабочего стола компьютера;

‒ Загрузка проекта прошивки:

1) В меню выберите: Файл → Проект открыть;

2) Перейдите по пути: C:\hex программы\проекты;

3) Выберите файл профиля прошивки m2.2805.5.upp (m2.2805.7.upp для моделей с индексом «Д»).

‒ Для запуска автоматического программирования в меню программы выберите: Программирование → Автоматическое программирование;

‒ Нажмите кнопку «Выполнить»;

‒ Дождитесь завершения загрузки прошивки. Индикатор прогресса должен показать 100%;

‒ Убедитесь, что в логе программы отсутствуют ошибки. На экране ПК отображается статус «Успешно».

7.3 Проверка инсталляции и завершение

‒ Отключите программатор от платы управления;

‒ установите плату в весы и включите их кнопкой «Вкл»;

‒ Для верификации ВПО выполните следующие действия:

1) Проверьте информацию на табло индикации. На табло индикации должна отобразиться версия ВПО Ver2.2805;

2) Проведите проверку:

a. Срабатывания звукового оповещения, предупреждающего о разряде аккумулятора;

b. Работы индикации платы с помощью имитаторов приборов (подключите датчик весов и имитатор ростомера).

7.4 Устранение неисправностей

‒ Ошибка при прошивке:

1) Повторно подключите программатор, перезапустите процесс;

2) Убедитесь, что файл прошивки не повреждён.

‒ При возникновении ошибки некорректной контрольной суммы обратитесь в сервисный центр.

П р и м е ч а н и е :

1) Используйте только оригинальные кабели из комплекта;

2) Не прерывайте процесс прошивки – это может вывести плату из строя;

Приложение А – Общий вид весов