Весы  электронные настольные

для новорожденных и детей до полутора лет

ВЭНд-01-«Малыш»15-С-1/2/5-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»15-С-2/5-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-И-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И.

Руководство пользователя. Руководство по загрузке для ВПО 41.t 90

Тамбовская область,

Тамбовский район,

с. Тулиновка

2025

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство описывает функции и порядок работы с внутренним программным обеспечением (ВПО) весов электронных настольных для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш", производимых АО «ТВЕС» (далее весы) и процедур, необходимых для его установки и эксплуатации в составе платы контроллера ПР VR05_91 МС-22/02/83.

ВПО устанавливается производителем во время производства партии весов. Конечному пользователю не требуется предпринимать никаких действий для установки.

Условное общее обозначение весов имеет следующий вид:

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-Х-(И)-(А)–(Рм)

где индексы означают:

- 15 – величину наибольшего предела взвешивания (Max),кг

- С - наличие энергонезависимой памяти с возможностью вычисления разницы между предыдущим  и последующим результатом взвешивания,

- Х – цена поверочного деления, принимающая значения: «1/2/5», или «2/5», или «5».

- И – наличие интерфейса RS232 или USB.

- А – весы имеют автономное питание от аккумулятора.

- Рм - наличие встроенного механического ростомера,

Отсутствие того или иного индекса означает отсутствие в модификации весов той или иной функции.

Основные функции ВПО:

- Автоматическое измерение массы с фиксацией ее на табло,

- взаимодействует с пользователем через табло и кнопки,

- настройка: яркости  дисплея индикации; вкл/выкл звука при нажатии клавиш;

- передача данных взвешивания на компьютер (для весов с индексом «И» в обозначении);

- Управление электропитанием устройств/системы.

Техническая поддержка и контакты:

- Телефон: +7–(4752)-61–71–41

- E-mail: sale@tves.com.ru

2. Интерфейс пользователя (общий вид см. Приложение А)

2.1. Клавиши управления панели управления (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 – Панель управления

Пломба

Тумблер (Клавиша ВКЛ.)

Аккумуляторный отсек

(с 2 винтами крепления)

Разъем

Основание

Опора

Рис.2 Вид весов снизу

- ВКЛ (тумблер на корпусе): включение/выключение питания (см. Рис.2).

- Т:

    - Выборка массы тары (пеленки).

    - Обнуление показаний.

    - Переключение яркости дисплея (удержание 3-4 с).

- Р:

    - Просмотр разности между текущим и сохраненным весом.

    - Включение/выключение звука (удержание 3-4 с).

- Ф:

  - фиксация текущего веса в память.

2.2. Табло индикации

На табло индикации (см. Рисунок 3) отображается следующая информация:

- ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: Масса (кг).

- Символы и индикаторы:

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| индикатор аккумулятора | - Мигает (при напряжении <5,7В): Емкости аккумулятора хватит не более чем на 10 часов, требуется подзарядка аккумулятора - Не горит: Емкости аккумулятора хватит более, чем на 10 часов - Горит постоянно: Идет зарядка аккумулятора (при работе от сети) - не горит (при работе от сети) |
| индикатор «ПРИВЕС», | Горит при отображении разности двух взвешиваний. |
| • (мигающая точка) | весы в экономном режиме |
| « – » (знак минус) | отображение сохраненного в памяти веса (перед цифровой информацией) |
| П. и звуковой сигнал | перегрузка (>15 кг). |

- ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ:

| Сообщение на табло индикации | Объяснение |
| --- | --- |
| на 1–2 сек. появится значение 88888 | Проверка сегментов табло |
| 41.t 90 | Индикация номера версии |
| 0.000 Нули на табло индикации | Готовность весов к измерению |
| ----- | подтверждение фиксации веса |

3. Основные режимы работы ПО

3.1. Стандартный режим взвешивания

- Включите весы тумблером ВКЛ.

- ПО выполнит самотестирование (отображение версии, тест 88888).

- На дисплее появится 0.000. Весы готовы к работе.

- Для взвешивания с пеленкой:

  - Положите пеленку на платформу.

  - Нажмите Т для обнуления веса тары (до 5 кг). На дисплее отобразится 0.000.

- Поместите ребенка на платформу. Считайте результат с дисплея.

3.2. Режим фиксации данных и памяти

- Сохранение веса: После стабилизации показаний нажмите Ф. На дисплее появится -----, подтверждающее фиксацию.

- Просмотр сохраненного веса: Нажмите Р. Отобразится значение последнего зафиксированного веса с символом –.

- Очистка памяти: При нулевых показаниях нажмите Т, затем Ф.

3.3. Режим сравнения результатов

- Зафиксируйте вес ребенка кнопкой Ф.

- При следующем взвешивании нажмите Р. На дисплее отобразится разность между текущим и сохраненным весом.

  - Знак - указывает на уменьшение веса.

- Для возврата в режим взвешивания нажмите Р повторно.

4. Управление питанием и энергосбережение

4.1. Режимы работы

- Автономный режим (аккумулятор):

  - Автоотключение через 5-6 секунд бездействия. Дисплей гаснет, мигает точка.

  - Активация: нагружение платформы или нажатие любой клавиши.

- Сетевой режим (адаптер):

  - Подключите адаптер к сети и разъему весов.

4.2. Сервисные функции

- Проверка напряжения аккумулятора: При включении весов во время теста нажмите любую клавишу. На дисплее отобразится напряжение (6.5–6.9 В при полной зарядке).

- Управление звуком: Удерживайте Р 3-4 секунды для включения/выключения звука клавиш.

- Регулировка яркости: Удерживайте Т 3-4 секунды для переключения между нормальной и пониженной яркостью.

5. Интерфейс связи с ПК (для модификаций с индексом "И")

- Протокол:

В весах применён интерфейс связи с ПК по каналу USB с протоколом RS232. Физический протокол обмена:

- Скорость 4800 бит/сек.

- Количество информационных бит 8.

- Стоп бит 2.

- Без контроля по четности.

- Автоматическая передача:

- Информация о массе и росте автоматически передается на компьютер при фиксации веса и роста (высвечивании символа «Ф» в квадрате). Весы выдают на ПК данные о массе и росте в двоичном коде в виде:

55h, Oft, мл.б в, ср. б в, ст. б в,

Где сокращения – младший. … средний… старший байт веса.

- Управление с ПК:

    - Команда 001 — эмулирует нажатие кнопки ТАРА.

Команда 003 — запрос текущих данных о массе с весов

6. Действия при сбоях в работе ВПО

| Проблема | Действие | Рекомендуемое действие пользователя |
| --- | --- | --- |
| Перегрузка | П. и звуковой сигнал | Убрать груз >15 кг |
| Некорректные показания | Отображение ошибки | 1. Снять груз с платформы. 2. Выключить и включить весы. |

Внимание! Запрещено вскрывать весы и пытаться самостоятельно перепрошивать. Это приведет к потере гарантии и блокировке устройства.

Приложение А - Общий вид весов

1

2	    4		3		5		     6	 	   7

1	грузоприемное устройство

2	индикатор уровня

3	индикатор разрядки аккумулятора

4	индикатор разности веса

5	клавиши управления слева направо: «Ф», «Т», «Р»

6 	кнопка фиксации

7 	подвижный упор

Место пломбировки

3. Загрузка ВПО

3.1 Подготовка оборудования

Подготовка программатора:

‒ Убедитесь, что программатор ChipProgUSB исправен;

‒ Подключите его к компьютеру через USB–порт.

Соедините программатор с платой управления весов через соответствующий разъём.

3.2 Загрузка встроенного программного обеспечения

‒ Откройте программу ChipProgUSB с рабочего стола компьютера;

‒ Загрузка проекта прошивки:

1) В меню выберите: Файл → Проект открыть;

2) Перейдите по пути: C:\hex программы\проекты;

3) Выберите файл профиля прошивки 901.upp.

‒ Для запуска автоматического программирования в меню программы выберите: Программирование → Автоматическое программирование;

‒ Нажмите кнопку «Выполнить»;

‒ Дождитесь завершения загрузки прошивки. Индикатор прогресса должен показать 100%;

‒ Убедитесь, что в логе программы отсутствуют ошибки. На экране ПК отображается статус «Успешно».

3.3 Проверка инсталляции и завершение

‒ Отключите программатор от платы управления;

‒ установите плату в весы и включите их кнопкой «Вкл»;

‒ Для верификации ВПО выполните следующие действия:

1) Проверьте информацию на дисплее. На дисплее должна отобразиться версия ВПО 41.t 90;

2) Проведите проверку:

a. Срабатывания звукового оповещения, предупреждающего о разряде аккумулятора;

b. Работы индикации платы с помощью имитаторов приборов (подключите датчик весов).

3.4 Устранение неисправностей

‒ Ошибка при прошивке:

1) Повторно подключите программатор, перезапустите процесс;

2) Убедитесь, что файл прошивки не повреждён.

‒ При возникновении ошибки некорректной контрольной суммы обратитесь в сервисный центр.

П р и м е ч а н и е :

1) Используйте только оригинальные кабели из комплекта;

2) Не прерывайте процесс прошивки – это может вывести плату из строя;