Весы  электронные настольные

для новорожденных и детей до полутора лет

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-И-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-2/5-И-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-А-Рм,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-И-А,

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-5-И-А-Рм

Руководство пользователя.

Руководство по загрузке

для ВПО Ver d39.27

Тамбовская область,

Тамбовский район,

с. Тулиновка

2025

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство описывает функции и порядок работы с внутренним программным обеспечением (ВПО) весов электронных настольных для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш", производимых АО «ТВЕС» (далее весы) и процедур, необходимых для его установки и эксплуатации в составе платы контроллера Сист.бл. ПРd39v27 BS39-07.

ВПО устанавливается производителем во время производства партии весов. Конечному пользователю не требуется предпринимать никаких действий для установки.

Условное общее обозначение весов имеет следующий вид:

ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-Х-И-А-Рм

где индексы означают:

- 15 – величину наибольшего предела взвешивания (Max),кг

- С - наличие энергонезависимой памяти с возможностью вычисления разницы между предыдущим  и последующим результатом взвешивания,

- Х – цена поверочного деления, принимающая значения: «5».

- И – наличие интерфейса RS232 или USB.

- Рм - наличие встроенного механического ростомера,

- А – весы имеют автономное питание от аккумулятора.

Отсутствие того или иного индекса означает отсутствие в модификации весов той или иной функции.

Основные функции ВПО:

- Автоматическое измерение массы с их фиксацией на табло,

- взаимодействует с пользователем через табло и кнопки,

- настройка: яркости подсветки; вкл/выкл звука при нажатии клавиш; выбора скорости интерфейсного обмена.

- обмен данными с внешними системами (персональным компьютером);

- Управление электропитанием устройств/системы.

Техническая поддержка и контакты:

- Телефон: +7–(4752)-61–71–41

- E-mail: sale@tves.com.ru

2. Интерфейс пользователя (общий вид см. Приложение А)

2.1. Клавиши управления панели управления (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 – Панель управления

- ВКЛ / F — Включение весов после автоотключения. Используется в комбинациях для доступа к сервисным режимам.

- ТАРА — Обнуление массы тары (пеленки). Используется для подтверждения действий в меню настройки.

- РМ — Просмотр разницы массы между текущим и предыдущим сохраненным результатом. Используется для навигации в меню.

- ФИКС — Фиксация (сохранение) текущего показания веса в память. Используется для входа в меню настройки.

2.2. Табло индикации

На табло индикации (см. Рисунок 2) отображается следующая информация:

- ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: Масса (кг).

- СИМВОЛЫ

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| →0← | весы готовы к работе, показания нулевые |
| T | индикатор активной выборки массы тары |
| F (мигает/горит) | индикатор режима фиксации данных |
| N | При наличии в памяти весов зафиксированного веса на табло после включения отобразится последний зафиксированный вес и символ «N». Кнопкой «Т» переводим весы в режим взвешивания |
| символа «батарейка» | индикатор состояния аккумулятора. - Не горит: аккумулятор заряжен (6 В и выше). - Горит постоянно: аккумулятор разряжен, требуется зарядка. - Часто мигает: идет зарядка аккумулятора. Примечание: при 5,7 В и ниже весы генерируется звуковой сигнал, высвечивается напряжение и весы отключаются. |

- ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ:

| Сообщение на табло индикации | Объяснение |
| --- | --- |
| ZERO | ошибка датчика или на платформе находится груз при включении. |
| noCHS | критическая ошибка контрольной суммы ПО, блокировка весов |
| 88888 | Проверка сегментов табло |
| 155 | Условное обозначение весов. НПВ=15кг и дискретность=5г |
| d39.27 | Индикация номера версии |
| 54A6 | Индикация контрольной суммы по алгоритмы CRC-16 |
| ППП….П | перегрузка (>15 кг) |
| ПРВЕС | ПРОСМОТР ранее зафиксированных показателей ВЕСОВ. |
| ОБНУЛ | Индикация процесса обнуления ранее зафиксированных показателей веса. |
| НАСtP | Индикация входа в режим настроек весов. |
| ПОdcB | Изменение уровня подсветки (0-7) |
| Sound | Включение/отключение звука кнопок. |
| СГ | Счетчик градуировок |

3. Основные режимы работы ПО

3.1. Стандартный режим взвешивания

- Включите весы переключателем на корпусе.

- ПО проведет самотестирование (на дисплее последовательно отобразятся: версия программы, тип весов, тест 88888, контрольная сумма, контрольная точка).

- Если в памяти есть данные, появится последний сохраненный вес и символ N. Для начала взвешивания нажмите ТАРА.

- На дисплее появится 0.000 и символ →0←. Весы готовы.

- Для взвешивания с пеленкой:

  - Положите пеленку на платформу.

  - Нажмите ТАРА для обнуления ее веса. На дисплее появится 0.000, а сверху — символ T.

- Аккуратно поместите ребенка на платформу (или на пеленку).

- Считайте результат с дисплея.

3.2. Режим фиксации данных и памяти

- Сохранение данных: После стабилизации показаний нажмите ФИКС. На дисплее появится мигающий, а затем постоянный символ F. Значение веса сохраняется в память (в ячейки 0 и 1) и удерживается на табло 10 секунд.

- Просмотр истории данных:

  - В режиме взвешивания нажмите F. Появится ПРВЕС, N и →0←.

  - Нажимая кнопку РМ, просматривайте сохраненные веса, начиная с ячейки 0 (кратко отображается номер ячейки, затем значение веса).

  - Для выхода нажмите ТАРА.

- Очистка последних данных: Для удаления веса из ячейки 0 (чтобы он не отображался при включении) убедитесь, что платформа пуста и на дисплее 0.000. Нажмите ФИКС. На дисплее кратко появится ОБНУЛ.

3.3. Режим сравнения результатов

- Зафиксируйте вес ребенка кнопкой ФИКС.

- При следующем взвешивании того же ребенка, после стабилизации показаний, нажмите кнопку РМ.

- На дисплее отобразится  разница между текущим и последним сохраненным весом с символом «N»  (со знаком "+" или "-").

- Повторное нажатие РМ вернет весы в режим взвешивания.

3.4. Режим настройки

- Включите весы с зажатой кнопкой ФИКС. На дисплее появится НАСtP (НАСТРОЙКА).

- Для выбора параметра нажмите соответствующую кнопку:

  - РМ — Настройка скорости интерфейса. Изменяйте значение кнопкой РМ. Подтвердите кнопкой ТАРА.

  - ФИКС — Регулировка подсветки. Появится ПОdcB. Устанавливайте уровень подсветки (0-7) кнопкой РМ. Подтвердите кнопкой ТАРА.

  - ТАРА — Отключение звука. Появится Sound. Включите (З on) или выключите (З oFF) звук кнопкой РМ. Подтвердите кнопкой ТАРА.

- После настройки выключите и включите весы заново.

4. Управление питанием и индикация

ПО обеспечивает несколько режимов работы и информирует о состоянии системы:

- Автономный режим (только аккумулятор):

  - Автоотключение через 5 минут бездействия.

  - Подсветка (если включена) отключается через 5 секунд бездействия.

  - Включение после автоотключения: кнопкой ВКЛ.

- Буферный режим (аккумулятор + адаптер):

  - Подсветка не отключается.

  - Через 10 минут бездействия весы переходят в неактивный режим (дисплей показывает напряжения аккумулятора справа и адаптера слева). Для выхода нажмите ВКЛ.

  - Если аккумулятор  разряжен, то в этом режиме будет происходить его зарядка, как в активном режиме, так и в неактивном. При этом мигает знак батарейки.

  - Нагруженные весы будут продолжать работать с подсветкой.

- Режим без аккумулятора (только адаптер):

  - Аналогичен буферному, но на дисплее отображается только напряжение адаптера.

Контроль напряжения: Пи нулевых показаниях весов в режиме взвешивания нажать «ТАРА » и, не отпуская её, коротко нажать «ФИКС». Высветится на 2 секунды напряжение в вольтах на аккумуляторе. Если весы питаются только от адаптера (без аккумулятора), то в этом случае высветится напряжение на выходе адаптера. При этом, если одновременно отпустить обе кнопки, то значение напряжения останется на табло и для перевода весов в режим взвешивания надо нажать ТАРА.

5. Сервисные функции ПО

- Просмотр счетчика градуировок: При нулевых показаниях зажмите РМ и кратко нажмите ВКЛ/F. На дисплее отобразится СГ (счётчик градуировок) и цифра количества произведённых градуировок.

- Выход — кнопка ТАРА.

6. Интерфейс связи с ПК (для модификаций с индексом "И")

- Протокол:

В весах применён интерфейс связи с ПК по каналу USB с протоколом RS232. Физический протокол обмена:

- Скорость 4800 бит/сек.

- Количество информационных бит 8.

- Стоп бит 2.

- Без контроля по четности.

- Автоматическая передача:

- Информация о массе и росте автоматически передается на компьютер при фиксации веса и роста (высвечивании символа «Ф» в квадрате). Весы выдают на ПК данные о массе и росте в двоичном коде в виде:

55h, Oft, мл.б в, ср. б в, ст. б в,

Где сокращения – младший. … средний… старший байт веса.

- Управление с ПК:

    - Команда 001 — эмулирует нажатие кнопки ТАРА.

    - Команда 003 — запрос текущих данных о массе с весов.

7. Действия при сбоях в работе ВПО

| Проблема | Действие | Рекомендуемое действие пользователя |
| --- | --- | --- |
| Сбой программы, некорректные показания, сообщение ZERO | Отображение неверных данных или сообщения об ошибке | 1. Снять груз с платформы. 2. Выключить весы переключателем на корпусе. 3. Включить весы заново. |
| Несанкционированное вмешательство в ПО | Отображение noCHS, блокировка запуска | Немедленно прекратить использование. Обратиться в авторизованный сервисный центр. |

Внимание! Запрещено вскрывать весы и пытаться самостоятельно перепрошивать. Это приведет к потере гарантии и блокировке устройства.

Приложение А - Общий вид весов

1		    10                 9

3				      2                      6

7           5	4						11

8			     									12

1	Платформа,

2	Табло индикации,

3	Клавиши управления слева направо: ВКЛ, ТАРА, РМ, ФИКС,

4	Места пломбирования,

5	Разъем для подключения источника питания,

6	Индикатор ЖКИ,

7	Тумблер,

8  	Аккумуляторный отсек,

9	Подвижный упор	 ростомера,

10 	Кнопка,

11 	Кронштейны  задние,

12  	Кронштейны передние.

3. Загрузка ВПО

3.1 Подготовка оборудования

Подготовка программатора:

‒ Убедитесь, что программатор ChipProgUSB исправен;

‒ Подключите его к компьютеру через USB–порт.

Соедините программатор с платой управления весов через соответствующий разъём.

3.2 Загрузка встроенного программного обеспечения

‒ Откройте программу ChipProgUSB с рабочего стола компьютера;

‒ Загрузка проекта прошивки:

1) В меню выберите: Файл → Проект открыть;

2) Перейдите по пути: C:\hex программы\проекты;

3) Выберите файл профиля прошивки m392714a.upp

‒ Для запуска автоматического программирования в меню программы выберите: Программирование → Автоматическое программирование;

‒ Нажмите кнопку «Выполнить»;

‒ Дождитесь завершения загрузки прошивки. Индикатор прогресса должен показать 100%;

‒ Убедитесь, что в логе программы отсутствуют ошибки. На экране ПК отображается статус «Успешно».

3.3 Проверка инсталляции и завершение

‒ Отключите программатор от платы управления;

‒ установите плату в весы и включите их кнопкой «Вкл»;

‒ Для верификации ВПО выполните следующие действия:

1) Проверьте информацию на дисплее. На дисплее должна отобразиться версия ВПО d39.27

2) Проведите проверку:

a. Срабатывания звукового оповещения, предупреждающего о разряде аккумулятора;

b. Работы индикации платы с помощью имитаторов приборов (подключите датчик весов).

3.4 Устранение неисправностей

‒ Ошибка при прошивке:

1) Повторно подключите программатор, перезапустите процесс;

2) Убедитесь, что файл прошивки не повреждён.

‒ При возникновении ошибки некорректной контрольной суммы обратитесь в сервисный центр.

П р и м е ч а н и е :

1) Используйте только оригинальные кабели из комплекта;

2) Не прерывайте процесс прошивки – это может вывести плату из строя;